## Dons
Appel aux dons pour l'ingénierie biomédicale hospitalière |  |  | Outil d'autodiagnostic pour évaluer les bonnes pratiques biomédicales
Dons et mécènats en Ingénierie Biomédicale Hospitalière
Nous remercions les donateurs ci-dessous qui nous aident à préparer l'avenir et invitons les utilisateurs de l'outil à diffuser notre appel aux dons :
www.apibq.org
Grâce à vos dons ou mécènats les bonnes pratiques biomédicales diffuseront internationalement
Document source : Guide des Bonnes Pratiques de l'Ingénierie Biomédicale en Etablissement de Santé, G. Farges, C. Bendele, M. Decouvelaere, P. Kouam, Ph. Labrousse, M. Lafont, G. Romain, G. Zoabli et coll., Lexitis éditions, 2011, www.lespratiquesdelaperformance.fr
Comment ACQUÉRIR le Guide ? |  | Comment FAIRE UN DON à la Fondation UTC ?
Accéder ici au site des éditions Lexitis http://www.lespratiquesdelaperformance.fr |  | Accéder ici au site de la Fondation UTC http://www.utc.fr/valorisation-partenariats/fondation-utc.php
Pourquoi faire appel à vos dons ? |  | parce qu'ils contribuent à préparer l'avenir
Aider l'intérêt général | L'ingénierie biomédicale hospitalière est une activité d'intérêt général qui contribue à la qualité et sécurité des soins délivrés aux patients par une meilleure maîtrise de l'exploitation des dispositifs médicaux.
Favoriser les Bonnes Pratiques | Les Bonnes Pratiques du Guide biomédical 2011 nécessitent l'usage d'un outil de mesure, de positionnement et d'aide à la décision. Ce sont les buts de ce fichier Excel® mis au point à l'UTC.
Développer l'auto-évaluation | La meilleure source d'amélioration professionnelle est son propre regard ou celui de ses pairs. Pour favoriser les progrès, les outils d'auto-évaluation doivent être largement diffusés et exploités.
Contribuer au progrès | Les benchmarks (comparaisons à des références professionnelles) communiqués publiquement favorisent les perceptions nuancées, les échanges d'expérience et les progrès professionnels.
Faciliter l'internationalisation | L'internationalisation des Bonnes Pratiques Biomédicales nécessite le développement d'un site web automatisé, interactif, ergonomique et multilingue pour étendre les objectifs précédents dans tout pays.
Pourquoi ne pas se débrouiller tout seul ? |  | parce que nous avons atteint nos limites
Ce qui a été fait | Le Guide Biomédical 2011 a été écrit par plus de 90 bénévoles internationaux.
Cet outil d'autodiagnostic a été élaboré gracieusement par des étudiants et des professeurs de l'UTC.
La Fondation UTC pour l'innovation reçoit les droits d'auteur du Guide et les dons pour des projets.
Ce qu'il reste à faire | Diffuser la culture de l'autoévaluation et l'usage de l'outil d'autodiagnostic, clefs de l'amélioration continue.
Favoriser les benchmarks et échanges sur les Bonnes Pratiques entre services biomédicaux hospitaliers.
Développer collaborativement un outil full web et multilingue pour internationaliser les Bonnes Pratiques.
Ce que cela coûte | Les technologies informatiques du "web dynamique" dépassent les compétences des ingénieurs biomédicaux.
Il nous faut faire appel à des informaticiens spécialistes ayant les compétences du développement web.
Les estimations indiquent un budget de développement de 40 000 € et une maintenance de 5 000 € par an.
Ce qu'il pourra être fait | La Fondation UTC est un organisme neutre et éthique ayant vocation à favoriser l'innovation.
Les dons sont défiscalisés (en France à 60%) et reversés sur des projets compatibles avec ses missions.
La Fondation UTC peut financer des projets au bénéfice d’actions qualité dans le secteur des services.
Pour utiliser l'outil d'autodiagnostic : commencez par l'onglet "Mode d'emploi"

## Mode d'emploi
Document d'appui à la déclaration de conformité première partie ISO 17050-1 | [5 empty] | Concepteur de l'outil d'autodiagnostic : gilbert.farges@utc.fr
N° déclaration : | date de la déclaration invalide |  |  |  |  | Enregistrement qualité : A4 100% vertical
Autodiagnostic sur les Bonnes Pratiques de l'Ingénierie Biomédicale en Etablissement de Santé v2011
Document source : Guide des Bonnes Pratiques de l'Ingénierie Biomédicale en Etablissement de Santé, G. Farges, C. Bendele, M. Decouvelaere, P. Kouam, Ph. Labrousse, M. Lafont, G. Romain, G. Zoabli et coll., Lexitis éditions, 2011, www.lespratiquesdelaperformance.fr
à LIRE avant de commencer !... |  |  |  |  | vous voulez ACQUÉRIR le Guide ? : | cliquez ici
Pour Qui ? : | Un service biomédical en établissement de santé
Pour Quoi ? : | Evaluer sa situation par rapport aux Bonnes Pratiques du Guide 2011 et identifier les axes prioritaires d'amélioration
Progresser dans ses pratiques professionnelles et contribuer à la qualité et à la sécurité des soins délivrés au patient
Prouver son niveau de conformité au Guide biomédical 2011 selon l'ISO 17050 "Déclaration de conformité du fournisseur"
Comment ? : | 1. Utilisez cet outil d’autodiagnostic simple et rapide en lisant d'abord le "Mode d'emploi PDCA" (ci-dessous)
2. Visualisez la situation avec les onglets "Cartographies", identifiez les améliorations à faire, progressez dans vos pratiques
3. Faites signer par une personne indépendante du service biomédical et communiquez vos résultats selon l'ISO 17050
Mode d'emploi P D C A
P = Préparez | 1) Prenez connaissance des contenus des {onglets} (règle : une zone blanche écrite en rouge est modifiable)
2) Indiquez les données contextuelles de l'évaluation (cellules blanches écrites en rouge)
3) Identifiez plusieurs évaluateurs biomédicaux (internes ou externes au service, voire à l'établissement)
D = Diagnostiquez | 4) Allez dans les onglets {Evaluateur} prévus jusqu'à 5 pour pallier les incertitudes de subjectivité individuelle
5) Indiquez le NOM de l'évaluateur et la date de l'évaluation dans l'onglet {Evaluateur x} utilisé (ordre et nombre sont libres...)
6) Sélectionnez les maturités avec "Evaluations des Processus" (ou véracités sur critères), ajoutez les "Modes de preuve"
C = Considérez | 7) Visualisez les synthèses {Cartographies} et {Tableaux des résultats}, interprétez les résultats, recherchez des solutions
| 8) Consultez les benchmarks publiés (web), envoyez vos résultats pour y contribuer : voir onglet {Benchmark & REX} | [6 empty] | Utilisé dans "Tableaux des Résultats" colonne F
| 9) Indiquez, dans l'onglet {Cartographies}, les plans d'action prévus, à communiquer et à déployer | [6 empty] | Utilisé dans "Evaluateur" colonnes P, S, V
A = Améliorez | 10) Enregistrez, imprimez et communiquez sur votre auto-évaluation auprès des parties prenantes de votre service biomédical | [6 empty] | Les 10 choix des Classes de Maturité (calcul sur arrondi sup => entier 1 à 10) (en bleu = modifiable)
11) Mettez en œuvre les plans d'action, veillez aux ressources, mesurez les progrès périodiquement (1/an au minimum)
| 12) A partir d'un niveau de maturité "Efficace" faites une "Déclaration ISO 17050", imprimez et communiquez largement | [6 empty] | Insuffisant | 0% à 10%
Échelles d'évaluation utilisées | [6 empty] | Utilisé dans "Evaluateur" colonne K | Informel | 11% à 20%
VERACITÉ sur les RÉALISATIONS (simple mais limitée) |  |  |  | MATURITÉ sur les PROCESSUS (recommandée par l'ISO 9004) |  |  | n° Maturité Processus équivalent au Taux de Véracité pour calcul "Evaluateur" | Informel | 21% à 30% | Utilisé pour "Evaluateur" : classé par orde alphabétique pour calcul via liste "validation" |  | Utilisé pour "Evaluateur" : classé par orde alphabétique pour calcul via liste "validation"
Maturité équivalente (calcul automatique)* | Libellés des évaluations en "Véracité des Réalisations" | Choix de Véracité | Taux de Véracité | Libellés des évaluations en "Maturité des Processus" | Choix de Maturité | Taux maxi de Maturité | 1 | Maitrisé | 31% à 40% | Choix de Véracité | 1 | Choix de Maturité | 1
Insuffisant | A l'unanimité, l'action est déclarée non réalisée. | Faux Unanime | 0% | Le processus n'est pas réalisé ou alors de manière très insuffisante. | Insuffisant | 10% | 2 | Maitrisé | 41% à 50% | Faux | 3 | Efficace | 5
Informel | L'action n'est pas réalisée ou alors de manière très aléatoire. | Faux | 20% | Le processus est réalisé implicitement, sans être toujours mis en œuvre complètement et dans les délais. | Informel | 30% | 3 | Efficace | 51% à 60 | Faux Unanime | 2 | Efficient | 6
Informel | L'action est réalisée quelques fois de manière informelle. | Plutôt Faux | 40% | Le processus est explicité, compris et mis en œuvre dans les délais, sans être toujours tracé. | Maitrisé | 50% | 3 | Efficace | 61% à 70% | Plutôt Faux | 4 | Informel | 3
Maitrisé | L'action est formalisée et réalisée de manière assez convaincante. | Plutôt Vrai | 60% | Le processus est efficace, systématiquement tracé dans son cheminement et évalué dans ses résultats. | Efficace | 70% | 4 | Efficient | 71% à 80% | Plutôt Vrai | 5 | Insuffisant | 2
Maitrisé | L'action formalisée est réalisée et suivie dans sa mise en œuvre. | Vrai | 80% | Le processus est efficient et induit des améliorations qui sont effectivement mises en œuvre. | Efficient | 90% | 4 | Efficient | 81% à 90% | Vrai | 6 | Maitrisé | 4
Efficace | L'action est toujours réalisée et tracée avec des résultats prouvés. | Vrai Prouvé | 100% | Le processus a une excellente qualité perçue, il anticipe les attentes et innove dans les services rendus. | Performant | 100% | 5 | Performant | 91% à 100% | Vrai Prouvé | 7 | Performant | 7
* : par exemple un état "Plutôt Vrai" d'une activité réalisée équivaut à un état de maturité "Maîtrisé"

## Tableaux des Résultats
Document d'appui à la déclaration de conformité première partie ISO 17050-1 |  |  |  |  | Concepteur de l'outil d'autodiagnostic : gilbert.farges@utc.fr
Numéro de déclaration : | date de la déclaration invalide |  |  |  | Impression sur 1 feuille A4 80% en recto-verso format horizontal
Autodiagnostic sur les Bonnes Pratiques de l'Ingénierie Biomédicale en Etablissement de Santé v2011
Données | Etablissement de santé : | Indiquez le nom de l'Etablissement de Santé |  |  | Signature
contextuelles | Responsable Biomédical : | Indiquez les NOM et Prénom du Responsable biomédical
| Email et téléphone du Responsable : | Indiquez email et téléphone de contact
| Reconnaissance ou certification : | Indiquez les reconnaissances qualité éventuelles déjà obtenues : ISO 9001, ISO 17050…
|  | Avertissement : toute zone blanche écrite en ROUGE peut être remplie ou modifiée. |  |  |  |  | Calculs pour les Cartographies |  |  | Coloriage des zones des BP |  | Histogramme des processus |  |  | Reconnaissances obtenues
| Tableau des moyennes des évaluations en "Maturité" sur les Bonnes Pratiques |  |  | Niveaux évalués | Taux de maturité
| Evaluations réalisées | Niveau déclarable ISO 17050 (si minimum des Modules BPM, BPO, BPR = Efficace) : |  |  |  | Ecart-Type (ET) | Moyennes+ET | Moyennes-ET | Zone BPM | Zone BPO | Zone BPR | Niveaux | Processus | Moyenne BP | aucune
|  | Niveau moyen sur toutes les Bonnes Pratiques du Guide 2011 : |  |  |  | 0% | [7 empty] | (50 ou 0) | ISO 9001
|  | Bonnes Pratiques de Management (BPM) |  |  |  | 0% | [5 empty] | Insuffisant | 0 | 0 | ISO 14001
|  |  | BPM 1 : Manager le service et la communication |  |  | 0% |  |  | 100% | 0% | 100% | Informel | 0 | 0 | ISO 17050
|  |  | BPM 2 : Manager la mesure du succès. |  |  | 0% |  |  | 100% | 0% | 0% | Maitrisé | 0 | 0 | ISO 17025
|  |  | BPM 3 : Manager l'innovation et le progrès. |  |  | 0% |  |  | 100% | 0% | 0% | Efficace | 0 | 0 | autre : indiquez librement et confirmez…
Répartition de la maturité des 48 processus (moyenne encadrée) |  | Bonnes Pratiques d'Organisation (BPO) |  |  |  | 0% | [5 empty] | Efficient | 0 | 0
|  |  | BPO 1 : Organiser les interfaces. |  |  | 0% |  |  | 100% | 100% | 0% | Performant | 0 | 0
|  |  | BPO 2 : Organiser la qualité attendue. |  |  | 0% |  |  | 0% | 100% | 0%
|  |  | BPO 3 : Organiser les ressources. |  |  | 0% |  |  | 0% | 100% | 0%
|  | Bonnes Pratiques de Réalisation (BPR) |  |  |  | 0%
|  |  | BPR 1 : Réaliser les activités support. |  |  | 0% |  |  | 0% | 100% | 100%
|  |  | BPR 2 : Réaliser la gestion des dispositifs médicaux. |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 100%
|  |  | BPR 3 : Réaliser les activités connexes en ingénierie biomédicale. |  |  | 0% |  |  | 0% | 0% | 100%
|  | Tableaux détaillés des moyennes des évaluations en "Maturité" sur les Processus |  | Niveaux évalués | Taux de maturité | % | % | % |  | Coloriage des zones des BP
Bonnes Pratiques de Management (BPM) | [5 empty] | 0%
BPM 1 : Manager le service et la communication | [5 empty] | 0%
PR n° 1 | Le service biomédical connaît sa raison d'être et ses missions. |  |  |  |  | 0% |  |  | 100%
PR n° 2 | Le service biomédical définit sa politique et connaît ses objectifs. |  |  |  |  | 0% |  |  | 100%
PR n° 3 | Le service biomédical développe sa communication, son leadership et dynamise ses collaborateurs |  |  |  |  | 0% |  |  | 100%
PR n° 4 | Le service biomédical revoit périodiquement les bilans de ses actions et le sens de ses missions |  |  |  |  | 0% |  |  | 100%
BPM 2 : Manager la mesure du succès. | [5 empty] | 0%
PR n° 5 | Le service biomédical définit et maîtrise ses indicateurs de performance clés |  |  |  |  | 0% |  |  | 100%
PR n° 6 | Le service biomédical exploite les données factuelles issues de ses écoutes des parties prenantes |  |  |  |  | 0% |  |  | 100%
PR n° 7 | Le service biomédical réalise périodiquement des audits internes |  |  |  |  | 0% |  |  | 100%
PR n° 8 | Le service biomédical s'autoévalue périodiquement sur l'ensemble de ses activités |  |  |  |  | 0% |  |  | 100%
PR n° 9 | Le service biomédical pratique le benchmarking |  |  |  |  | 0% |  |  | 100%
BPM 3 : Manager l'innovation et le progrès. | [5 empty] | 0%
PR n° 10 | Le service biomédical veille aux évolutions de son métier et de ses prestations |  |  |  |  | 0% |  |  | 100%
PR n° 11 | Le service biomédical propose des axes stratégiques d'amélioration |  |  |  |  | 0% |  |  | 100%
PR n° 12 | Le service biomédical favorise les démarches créatives, managériales ou opérationnelles |  |  |  |  | 0% |  |  | 100%
PR n° 13 | Le service biomédical met en œuvre des innovations et mesure leurs effets |  |  |  |  | 0% |  |  | 100%
PR n° 14 | Le service biomédical capitalise les progrès dans ses pratiques professionnelles |  |  |  |  | 0% |  |  | 100%
|  | Tableaux détaillés des moyennes des évaluations en "Maturité" sur les Processus |  | Niveaux évalués | Taux de maturité | % | % | % |  | Coloriage des zones des BP
Bonnes Pratiques d'Organisation (BPO) | [5 empty] | 0%
BPO 1 : Organiser les interfaces. | [5 empty] | 0%
PR n° 15 | Le service biomédical détermine les attentes critiques des parties prenantes |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 100%
PR n° 16 | Le service biomédical identifie et valide les processus d'interfaces |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 100%
PR n° 17 | Le service biomédical anticipe les risques aux interfaces |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 100%
PR n° 18 | Le service biomédical veille à la mise en œuvre et communique auprès du personnel concerné |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 100%
BPO 2 : Organiser la qualité attendue. | [5 empty] | 0%
PR n° 19 | Le service biomédical développe l'autonomie et les capacités de son personnel en qualité |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 100%
PR n° 20 | Le service biomédical organise son système de management qualité |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 100%
PR n° 21 | Le service biomédical gère son système documentaire |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 100%
PR n° 22 | Le service biomédical veille continûment à son efficacité sur la qualité attendue |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 100%
BPO 3 : Organiser les ressources. | [5 empty] | 0%
PR n° 23 | Le responsable du service biomédical gère son personnel |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 100%
PR n° 24 | Le responsable du service biomédical favorise la formation du personnel |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 100%
PR n° 25 | Le responsable du service biomédical valorise les compétences |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 100%
PR n° 26 | Le service biomédical entretient des partenariats mutuellement bénéfiques |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 100%
PR n° 27 | Le service biomédical gère ses fournisseurs |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 100%
PR n° 28 | Le service biomédical optimise ses ressources financières ou budgétaires |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 100%
PR n° 29 | Le service biomédical gère ses infrastructures |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 100%
PR n° 30 | Le service biomédical est vigilant sur les conditions et risques au travail |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 100%
PR n° 31 | Le service biomédical est vigilant sur les ressources naturelles et la protection de l'environnement |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 100%
Bonnes Pratiques de Réalisation (BPR) | [5 empty] | 0%
BPR 1 : Réaliser les activités support. | [5 empty] | 0%
PR n° 32 | Le service biomédical exploite la documentation nécessaire aux activités d'ingénierie biomédicale |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 100%
PR n° 33 | Le service biomédical exploite des moyens techniques de maintenance et de contrôle qualité adaptés |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 100%
PR n° 34 | Le service biomédical gère la co-traitance ou la sous-traitance d'activités externalisées |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 100%
PR n° 35 | Le service biomédical gère la disponibilité des accessoires et pièces détachées nécessaires aux activités |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 100%
PR n° 36 | Le service biomédical exploite un système d'information partagé |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 100%
BPR 2 : Réaliser la gestion des dispositifs médicaux. | [5 empty] | 0%
PR n° 37 | Le service biomédical élabore des plans d'équipements pluriannuels |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 100%
PR n° 38 | Le service biomédical gère les processus d'acquisition des dispositifs médicaux |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 100%
PR n° 39 | Le service biomédical s'assure de la mise en fonctionnement correcte des nouveaux dispositifs médicaux |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 100%
PR n° 40 | Le service biomédical s'assure des aptitudes à l'usage des dispositifs médicaux |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 100%
PR n° 41 | Le service biomédical gère l'exploitation du parc de dispositifs médicaux dont il a la charge |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 100%
PR n° 42 | Le service biomédical gère la maintenance préventive des dispositifs médicaux |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 100%
PR n° 43 | Le service biomédical gère la maintenance corrective des dispositifs médicaux |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 100%
PR n° 44 | Le service biomédical gère le contrôle qualité des dispositifs médicaux |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 100%
PR n° 45 | Le service biomédical gère la réforme (déclassement ou mise hors service) des dispositifs médicaux dont il a la charge |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 100%
BPR 3 : Réaliser les activités connexes en ingénierie biomédicale. | [5 empty] | 0%
PR n° 46 | Le service biomédical manage le sens de ses activités connexes |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 100%
PR n° 47 | Le service biomédical organise le soutien de ses activités connexes |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 100%
PR n° 48 | Le service biomédical réalise le suivi de ses activités connexes |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 100%

## Cartographies
Document d'appui à la déclaration de conformité première partie ISO 17050-1 |  |  |  | Concepteur de l'outil d'autodiagnostic : gilbert.farges@utc.fr
Numéro de déclaration : | date de la déclaration invalide |  |  | Impression sur 2 feuilles A4 100% en recto-verso format horizontal
Autodiagnostic sur les Bonnes Pratiques de l'Ingénierie Biomédicale en Etablissement de Santé v2011
Avertissement : toute zone blanche écrite en ROUGE peut être remplie ou modifiée.
| Etablissement de santé : | Indiquez le nom de l'Etablissement de Santé |  | Signature
| Responsable Biomédical : | Indiquez les NOM et Prénom du Responsable biomédical
| Email et téléphone du Responsable : | Indiquez email et téléphone de contact
| Date de l'autodiagnostic : | Indiquez au moins une date dans l'un des onglets "Evaluateur"
Evaluations réalisées |  | Cartographie sur l'ensemble des Bonnes Pratiques (Management BPM, Organisation BPO, Réalisation BPR) | Niveau moyen de maturité | Taux moyen de maturité
Maturité en Bonnes Pratiques (minimum des BPM, BPO, BPR) :
Graphes des moyennes (trait gras) et écarts-types (zone colorée jaune) des taux de maturité évalués
Plans d'action à réaliser :
Evaluations réalisées |  | Cartographie sur le processus des Bonnes Pratiques de Management | Niveau moyen de maturité | Taux moyen de maturité
Graphes des moyennes (trait gras) et écarts-types (zone diffuse) des taux de maturité évalués
Plans d'action à réaliser :
Evaluations réalisées |  | Cartographie sur le processus des Bonnes Pratiques d'Organisation | Niveau moyen de maturité | Taux moyen de maturité
Graphes des moyennes (trait gras) et écarts-types (zone diffuse) des taux de maturité évalués
Plans d'action à réaliser :
Evaluations réalisées |  | Cartographie sur le processus des Bonnes Pratiques de Réalisation | Niveau moyen de maturité | Taux moyen de maturité
Graphes des moyennes (trait gras) et écarts-types (zone diffuse) des taux de maturité évalués
Plans d'action à réaliser :

## Benchmark & REX
Informations gardées CONFIDENTIELLES |  |  |  | Impression sur 1 feuille A4 100% en recto-verso format vertical
Benchmark et Retours d'EXpérience (REX) : pour contribuer à la dynamique collective
Avertissement : toute zone blanche écrite en ROUGE peut être remplie ou modifiée.
Informations exploitées pour les Benchmarks |  |  | Anonymat garanti sur les retours reçus
Etablissement | Indiquez le nom de l'Etablissement de Santé |  | 2 étapes SEULEMENT pour contribuer aux benchmarkings
Resp Biomédical | Indiquez les NOM et Prénom du Responsable biomédical
Date évaluation | Indiquez au moins une date dans l'un des onglets "Evaluateur" |  | Etape 1 : | Indiquez vos retours d'expérience ci-dessous
Reconnaissances | Indiquez les reconnaissances qualité éventuelles déjà obtenues : ISO 9001, ISO 17050… |  | Etape 2 : | Enregistrez le fichier indépendant ainsi obtenu
Niveau déclarable ISO 17050 |  |  |  | et adressez-le par email à gilbert.farges@utc.fr
Signataire indépendant ISO 17050 | indiquer les NOM et Prénom de la personne indépendante |  | Important : Renvoyez bien cet onglet en format Excel (.xls ou .xlsx)...
Date déclaration ISO 17050 | date de la déclaration invalide |  | ...sinon les copier-coller seront impossibles pour calculer les moyennes des réponses et vous faire profiter des analyses comparatives
Benchmark |  |  | REX = Retours d'EXpérience (soyez brefs, une ligne chaque proposition..)
Items | moyennes |  | Performances de l'outil d'autodiagnostic
Toutes BP |  |  | Efficacité :
BPM |  |  | 1. L'outil d'autodiagnostic est exploitable (oui / non / partiellement / autre commentaire...) :
BPM 1 |  |  | écrvivez ici vos réponses…
BPM 2 |  |  | …
BPM 3 |  |  | 2. Le temps consacré à la saisie de l’autodiagnostic est de (mn ou heures) :
BPO |  |  | écrvivez ici vos réponses…
BPO 1 |  |  | …
BPO 2 |  |  | …
BPO 3 |  |  | 3. L'emploi de la grille est compréhensible (oui / non / suggestions...) :
BPR |  |  | écrvivez ici vos réponses…
BPR 1 |  |  | …
BPR 2 |  |  | …
BPR 3 |  |  | Efficience :
4. Les priorités d’action sont identifiables (oui / non / partiellement / autre commentaire...) :
Items | moyennes |  | écrvivez ici vos réponses…
BPM |  |  | 5. L’autodiagnostic réalisé permet de progresser (oui / non / partiellement / autre commentaire...) :
BPM 1 |  |  | écrvivez ici vos réponses…
PR n° 1 |  |  | …
PR n° 2 |  |  | …
PR n° 3 |  |  | 6. La communication du service est améliorée (oui / non / partiellement / autre commentaire...) :
PR n° 4 |  |  | écrvivez ici vos réponses…
BPM 2 |  |  | …
PR n° 5 |  |  | …
PR n° 6 |  |  | Qualité perçue :
PR n° 7 |  |  | 7. L'outil est bien perçu par les membres du service (oui / non / partiellement / autre commentaire...) :
PR n° 8 |  |  | écrvivez ici vos réponses…
PR n° 9 |  |  | …
BPM 3 |  |  | 8. Le service souhaite se situer par rapport à une moyenne nationale (benchmarking) (oui / non) :
PR n° 10 |  |  | écrvivez ici vos réponses…
PR n° 11 |  |  | …
PR n° 12 |  |  | 9. L'image du service biomédical est améliorée (oui / non / partiellement / autre commentaire...) :
PR n° 13 |  |  | écrvivez ici vos réponses…
PR n° 14 |  |  | …
…
BPO |  |  | Améliorations suggérées pour l'outil d'autodiagnostic ou son usage
BPO 1 |  |  | Problème vécu avec cet outil :
PR n° 15 |  |  | écrvivez ici vos réponses…
PR n° 16 |  |  | …
PR n° 17 |  |  | …
PR n° 18 |  |  | …
BPO 2 |  |  | …
PR n° 19 |  |  | …
PR n° 20 |  |  | …
PR n° 21 |  |  | …
PR n° 22 |  |  | …
BPO 3 |  |  | Causes probables du problème ci-dessus :
PR n° 23 |  |  | écrvivez ici vos réponses…
PR n° 24 |  |  | …
PR n° 25 |  |  | …
PR n° 26 |  |  | …
PR n° 27 |  |  | …
PR n° 28 |  |  | …
PR n° 29 |  |  | …
PR n° 30 |  |  | …
PR n° 31 |  |  | …
…
BPR |  |  | Conséquences de ce problème sur mon autoévaluation :
BPR 1 |  |  | écrvivez ici vos réponses…
PR n° 32 |  |  | …
PR n° 33 |  |  | …
PR n° 34 |  |  | …
PR n° 35 |  |  | …
PR n° 36 |  |  | …
BPR 2 |  |  | …
PR n° 37 |  |  | …
PR n° 38 |  |  | …
PR n° 39 |  |  | …
PR n° 40 |  |  | Propositions d'amélioration sur ce problème :
PR n° 41 |  |  | écrvivez ici vos réponses…
PR n° 42 |  |  | …
PR n° 43 |  |  | …
PR n° 44 |  |  | …
PR n° 45 |  |  | …
BPR 3 |  |  | …
PR n° 46 |  |  | …
PR n° 47 |  |  | …
PR n° 48 |  |  | …

## Déclaration ISO 17050
Fiche de déclaration de conformité par une première partie - norme ISO 17050 |  |  |  | Enregistrement qualité : impression sur 1 page A4 100% en vertical
Déclaration de conformité selon l'ISO 17050 Partie 1 : Exigences générales
Évaluation de la conformité - Déclaration de conformité du fournisseur (NF EN ISO/CEI 17050-1)
Date limite de validité de la déclaration : |  | Numéro de la déclaration ISO 17050 :
Date de la déclaration + 1 an |  | date de la déclaration invalide
Objet de la déclaration : Niveaux de Maturité en Bonnes Pratiques du Service Biomédical
Indiquez le nom de l'Etablissement de Santé
Nous soussigés, déclarons sous notre propre responsabilité que les niveaux de maturité de nos pratiques professionnelles ont été mesurés d'après les références du Guide des Bonnes Pratiques en Ingénierie Biomédicale en Etablissement de Santé, édition 2011 et l'outil d'autodiagnostic mis au point à l'Université de Technologie de Compiègne (UTC, France, www.utc.fr).
Nous avons appliqué la meilleure rigueur d'élaboration et d'analyse (évaluation par plusieurs personnes compétentes) et nous avons respecté les règles d'éthique professionnelle (absence de conflits d'intérêt, respect des opinions, liberté des choix) pour parvenir aux résultats ci-dessous.
Niveau global de maturité de nos processus :
| Résultats moyennés sur nos activités |  | Niveaux des Modules | Maturités
Bonnes Pratiques de Management (BPM)
Bonnes Pratiques d'Organisation (BPO)
Bonnes Pratiques de Réalisation (BPR)
Définitions des niveaux de maturité et taux correspondants
Efficace | Efficient |  | Performant
51% à 70% | 71% à 90% |  | 91% à 100%
Le processus est efficace, systématiquement tracé dans son cheminement et évalué dans ses résultats. | Le processus est efficient et induit des améliorations qui sont effectivement mises en œuvre. |  | Le processus a une excellente qualité perçue, il anticipe les attentes et innove dans les services rendus.
Documents d'appui consultables associés à la déclaration ISO 17050
Déclaration de conformité selon l'ISO 17050 Partie 2 : Documentation d'appui (NF EN ISO/CEI 17050-2)
Documents génériques |  | Documents spécifiques
Référentiel qualité : Guide des Bonnes Pratiques de l'Ingénierie Biomédicale en Etablissement de Santé, G. Farges et coll., Lexitis éditions, 2011, http://www.lespratiquesdelaperformance.fr |  | Modifier les contenus rouges et mettre ensuite en noir : Enregistrements qualité : Deux onglets détaillés et documentés de l'autodiagnostic : "Cartographies", "Tableaux des résultats"
Outil d'autodiagnostic : Fichier Excel® automatisé mis au point à l'Université de Technologie de Compiègne, France (www.utc.fr) : Autodiagnostic_GBPIB_2011_UTC_v01.xls |  | Autre document d'appui : Mettre ici, et en noir, tout autre document d'appui éventuel pour cette déclaration
Signataires
Personne indépendante au Service Biomédical : |  | Personne responsable du Service Biomédical :
indiquer les NOM et Prénom de la personne indépendante |  | Indiquez les NOM et Prénom du Responsable biomédical
Coordonnées professionnelles : |  | Coordonnées professionnelles :
Etablissement de la personne indépendante |  | Indiquez le nom de l'Etablissement de Santé
adresse complète |  | adresse complète
Code postal - Ville - Pays |  | Code postal - Ville - Pays
tél et email de la personne indépendante |  | Indiquez email et téléphone de contact
Date de la déclaration (jj/mm/aaaa) : |  | Date de l'autodiagnostic (jj/mm/aaaa) :
jour, mois, année |  | Indiquez au moins une date dans l'un des onglets "Evaluateur"
Signature : |  | Signature :

## Evaluateur 1
Document d'appui à la déclaration de conformité première partie ISO 17050-1 |  |  |  |  | Concepteur de l'outil d'autodiagnostic : gilbert.farges@utc.fr |  | Légende pour les calculs | [9 empty] | Somme Pondération Modules | Scores Tous les Modules | Classe Maturité Guide | Pour Moy et ET
N° déclaration : | date de la déclaration invalide |  |  |  | Impression sur pages A4 100% en format horizontal
|  | Autodiagnostic sur les Bonnes Pratiques de l'Ingénierie Biomédicale en Etablissement de Santé v2011 | [14 empty] | Pondération Modules | Score Module
|  | Avertissement : toute zone blanche écrite en ROUGE peut être remplie ou modifiée. Les données peuvent être utilisées dans d'autres onglets. | [11 empty] | Somme Pondération BP | Scores Module BP | Classe Maturité Modules
| Etablissement de santé : | Indiquez le nom de l'Etablissement de Santé |  |  | Signature de l'évaluateur : | [5 empty] | somme pondération | Scores BP | Classe Maturité BP | Pondération BP | Score BP
n° 1 | Date de l'autodiagnostic (jj/mm/aaaa) : |  |  | <= Mettre une date valide, merci |  |  | Valeurs choisies | Valeurs calculées | Valeurs retenues | % Maturité retenus | Pondération Processus | Score Processus
| NOM et fonction de l'évaluateur : |  |  | <= Mettre un évaluateur, merci
| Items des Bonnes Pratiques | Evaluations faites | Evaluations résultantes | Taux de Maturité | Items concernés
Niveau global pour toutes les Bonnes Pratiques du Guide |  |  |  | 0% | Guide | ligne pour TOUS les Modules du Guide => | [9 empty] | vérifier Somme = 1 => | 0.33333 | 0%
Bonnes Pratiques de Management (BPM) |  |  |  | 0% | Module | ligne pour le Module de Bonnes Pratiques => | [6 empty] | vérifier Somme = 1 => | 1 | 0% |  | 0.33333 | 0%
BPM 1 : Manager le service et la communication |  |  |  | 0% | Bonne Pratique | ligne pour la Bonne Pratique => |  |  |  | vérifier si Somme = 1 => | 1 | 0% |  | 0.33333 | 0%
PR n° 1 | Le service biomédical connaît sa raison d'être et ses missions. | Choix de Maturité |  | 0% | Processus | ligne pour le Processus => | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.25 | 0%
Llibellé du processus quand il sera choisi
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
1.a | Un document écrit explicite ses missions en référence ou en complément des textes réglementaires existants, ses relations avec les parties prenantes à ses activités, les moyens et ressources dont il dispose et son positionnement dans l'organigramme de l'établissement | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
1.b | Ce document est préparé par le service biomédical en liaison avec la direction dont il dépend | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
1.c | Il est validé par la direction de l'établissement | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 2 | Le service biomédical définit sa politique et connaît ses objectifs. | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.25 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
2.a | Un document explicite, pour chacune des missions précédentes, les objectifs mesurables à moyen terme (à six mois, un an ou deux ans). | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
2.b | Ce document présente le cadre général de la politique menée par le service biomédical | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
2.c | Il constitue une base de communication auprès des parties prenantes, aussi bien internes qu'externes… | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 3 | Le service biomédical développe sa communication, son leadership et dynamise ses collaborateurs | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.25 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
3.a | Des actions de communication interne (dans le journal interne de l'établissement par exemple) et externe (dans les colloques professionnels par exemple) sont réalisées périodiquement afin de faire connaître les missions, réalisations et ambitions du service biomédical | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
3.b | Les acteurs biomédicaux sont reconnus dans leurs apports professionnels et valorisés vis-à-vis des autres services et directions. | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
3.c | Les actions de communication sont capitalisées dans leurs phases d'avant-projet, de déroulement et de bilans afin de faciliter les initiatives ultérieures… | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 4 | Le service biomédical revoit périodiquement les bilans de ses actions et le sens de ses missions | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.25 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
4.a | Une culture "apprenante" sur les retours d'expérience ou des bilans périodiques pour en tirer des enseignements, imaginer des innovations et encourager leurs mises en œuvre est promue au sein du service biomédical | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
4.b | Les niveaux de maturité des processus sont analysés et des actions de progrès sont mises en œuvre | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
4.c | L'adéquation entre les missions, objectifs, ressources mobilisées et résultats atteints est revue au moins une fois par an et fait l'objet d'un compte rendu adressé à la direction, capitalisé dans le système d'information et facilement accessible aux acteurs concernés | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
BPM 2 : Manager la mesure du succès. |  |  |  | 0% | Bonne Pratique | ligne pour la Bonne Pratique => |  |  |  | vérifier si Somme = 1 => | 1 | 0% |  | 0.33333 | 0%
PR n° 5 | Le service biomédical définit et maîtrise ses indicateurs de performance clés | Choix de Maturité |  | 0% | Processus | ligne pour le Processus => | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.2 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
5.a | Les missions, objectifs et processus critiques du service biomédical sont traduits en indicateurs clés quantifiables, validés avec les parties prenantes | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
5.b | Les données nécessaires pour établir et alimenter les indicateurs clés sont facilement accessibles et identifiées avec leurs incertitudes et les conditions de recueil. | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
5.c | Un tableau de bord est réalisé par le service biomédical et communiqué périodiquement auprès des parties prenantes concernées et des dirigeants de l’organisme… | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 6 | Le service biomédical exploite les données factuelles issues de ses écoutes des parties prenantes | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.2 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
6.a | Il réalise des entretiens, questionnaires ou enquêtes sur la satisfaction des services de soins, médico-techniques ou utilisateurs des technologies, les directions et autres parties prenantes à ses activités | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
6.b | Il mesure fréquemment, et au moins une fois par an, l'efficacité de ses processus importants, prioritaires ou critiques. Les autres processus sont revus selon un planning planifié précisant la fréquence et les méthodes d'audit | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
6.c | Il recueille systématiquement les retours des parties prenantes, qu’ils soient formels ou informels, spontanés ou induits. | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
6.d | Il enregistre sans délai les données de non-conformité sur les produits de ses activités et met en œuvre des actions correctives | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
6.e | Il sauvegarde l’ensemble des données factuelles recueillies et s’en sert de base pour ses analyses | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 7 | Le service biomédical réalise périodiquement des audits internes | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.2 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
7.a | Il connaît et met à jour la liste des personnes d'autres services compétentes pour réaliser des audits internes. | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
7.b | Il planifie et met en œuvre des audits internes pour évaluer son niveau de maîtrise des risques et l'efficacité de ses processus prioritaires ou critiques | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
7.c | L'audit interne fait l'objet d'un rapport écrit. Le responsable de l'activité auditée présente ses observations, l'auditeur conclut dans un rapport final et propose des actions correctives | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
7.d | Les résultats d'audits internes sont utilisés pour traiter et corriger les problèmes et les non conformités, promouvoir de nouvelles bonnes pratiques, accroître la compréhension des interactions entre les processus | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 8 | Le service biomédical s'autoévalue périodiquement sur l'ensemble de ses activités | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.2 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
8.a | Il mesure fréquemment, une fois par an au minimum et de manière exhaustive, le niveau de maturité de ses activités | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
8.b | Les forces et points à améliorer sont identifiés ainsi que les actions d'amélioration prioritaires afin d'en faire des objectifs de service | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
8.c | Les résultats d'autoévaluation font l'objet de comptes rendus enregistrés. Ils sont communiqués au personnel du service biomédical et accessible facilement | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 9 | Le service biomédical pratique le benchmarking | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.2 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
9.a | Il identifie en permanence les services ou organismes, internes ou externes, pouvant servir de référence à suivre sur les meilleures pratiques | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
9.b | Il recueille périodiquement les éléments pertinents de benchmarking pour identifier les meilleures pratiques | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
9.c | La méthodologie de benchmarking est maîtrisée et permet de maintenir la confidentialité si elle est souhaitée | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
9.d | Les résultats du benchmarking sont communiqués au personnel du service biomédical et accessibles facilement | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
BPM 3 : Manager l'innovation et le progrès. |  |  |  | 0% | Bonne Pratique | ligne pour la Bonne Pratique => |  |  |  | vérifier si Somme = 1 => | 1 | 0% |  | 0.33333 | 0%
PR n° 10 | Le service biomédical veille aux évolutions de son métier et de ses prestations | Choix de Maturité |  | 0% | Processus | ligne pour le Processus => | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.2 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
10.a | Il analyse les évaluations recueillies (niveaux des critères de succès, retours des services utilisateurs ou parties prenantes, enquêtes, etc.) | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
10.b | Il identifie et analyse l'évolution des règlements, référentiels, normes ou guides ainsi que les nouvelles technologies ou pratiques ayant un impact direct ou indirect sur son secteur professionnel | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
10.c | Il veille aux évolutions réalisées par d'autres services biomédicaux et identifie les facteurs de succès | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 11 | Le service biomédical propose des axes stratégiques d'amélioration | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.2 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
11.a | Il identifie avec ses parties prenantes (services de soins, médico-techniques, utilisateurs des technologies et directions) les besoins stratégiques d'améliorations sur le moyen terme (1 à 2 ans) | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
11.b | Il estime les ressources nécessaires et les risques d'insuccès sur les projets visant à satisfaire les besoins stratégiques identifiés à moyen terme | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
11.c | Il décide, en accord avec ses parties prenantes des actions d'amélioration qui seront mises en œuvre, autant sur les processus managériaux qu'opérationnels | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 12 | Le service biomédical favorise les démarches créatives, managériales ou opérationnelles | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.2 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
12.a | La vision et les valeurs du service biomédical sont discutées et partagées régulièrement par le personnel lors des réunions de service | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
12.b | La diversité des opinions et le respect mutuel sont soutenus et valorisés au sein du personnel | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
12.c | Les initiatives et prises de responsabilité sont encouragées et reconnues explicitement | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 13 | Le service biomédical met en œuvre des innovations et mesure leurs effets | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.2 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
13.a | La synthèse des innovations ou des actions d’amélioration décidées est communiquée à la direction pour validation, lorsque leur application touche des domaines tels que : l’organisation, la référence au cadre réglementaire, le maintien explicite d'activités en interne, les horaires de travail et en général tout ce qui nécessite une validation par les instances décisionnelles internes | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
13.b | Les pilotes d'innovations ont les autorités, compétences et ressources nécessaires à l'accomplissement de leurs projets | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
13.c | Les effets escomptés et obtenus des innovations mises en œuvre sont comparés et analysés périodiquement | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 14 | Le service biomédical capitalise les progrès dans ses pratiques professionnelles | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.2 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
14.a | Les innovations probantes, managériales ou opérationnelles, sont identifiées et validées par le service biomédical et ses parties prenantes | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
14.b | L'innovation validée est intégrée au référentiel des pratiques et prestations du service biomédical qui est mis à jour, communiqué et accessible facilement | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
14.c | Le processus ayant conduit à cette innovation est tracé et capitalisé à des fins d'apprentissage ultérieur | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
Bonnes Pratiques d'Organisation (BPO) |  |  |  | 0% | Module | ligne pour le Module de Bonnes Pratiques => | [6 empty] | vérifier Somme = 1 => | 1 | 0% |  | 0.33333 | 0%
BPO 1 : Organiser les interfaces. |  |  |  | 0% | Bonne Pratique | ligne pour la Bonne Pratique => |  |  |  | vérifier si Somme = 1 => | 1 | 0% |  | 0.33333 | 0%
PR n° 15 | Le service biomédical détermine les attentes critiques des parties prenantes | Choix de Maturité |  | 0% | Processus | ligne pour le Processus => | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.25 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
15.a | Il identifie et définit ses relations avec les différents services de soins, médico-techniques ou utilisateurs de technologies, administratifs, de support, groupes de travail ou prestataires extérieurs à l'établissement, qui sont parties prenantes vis-à-vis de ses activités (achat, formation, exploitation, activités connexes) | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
15.b | Au niveau de ces relations, il identifie les processus critiques, c'est à dire ceux qui peuvent influer de manière importante sur la qualité des résultats par rapport à ses missions | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
15.c | Avec les services parties prenantes, il élabore les priorités et les criticités vis-à-vis de la qualité et de la sécurité à garantir | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 16 | Le service biomédical identifie et valide les processus d'interfaces | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.25 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
16.a | Pour les activités critiques, il détermine avec les services parties prenantes le cahier des charges des relations à mettre en œuvre | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
16.b | Il élabore une cartographie du processus afin que tout acteur concerné puisse connaître et appréhender les tâches attendues | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
16.c | Il précise les responsabilités et les attributions de chacune des parties, et les critères de mesure de la réussite | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 17 | Le service biomédical anticipe les risques aux interfaces | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.25 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
17.a | Il identifie les risques majeurs pouvant apparaître et prévoit des alternatives à mettre en œuvre, en accord avec les services parties prenantes | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
17.b | Il estime les ressources nécessaires et leurs caractéristiques essentielles pour le succès du processus | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
17.c | Il veille à ce que le personnel soit informé et conscient de l'impact de son activité sur le succès du processus ainsi que des conséquences pour les services parties prenantes | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 18 | Le service biomédical veille à la mise en œuvre et communique auprès du personnel concerné | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.25 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
18.a | Pour les processus considérés comme critiques, des procédures décrivent les modes d'intervention et les relations entre le service biomédical et les autres services parties prenantes | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
18.b | Le mode de relation déterminé est connu par la direction de l'établissement, le personnel des services parties prenantes et biomédical | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
18.c | Le service biomédical veille périodiquement, au moins une fois par an, sur les processus d'interfaces et met en œuvre toute action préventive ou corrective pour en assurer le succès | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
BPO 2 : Organiser la qualité attendue. |  |  |  | 0% | Bonne Pratique | ligne pour la Bonne Pratique => |  |  |  | vérifier si Somme = 1 => | 1 | 0% |  | 0.33333 | 0%
PR n° 19 | Le service biomédical développe l'autonomie et les capacités de son personnel en qualité | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.25 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
19.a | Le personnel permanent et temporaire est informé, sensibilisé et conscient des missions, enjeux, responsabilités et objectifs du service biomédical en lien avec toutes ses parties prenantes | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
19.b | Le personnel permanent est formé aux principes, méthodes et outils qualité de base pouvant être mis en œuvre dans les pratiques quotidiennes | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
19.c | La responsabilité, l'autorité et les relations entre les personnes qui dirigent, exécutent et vérifient des tâches qui ont une incidence sur la qualité sont définies par écrit | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 20 | Le service biomédical organise son système de management qualité | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.25 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
20.a | La politique qualité du service biomédical est écrite et permet de définir : le niveau de service à fournir, les objectifs de qualité, la façon de procéder pour atteindre les objectifs de qualité, le rôle du personnel dans la mise en œuvre de la politique qualité | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
20.b | Le service biomédical identifie et organise les moyens nécessaires à l'exécution et à la vérification des tâches afin de fournir des prestations conformes à la réglementation et aux exigences sur lesquelles l'établissement s'est engagé | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
20.c | Les moyens, constitués par le personnel, le budget, les équipements, les matériels, les fournitures et les locaux, sont maîtrisés, adaptés et évolutifs | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
20.d | Les indicateurs de pilotage du système qualité sont identifiés et leur suivi est planifié | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 21 | Le service biomédical gère son système documentaire | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.25 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
21.a | Tous les documents nécessaires au fonctionnement efficace du service biomédical sont répertoriés et gérés de manière cohérente, éventuellement selon des procédures appropriées | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
21.b | Les documents qualité sur support papier ou informatique sont maîtrisés et actualisés | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
21.c | Les projets qualité prévus ou réalisés par le personnel sont tracés, capitalisés et facilement accessibles au sein du service biomédical | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
21.d | Les documents obsolètes sont traités selon les procédures définies et actualisées | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 22 | Le service biomédical veille continûment à son efficacité sur la qualité attendue | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.25 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
22.a | Des audits internes sont périodiquement réalisés sur le système qualité, au moins une fois par an. Le cas échéant, le responsable de l'activité auditée présente ses observations, ses remarques et fait valoir ses droits de réponse. L'auditeur conclut dans un rapport final et propose des actions correctives | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
22.b | Les revues du système qualité sont effectuées par la direction de l'établissement ou le cas échéant par le responsable du service biomédical, selon l'organisation mise en place dans l'établissement avec une fréquence définie et suffisante, au minimum une fois par an. Des enregistrements de ces revues sont conservés et la direction est tenue informée | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
22.c | Des benchmarkings sur des systèmes qualité similaires sont réalisés périodiquement et analysés afin d'en tirer les meilleurs enseignements pour progresser | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
BPO 3 : Organiser les ressources. |  |  |  | 0% | Bonne Pratique | ligne pour la Bonne Pratique => |  |  |  | vérifier si Somme = 1 => | 1 | 0% |  | 0.33333 | 0%
PR n° 23 | Le responsable du service biomédical gère son personnel | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.11111 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
23.a | Il s'assure de la composition adéquate de l'équipe par rapport aux missions, objectifs et besoins du service. Les organigrammes hiérarchiques et fonctionnels du service biomédical sont établis et disponibles. Ils sont connus de tous les membres du service biomédical | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
23.b | Les définitions des fonctions sont rédigées pour toutes les catégories de personnel du service biomédical, y compris pour les stagiaires et les intérimaires. Chaque membre du personnel connaît ses fonctions, ses responsabilités, ses limites et ses habilitations, y compris vis-à-vis des gardes et astreintes lorsqu'elles existent | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
23.c | Il gère et communique l'emploi du temps du personnel et organise des réunions de service périodiques, avec ordre du jour, objectifs et documents de synthèse, au minimum une fois par mois | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 24 | Le responsable du service biomédical favorise la formation du personnel | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.11111 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
24.a | Il tient à jour un registre ou un support documenté concernant les qualifications, les habilitations, les formations, l'autoformation, les participations aux journées techniques et congrès professionnels et les expériences du personnel | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
24.b | L’autoévaluation et l'expression des besoins par le personnel permettent de définir un plan de formation qui est proposé annuellement aux services compétents de l'établissement | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
24.c | Les ouvrages de référence courants et les revues spécialisées pourront être disponibles dans le service ou en bibliothèque ou en accès libre via Internet | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 25 | Le responsable du service biomédical valorise les compétences | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.11111 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
25.a | Il implique le personnel dans des tâches valorisantes, en tenant compte des souhaits et compétences de chacun, lui donne de l’autonomie et le responsabilise, le met en avant dans les réunions de service périodiques. | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
25.b | Il encourage le relationnel et prend des initiatives pour développer le bien-être au travail et fédérer l’ensemble de l’équipe | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
25.c | Il facilite l'évolution des pratiques et des fonctions du personnel motivé par l'évolution de ses compétences | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 26 | Le service biomédical entretient des partenariats mutuellement bénéfiques | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.11111 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
26.a | Il identifie les partenaires qui ont une communauté d'intérêts avec ses missions (autres services biomédicaux, organismes de formation ou d'évaluation, entités non-marchandes en santé, associations, etc.) | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
26.b | Il établit des relations qui équilibrent les gains mutuels à court terme et les considérations à long terme | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
26.c | Il met en commun son expertise et ses ressources avec les partenaires identifiés, partage les informations et pratique une communication claire et ouverte | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 27 | Le service biomédical gère ses fournisseurs | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.11111 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
27.a | Il identifie, évalue et sélectionne les fournisseurs clés en fonction de leur aptitude de service et de la qualité de leurs produits ou services à partir de critères établis et communiqués, et dans le respect des règles de passation des marchés | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
27.b | Il motive, encourage et reconnaît les améliorations et les réalisations des fournisseurs. | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
27.c | Il enregistre et conserve les enregistrements des résultats des évaluations ou réévaluations des fournisseurs sur des périodes au moins équivalentes à celles des durées de vie des produits fournis | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 28 | Le service biomédical optimise ses ressources financières ou budgétaires | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.11111 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
28.a | Il met en œuvre un processus de prévision, de surveillance et de maîtrise des ressources financières ou budgétaires | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
28.b | Il identifie les risques financiers ou budgétaires et prévoit des alternatives d'atténuation | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
28.c | Il mène des revues périodiques sur l'efficacité des ressources financières consommées | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 29 | Le service biomédical gère ses infrastructures | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.11111 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
29.a | Les locaux sont adaptés aux différentes missions du service biomédical, équipés de manière adéquate par rapport aux objectifs d'activité et favorisent la dynamique collective du travail et l'épanouissement professionnel individuel | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
29.b | Des zones spécifiques clairement identifiées (marquage au sol / affichage) sont créées afin de garantir le bon déroulement des processus et des flux de prise en charge et de maintenance des dispositifs médicaux. Le plan du service biomédical est établi et consultable facilement dans le service | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
29.c | L'infrastructure respecte les exigences légales et réglementaires, elle est maintenue de manière adéquate et les risques potentiels sont identifiés et minimisés | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 30 | Le service biomédical est vigilant sur les conditions et risques au travail | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.11111 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
30.a | Il formalise ses relations avec les entités, comités ou organisations de prévention des risques professionnels tels que les organisations chargées de l’évaluation des risques professionnels de l’établissement (exemple en France : CHSCT, Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail), en planifiant leurs visites et les objectifs à atteindre pour le service biomédical (selon les recommandations et les rapports antérieurs d’inspection…) | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
30.b | Il collabore à la rédaction et aux révisions du Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels, ou document équivalent, pour lui-même et pour les autres entités de l’établissement | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
30.c | Il met en œuvre un processus pour atteindre ses objectifs d’amélioration sur les risques professionnels et ouvre un registre ad hoc ou approprié permettant de documenter et de mémoriser les actions réalisées | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
30.d | Il classe et rend facilement accessible au personnel du service le registre de prévention des risques au travail | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
30.e | Il met à disposition les moyens et équipements de protection adaptés | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 31 | Le service biomédical est vigilant sur les ressources naturelles et la protection de l'environnement | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.11111 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
31.a | Il met en œuvre des actions pour maîtriser sa consommation des ressources naturelles (fluides, énergies, papier, stockage d’objets avec date de péremption...) | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
31.b | Il met en œuvre des actions pour maîtriser son impact environnemental, notamment dans ses activités quotidiennes et sur la gestion de ses déchets | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
31.c | Il anticipe l'impact environnemental dans ses choix de fournisseurs et assure un suivi de celui des équipements, accessoires, énergie ou consommables médicaux réformés par l'établissement | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
31.d | Il valorise les politiques de développement durable des fournisseurs en les intégrant comme l'un des critères de choix dans les marchés d'équipements biomédicaux de son établissement | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
31.e | Il reste en veille sur les nouvelles solutions innovantes pour minimiser l’impact environnemental et, le cas échéant, se les approprie pour les mettre en œuvre | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
Bonnes Pratiques de Réalisation (BPR) |  |  |  | 0% | Module | ligne pour le Module de Bonnes Pratiques => | [6 empty] | vérifier Somme = 1 => | 1 | 0% |  | 0.33333 | 0%
BPR 1 : Réaliser les activités support. |  |  |  | 0% | Bonne Pratique | ligne pour la Bonne Pratique => |  |  |  | vérifier si Somme = 1 => | 1 | 0% |  | 0.33333 | 0%
PR n° 32 | Le service biomédical exploite la documentation nécessaire aux activités d'ingénierie biomédicale | Choix de Maturité |  | 0% | Processus | ligne pour le Processus => | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.2 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
32.a | Le personnel accède facilement aux documents, qu'ils soient en format papier ou numérique | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
32.b | Les documents spécifiques ou obligatoires (réglementaires) pour l'établissement de santé ou les tutelles sont tenus à jour et accessibles facilement | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
32.c | Le processus de gestion, mise à jour, sauvegarde et retrait des versions périmées de la documentation biomédicale est connu du personnel et maîtrisé | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 33 | Le service biomédical exploite des moyens techniques de maintenance et de contrôle qualité adaptés | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.2 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
33.a | Les matériels techniques et équipements de contrôle de mesure et d'essai (ECME) du service biomédical sont en adéquation avec le volume et la nature des activités du service et garantissent des délais satisfaisants pour chaque type d'intervention | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
33.b | La liste, les manuels techniques et notices d'instruction et d'utilisation (modes d'emploi) des matériels et ECME du service biomédical sont classés et conservés dans un lieu identifié de manière à être facilement consultables | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
33.c | Un registre spécifique est tenu à jour afin d'assurer la traçabilité des maintenances, des résultats d'étalonnage et des réformes ou mises hors service des ECME (via un système d'information numérique éventuellement)… | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 34 | Le service biomédical gère la co-traitance ou la sous-traitance d'activités externalisées | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.2 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
34.a | Il identifie les secteurs et périmètres d'activités où il ne peut assumer ses missions et objectifs partiellement ou totalement avec ses ressources et supports internes | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
34.b | Il négocie et élabore des contrats de service, en fonction des budgets alloués et des objectifs de disponibilité, qualité et sécurité souhaités pour l’exploitation des dispositifs médicaux | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
34.c | Il associe le prestataire de sous-traitance, ou le partenaire de co-traitance, dans la conception d’indicateurs de performance pour garantir l’efficacité des activités externalisées | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
34.d | Il évalue l'efficacité des activités co-traitées, sous-traitées ou externalisées périodiquement et au moins avant chaque renouvellement de contrat | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 35 | Le service biomédical gère la disponibilité des accessoires et pièces détachées nécessaires aux activités | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.2 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
35.a | Il définit et documente une politique d’approvisionnement avec des critères de qualité explicites et connus | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
35.b | Il maintient à jour un état des stocks afin de maîtriser les approvisionnements, de détecter les problèmes et d'en évaluer la valeur financière et technique | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
35.c | Les articles stockés sont étiquetés et rangés de telle manière que leur qualité ne puisse en être affectée | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
35.d | Les articles stockés et concernés par des dates de péremption sont facilement identifiables | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 36 | Le service biomédical exploite un système d'information partagé | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.2 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
36.a | Tout personnel du service biomédical partage un espace d'information numérique (ou papier, faute de mieux), où sont capitalisés l'inventaire des dispositifs médicaux et les données utiles pour les activités d'ingénierie biomédicale | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
36.b | La prévision des tâches et la traçabilité des actions réalisées en ingénierie biomédicale est assurée et communiquée aux parties prenantes | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
36.c | Le processus de sauvegarde, de duplication, d'archivage et de maintien de la pérennité du système d'information partagé est mis en œuvre périodiquement et maîtrisé en lien avec les gestionnaires de l'informatique | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
BPR 2 : Réaliser la gestion des dispositifs médicaux. |  |  |  | 0% | Bonne Pratique | ligne pour la Bonne Pratique => |  |  |  | vérifier si Somme = 1 => | 1 | 0% |  | 0.33333 | 0%
PR n° 37 | Le service biomédical élabore des plans d'équipements pluriannuels | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.11111 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
37.a | Il conseille, identifie et élabore, avec les services de soins, médico-techniques ou utilisateurs des technologies, et les directions, les besoins, les priorités, les justifications et les caractéristiques essentielles souhaitées dans l'exploitation des dispositifs médicaux à court, moyen et long terme | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
37.b | Il propose à la direction des plans stratégiques d'investissement dans de nouveaux dispositifs médicaux et de remplacement des plus vétustes ou critiques (éventuellement selon les recommandations d'agences de sécurité sanitaire régionale, nationale ou internationale) en présentant les implications et effets induits de leur exploitation | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
37.c | Il garde une trace écrite des différentes phases du processus ayant conduit à la décision de financement par la direction | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 38 | Le service biomédical gère les processus d'acquisition des dispositifs médicaux | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.11111 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
38.a | Il s'informe et assure une veille technologique sur les dernières évolutions ou innovations biomédicales, techniques ou organisationnelles, couvrant les besoins de renouvellement du parc, éventuellement en bénéficiant de visites et d'essais | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
38.b | Il hiérarchise les acquisitions potentielles avec les services de soins et les directions, en fonction des impacts cliniques, techniques, logistiques et financiers qu'elles auront en exploitation, et contribue au bon déroulement du processus d'achat | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
38.c | Il négocie dès l'achat les contrats de garantie à court terme et, le cas échéant, de maintenance à moyen terme visant à obtenir le maximum de performances des dispositifs médicaux sur toute leur durée de vie prévisionnelle | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
38.d | Il élabore et rend facilement accessible un dossier d'achat comprenant entre autre la définition du besoin, le cahier des charges incluant la maintenance si possible, les pièces administratives (dont les preuves de conformité avec la réglementation), les rapports d'essais ou de visites, les questionnaires utilisateurs, les mesures effectuées, l'argumentaire de proposition de choix, le choix final ainsi que tous les comptes rendus de réunions du processus d'achat | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 39 | Le service biomédical s'assure de la mise en fonctionnement correcte des nouveaux dispositifs médicaux | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.11111 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
39.a | Il s'assure que les aspects réglementaires et les contraintes d'implantation sont respectés dans l'aménagement des lieux d'exploitation prévus pour l'installation des dispositifs médicaux, qu'ils soient fixes ou mobiles, dans l'établissement de santé ou, quand cela fait partie de ses missions, au domicile du patient | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
39.b | Il enregistre les informations permettant de s'assurer de la conformité de ce qui est reçu par rapport à la commande dans un document de réception de dispositif médical | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
39.c | Il procède si nécessaire à des essais de fonctionnalité et des mesures des caractéristiques initiales des performances appelés "tests de recette" ou "qualifications" (qualification d'installation, qualification fonctionnelle, qualification des performances), utiles en cas de dérives ou de réclamations ultérieures | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
39.d | En cas de non-conformité mise en évidence lors de la réception, des mesures adaptées sont engagées. L’enregistrement des non-conformités et le suivi des moyens et solutions apportées pour une remise en conformité sont réalisés | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
39.e | Il gère le bon de réception signé par les parties, documente l'inventaire, identifie et marque de manière univoque les dispositifs et informe les services de soins et les directions concernés | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 40 | Le service biomédical s'assure des aptitudes à l'usage des dispositifs médicaux | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.11111 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
40.a | Il planifie, ou aide les services de soins et médico-techniques ou utilisateurs des technologies à planifier les formations des utilisateurs prévues lors de l'achat des dispositifs médicaux, et celles devenues nécessaires au cours de leur exploitation suite aux rotations ou changements du personnel, ainsi que la réactualisation des connaissances du fait du temps ou de modifications apportées à l’équipement au cours de son exploitation | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
40.b | Il s'assure à la mise en service de l’équipement que les guides d'emploi, les manuels d'instruction, de nettoyage et d'utilisation, rédigés dans la langue usuelle du pays et/ou de l'utilisateur, sont fournis et mis à disposition du personnel utilisateur | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
40.c | Il s'assure à la première mise à disposition de l’équipement que les documentations d'entretien périodique, de calibration et de mise en service sont disponibles et accessibles pour tout utilisateur ou autre personnel impliqué | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
40.d | Il veille à ce que les formations aux utilisateurs soient délivrées par des personnes qualifiées et compétentes par rapport aux dispositifs médicaux concernés. Il s'assure que les formations réglementaires, quand elles existent, sont réalisées | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
40.e | Il enregistre dans un document d'aptitude à l'usage que les utilisateurs médicaux et responsables de services de soins et médico-techniques ou utilisateurs des technologies ont été formés, suivant les besoins, à la mise en service et à la manipulation du dispositif médical et qu’ils disposent des documentations utiles à leur fonctionnement et des protocoles de vérification avant leur emploi sur les patients | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 41 | Le service biomédical gère l'exploitation du parc de dispositifs médicaux dont il a la charge | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.11111 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
41.a | Il dresse une liste des dispositifs critiques, vis-à-vis du patient et de l'utilisateur, en cohérence avec les règlements ou exigences pouvant exister | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
41.b | La criticité est qualifiée (formulée) mais aussi quantifiée sur une échelle homogène entre 0% et 100% afin d'en permettre la comparaison entre services et inter-établissements | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
41.c | Il prévoit, avec les services de soins, médico-techniques ou utilisateurs des technologies, et techniques de l'établissement, un processus spécifique d'exploitation des dispositifs médicaux critiques et des alternatives ou « modes dégradés » en cas de problème | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
41.d | Il veille à la qualité et conformité des accessoires, consommables et fluides associés au fonctionnement des dispositifs médicaux | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
41.e | Il contribue au processus de vigilance au sein de l'établissement pour tout danger potentiel ou risque en exploitation qui pourrait être identifié | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
41.f | Il s'assure que les formations sont délivrées et que les moyens techniques spécifiques et nécessaires au maintien des performances sont accessibles au personnel du service biomédical | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
41.g | Il entretient une communication active avec les services de soins sur l'exploitation des dispositifs médicaux et leurs critères de succès en usage | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
41.h | Il renseigne l'inventaire et le suivi des dispositifs médicaux avec les observations d'exploitation et les indicateurs de suivi du succès en usage | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
41.i | Il vérifie que les matériels prêtés, mis à disposition ou loués sont tracés et gérés selon la réglementation en vigueur | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
41.j | Il s'assure de la bonne prise en charge des équipements en matière de nettoyage, de désinfection et de stérilisation | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 42 | Le service biomédical gère la maintenance préventive des dispositifs médicaux | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.11111 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
42.a | Il élabore les programmes de maintenance préventive en fonction des données des constructeurs (incluant d’éventuelles modifications à faire, demandées ou proposées par le constructeur), mais aussi en tenant compte de la criticité du dispositif médical, de la réglementation, des conditions d'emploi et de son intensité d'usage, et de la politique de maintenance de l’établissement validée par les instances | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
42.b | Il planifie avec les services de soins et médico-techniques ou utilisateurs des technologies la disponibilité d'accès aux dispositifs médicaux et propose éventuellement des alternatives d'usage | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
42.c | Il s'assure de l'application des protocoles de décontamination ou désinfection et/ou de stérilisation des dispositifs avant maintenance | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
42.d | Il réalise, ou fait réaliser, la maintenance préventive au minimum selon les recommandations du constructeur, les accords contractualisés ou des procédures internes validées | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
42.e | Une fois la maintenance préventive achevée, il effectue un contrôle qualité complet de toutes les fonctionnalités, autant qualitatif (acceptable, bon, excellent..) que quantitatif sur les caractéristiques essentielles (valeurs et incertitudes des mesures) | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
42.f | Il remet en exploitation les dispositifs médicaux conformes au contrôle qualité en informant l’utilisateur de l'activité réalisée et de la période prévisionnelle pour la prochaine maintenance préventive (éventuellement avec une étiquette du type "maintenance effectuée le : … ", "prochaine maintenance prévue le : ...") | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
42.g | Il documente et rend facilement accessible à toute personne autorisée un rapport d'intervention en maintenance préventive comportant les informations pertinentes (dates et intervenants, identification des dispositifs médicaux, activités techniques réalisées, pièces et main d'œuvre, écarts, défauts, dysfonctionnements corrigés, tests et contrôles effectués et leur conformité, identification des équipement de contrôle, de mesure et d'essai (ECME) utilisés, date de la prochaine maintenance préventive...) | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
42.h | Il veille au respect réglementaire de conservation des données techniques sur les dispositifs médicaux | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
42.i | Il s'assure du respect de la confidentialité sur les données concernant ses prestataires | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 43 | Le service biomédical gère la maintenance corrective des dispositifs médicaux | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.11111 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
43.a | Il veille à ce que tout utilisateur connaisse et utilise la procédure prévue mise en place en cas de panne d'un dispositif médical | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
43.b | Il planifie avec les services de soins la disponibilité d'accès aux dispositifs médicaux en panne et propose éventuellement des alternatives d'usage | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
43.c | Il adresse une personne compétente du service biomédical pour réaliser systématiquement un diagnostic de panne et identifier les actions correctives à mener, le cas échéant en s’appuyant sur les contrats de maintenance couvrant les dispositifs | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
43.d | Il s'assure de l'application des protocoles de décontamination ou désinfection ou de stérilisation des dispositifs avant maintenance | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
43.e | Il réalise, ou fait réaliser, la maintenance corrective dans les meilleurs délais, selon les recommandations du constructeur ou les accords contractualisés | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
43.f | Il met à disposition du personnel utilisateur toute information sur l'avancement dans le processus de maintenance corrective | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
43.g | Une fois la maintenance corrective achevée, il effectue un contrôle qualité complet de toutes les fonctionnalités, autant qualitatif (acceptable, bon, excellent..) que quantitatif sur les caractéristiques essentielles (valeurs et incertitudes des mesures) | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
43.h | Il remet en exploitation les dispositifs médicaux conformes au contrôle qualité en informant l’utilisateur de la source de la panne et de l'activité réalisée | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
43.i | Il documente et rend facilement accessible à toute personne autorisée un rapport d'intervention en maintenance corrective comportant les informations pertinentes (dates et intervenants, identification des dispositifs médicaux, activités techniques réalisées, pièces changées et temps de main d'œuvre, les écarts, les défauts, les dysfonctionnements corrigés, les tests et contrôles effectués et leurs conformités, origines probables de la défaillance, propositions éventuelles d'actions de prévention..) | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
43.j | Il veille au respect réglementaire de conservation des données techniques sur les dispositifs médicaux | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
43.k | Il s'assure du respect de la confidentialité sur les données concernants les prestataires | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 44 | Le service biomédical gère le contrôle qualité des dispositifs médicaux | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.11111 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
44.a | Il conçoit et planifie les opérations de contrôle qualité interne ou externe, en concertation avec les services utilisateurs, médico-techniques ou utilisateurs des technologies, et les fournisseurs agréés ou habilités à intervenir dans l'établissement | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
44.b | Il prend en compte les exigences réglementaires mais aussi la criticité du dispositif médical, ses conditions d'emploi et son intensité d'usage | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
44.c | Il communique sa planification aux services en charge de la qualité ou de la gestion des risques dans l'établissement | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
44.d | Il s'assure de l'application des protocoles de décontamination, désinfection ou stérilisation des dispositifs avant le contrôle qualité | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
44.e | Il réalise, ou fait réaliser, le contrôle qualité par du personnel habilité, selon les recommandations du constructeur ou les accords contractualisés ou les protocoles normalisés | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
44.f | Les résultats obtenus sont validés par l'opérateur habilité, lui-même bien identifié (date, nom et signature de la fiche de contrôle "papier", ou indication du nom de l'opérateur lors de la saisie du rapport d'intervention dans le système d'information) | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
44.g | Le dispositif est immédiatement étiqueté "conforme" ou "non-conforme" suivant les résultats. Une non-conformité est due à une exigence spécifiée non respectée | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
44.h | Il remet en exploitation les dispositifs médicaux déclarés conformes au contrôle qualité en informant l’utilisateur des résultats obtenus et de la période prévisionnelle pour le prochain contrôle qualité. Il renvoie en maintenance les dispositifs médicaux déclarés "non conformes" au contrôle qualité | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
44.i | Il documente et rend facilement accessible à toute personne autorisée un rapport de contrôle qualité comportant les informations pertinentes (date de contrôle réalisé et date du précédent contrôle, intervenant et habilitation, dispositif médical concerné, ECME utilisé et période de validité, méthode ou norme utilisée (si nécessaire), résultats qualitatifs et quantitatifs des contrôles effectués, déclaration de conformité ou non, suivi des non conformités, date ou période prévisionnelle du prochain contrôle qualité...) | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
44.j | Il veille au respect réglementaire de conservation des données techniques sur les dispositifs médicaux | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
44.k | Il s'assure du respect de la confidentialité sur les données concernant ses prestataires | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 45 | Le service biomédical gère la réforme (déclassement ou mise hors service) des dispositifs médicaux dont il a la charge | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.11111 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
45.a | Il établit en partenariat avec les services de soins et médico-techniques ou utilisateurs des technologies, des critères d'évaluation des dispositifs médicaux basés sur le niveau d’obsolescence, le service médical rendu, l’évolutivité (ou le potentiel d’évolution) des besoins, le coût d'exploitation, la criticité et la conformité aux normes en vigueur | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
45.b | Il élabore et valide la planification de réforme (déclassement ou mise hors service) avec les services de soins, médico-techniques ou utilisateurs des technologies, et les directions, en s'assurant de la continuité des soins | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
45.c | Il prévoit en partenariat avec les services de soins ou médico-techniques ou utilisateurs des technologies une procédure de réforme inopinée en cas de problème incurable ou de coût de réparation trop élevé | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
45.d | Il s'assure de l'application des protocoles de décontamination, désinfection et sécurisation des dispositifs avant la mise hors service | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
45.e | Il réalise, ou fait réaliser, la mise hors service selon les recommandations du constructeur ou les accords contractualisés avec des tiers ou la réglementation | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
45.f | Le dispositif médical réformé (déclassé), ses accessoires et éventuellement ses consommables spécifiques sont marqués de manière visible et explicite et stockés dans un lieu identifié, garantissant leur non-usage, en attendant leur retrait physique effectif | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
45.g | La documentation associée est retirée physiquement ou archivée dans un endroit spécifié | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
45.h | Il veille à la destination du dispositif réformé évacué, à la sécurité pour les personnes et à la protection pour l'environnement | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
45.i | Il renseigne le système d'information de la réforme, de ses causes et de sa date, sans supprimer les fiches des dispositifs médicaux concernés | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
45.j | Il veille au respect réglementaire de conservation des données techniques sur les dispositifs médicaux réformés | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
45.k | Il met en œuvre, dans les délais demandés, les éventuelles recommandations des agences de sécurité sanitaire dont il dépend | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
BPR 3 : Réaliser les activités connexes en ingénierie biomédicale. |  | Concerné ? |  | 0% | Bonne Pratique |  |  | ligne pour la Bonne Pratique => |  | vérifier si Somme = 1 => | 1 | 0% |  | 0.33333 | 0%
PR n° 46 | Le service biomédical manage le sens de ses activités connexes | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.33333 | 0% | Concerné ? | 3
[13 empty] | NON concerné | 2
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires | [8 empty] | OUI (par défaut) | 3
46.a | Il définit et formule de manière compréhensible chaque activité connexe | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
46.b | Il identifie les enjeux de chaque activité connexe dans le cadre de ses missions, vocations ou ambitions | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
46.c | Il précise les objectifs majeurs concrétisant une mise en œuvre pour chaque activité connexe | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
46.d | Il identifie les mesures possibles de succès et les méthodes ou moyens associés | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
46.e | Il veille à l'épanouissement et à la motivation du personnel associé aux activités connexes | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
46.f | Il évalue périodiquement (au moins une fois par an) l'activité connexe et en tire des enseignements | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
46.g | Il innove continûment et progresse concrètement dans les activités connexes | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 47 | Le service biomédical organise le soutien de ses activités connexes | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.33333 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
47.a | Il identifie les parties prenantes, bénéficiaires ou fournisseuses, directes ou indirectes, internes ou externes en lien avec chaque activité connexe | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
47.b | Il explicite avec elles les attentes critiques éventuelles à satisfaire et les résultats attendus | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
47.c | Il établit des processus validés en commun pour anticiper les risques sur les interactions ou interfaces critiques | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
47.d | Il identifie les critères de qualité attendue sur chaque activité connexe et élabore un tableau de bord pour le suivi et le pilotage | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
47.e | Il organise les ressources génériques ou spécifiques, internes ou externes à l'établissement, qui sont nécessaires à la réalisation de chaque activité connexe | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
47.f | Il communique auprès du personnel concerné et s'assure de la bonne compréhension sur les enjeux et des compétences requises pour les tâches à réaliser | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
47.g | Il veille à la sécurité de l'environnement de travail pour la santé du personnel dans le cadre de chaque activité connexe et contribue à la protection de l'environnement et des ressources naturelles | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 48 | Le service biomédical réalise le suivi de ses activités connexes | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.33333 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
48.a | Il élabore une cartographie des processus permettant de situer les éléments pertinents de chaque activité connexe | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
48.b | Il déploie les activités support nécessaires à chaque activité connexe | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
48.c | Il veille à l'adéquation des moyens techniques et documentaires spécifiques pour chaque activité connexe | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
48.d | Il réalise, ou fait réaliser, les activités connexes selon les processus prévus et adaptés | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
48.e | Il évalue la performance de chaque activité connexe selon des indicateurs d'efficacité, d'efficience et de qualité perçue | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
48.f | Il exploite un système d'information partagé permettant de tracer et capitaliser le cycle de vie des activités connexes | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
48.g | Il communique périodiquement et contribue à un réseau professionnel d'échanges | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1

## Evaluateur 2
Document d'appui à la déclaration de conformité première partie ISO 17050-1 |  |  |  |  | Concepteur de l'outil d'autodiagnostic : gilbert.farges@utc.fr |  | Légende pour les calculs | [9 empty] | Somme Pondération Modules | Scores Tous les Modules | Classe Maturité Guide | Pour Moy et ET
N° déclaration : | date de la déclaration invalide |  |  |  | Impression sur pages A4 100% en format horizontal
|  | Autodiagnostic sur les Bonnes Pratiques de l'Ingénierie Biomédicale en Etablissement de Santé v2011 | [14 empty] | Pondération Modules | Score Module
|  | Avertissement : toute zone blanche écrite en ROUGE peut être remplie ou modifiée. Les données peuvent être utilisées dans d'autres onglets. | [11 empty] | Somme Pondération BP | Scores Module BP | Classe Maturité Modules
| Etablissement de santé : | Indiquez le nom de l'Etablissement de Santé |  |  | Signature de l'évaluateur : | [5 empty] | somme pondération | Scores BP | Classe Maturité BP | Pondération BP | Score BP
n° 2 | Date de l'autodiagnostic (jj/mm/aaaa) : |  |  | <= Mettre une date valide, merci |  |  | Valeurs choisies | Valeurs calculées | Valeurs retenues | % Maturité retenus | Pondération Processus | Score Processus
| NOM et fonction de l'évaluateur : |  |  | <= Mettre un évaluateur, merci
| Items des Bonnes Pratiques | Evaluations faites | Evaluations résultantes | Taux de Maturité | Items concernés
Niveau global pour toutes les Bonnes Pratiques du Guide |  |  |  | 0% | Guide | ligne pour TOUS les Modules du Guide => | [9 empty] | vérifier Somme = 1 => | 0.33333 | 0%
Bonnes Pratiques de Management (BPM) |  |  |  | 0% | Module | ligne pour le Module de Bonnes Pratiques => | [6 empty] | vérifier Somme = 1 => | 1 | 0% |  | 0.33333 | 0%
BPM 1 : Manager le service et la communication |  |  |  | 0% | Bonne Pratique | ligne pour la Bonne Pratique => |  |  |  | vérifier si Somme = 1 => | 1 | 0% |  | 0.33333 | 0%
PR n° 1 | Le service biomédical connaît sa raison d'être et ses missions. | Choix de Maturité |  | 0% | Processus | ligne pour le Processus => | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.25 | 0%
Llibellé du processus quand il sera choisi
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
1.a | Un document écrit explicite ses missions en référence ou en complément des textes réglementaires existants, ses relations avec les parties prenantes à ses activités, les moyens et ressources dont il dispose et son positionnement dans l'organigramme de l'établissement | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
1.b | Ce document est préparé par le service biomédical en liaison avec la direction dont il dépend | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
1.c | Il est validé par la direction de l'établissement | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 2 | Le service biomédical définit sa politique et connaît ses objectifs. | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.25 | 0%
Llibellé du processus quand il sera choisi
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
2.a | Un document explicite, pour chacune des missions précédentes, les objectifs mesurables à moyen terme (à six mois, un an ou deux ans). | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
2.b | Ce document présente le cadre général de la politique menée par le service biomédical | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
2.c | Il constitue une base de communication auprès des parties prenantes, aussi bien internes qu'externes… | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 3 | Le service biomédical développe sa communication, son leadership et dynamise ses collaborateurs | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.25 | 0%
Llibellé du processus quand il sera choisi
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
3.a | Des actions de communication interne (dans le journal interne de l'établissement par exemple) et externe (dans les colloques professionnels par exemple) sont réalisées périodiquement afin de faire connaître les missions, réalisations et ambitions du service biomédical | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
3.b | Les acteurs biomédicaux sont reconnus dans leurs apports professionnels et valorisés vis-à-vis des autres services et directions. | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
3.c | Les actions de communication sont capitalisées dans leurs phases d'avant-projet, de déroulement et de bilans afin de faciliter les initiatives ultérieures… | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 4 | Le service biomédical revoit périodiquement les bilans de ses actions et le sens de ses missions | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.25 | 0%
Llibellé du processus quand il sera choisi
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
4.a | Une culture "apprenante" sur les retours d'expérience ou des bilans périodiques pour en tirer des enseignements, imaginer des innovations et encourager leurs mises en œuvre est promue au sein du service biomédical | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
4.b | Les niveaux de maturité des processus sont analysés et des actions de progrès sont mises en œuvre | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
4.c | L'adéquation entre les missions, objectifs, ressources mobilisées et résultats atteints est revue au moins une fois par an et fait l'objet d'un compte rendu adressé à la direction, capitalisé dans le système d'information et facilement accessible aux acteurs concernés | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
BPM 2 : Manager la mesure du succès. |  |  |  | 0% | Bonne Pratique | ligne pour la Bonne Pratique => |  |  |  | vérifier si Somme = 1 => | 1 | 0% |  | 0.33333 | 0%
PR n° 5 | Le service biomédical définit et maîtrise ses indicateurs de performance clés | Choix de Maturité |  | 0% | Processus | ligne pour le Processus => | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.2 | 0%
Llibellé du processus quand il sera choisi
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
5.a | Les missions, objectifs et processus critiques du service biomédical sont traduits en indicateurs clés quantifiables, validés avec les parties prenantes | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
5.b | Les données nécessaires pour établir et alimenter les indicateurs clés sont facilement accessibles et identifiées avec leurs incertitudes et les conditions de recueil. | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
5.c | Un tableau de bord est réalisé par le service biomédical et communiqué périodiquement auprès des parties prenantes concernées et des dirigeants de l’organisme… | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 6 | Le service biomédical exploite les données factuelles issues de ses écoutes des parties prenantes | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.2 | 0%
Llibellé du processus quand il sera choisi
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
6.a | Il réalise des entretiens, questionnaires ou enquêtes sur la satisfaction des services de soins, médico-techniques ou utilisateurs des technologies, les directions et autres parties prenantes à ses activités | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
6.b | Il mesure fréquemment, et au moins une fois par an, l'efficacité de ses processus importants, prioritaires ou critiques. Les autres processus sont revus selon un planning planifié précisant la fréquence et les méthodes d'audit | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
6.c | Il recueille systématiquement les retours des parties prenantes, qu’ils soient formels ou informels, spontanés ou induits. | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
6.d | Il enregistre sans délai les données de non-conformité sur les produits de ses activités et met en œuvre des actions correctives | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
6.e | Il sauvegarde l’ensemble des données factuelles recueillies et s’en sert de base pour ses analyses | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 7 | Le service biomédical réalise périodiquement des audits internes | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.2 | 0%
Llibellé du processus quand il sera choisi
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
7.a | Il connaît et met à jour la liste des personnes d'autres services compétentes pour réaliser des audits internes. | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
7.b | Il planifie et met en œuvre des audits internes pour évaluer son niveau de maîtrise des risques et l'efficacité de ses processus prioritaires ou critiques | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
7.c | L'audit interne fait l'objet d'un rapport écrit. Le responsable de l'activité auditée présente ses observations, l'auditeur conclut dans un rapport final et propose des actions correctives | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
7.d | Les résultats d'audits internes sont utilisés pour traiter et corriger les problèmes et les non conformités, promouvoir de nouvelles bonnes pratiques, accroître la compréhension des interactions entre les processus | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 8 | Le service biomédical s'autoévalue périodiquement sur l'ensemble de ses activités | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.2 | 0%
Llibellé du processus quand il sera choisi
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
8.a | Il mesure fréquemment, une fois par an au minimum et de manière exhaustive, le niveau de maturité de ses activités | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
8.b | Les forces et points à améliorer sont identifiés ainsi que les actions d'amélioration prioritaires afin d'en faire des objectifs de service | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
8.c | Les résultats d'autoévaluation font l'objet de comptes rendus enregistrés. Ils sont communiqués au personnel du service biomédical et accessible facilement | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 9 | Le service biomédical pratique le benchmarking | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.2 | 0%
Llibellé du processus quand il sera choisi
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
9.a | Il identifie en permanence les services ou organismes, internes ou externes, pouvant servir de référence à suivre sur les meilleures pratiques | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
9.b | Il recueille périodiquement les éléments pertinents de benchmarking pour identifier les meilleures pratiques | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
9.c | La méthodologie de benchmarking est maîtrisée et permet de maintenir la confidentialité si elle est souhaitée | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
9.d | Les résultats du benchmarking sont communiqués au personnel du service biomédical et accessibles facilement | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
BPM 3 : Manager l'innovation et le progrès. |  |  |  | 0% | Bonne Pratique | ligne pour la Bonne Pratique => |  |  |  | vérifier si Somme = 1 => | 1 | 0% |  | 0.33333 | 0%
PR n° 10 | Le service biomédical veille aux évolutions de son métier et de ses prestations | Choix de Maturité |  | 0% | Processus | ligne pour le Processus => | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.2 | 0%
Llibellé du processus quand il sera choisi
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
10.a | Il analyse les évaluations recueillies (niveaux des critères de succès, retours des services utilisateurs ou parties prenantes, enquêtes, etc.) | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
10.b | Il identifie et analyse l'évolution des règlements, référentiels, normes ou guides ainsi que les nouvelles technologies ou pratiques ayant un impact direct ou indirect sur son secteur professionnel | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
10.c | Il veille aux évolutions réalisées par d'autres services biomédicaux et identifie les facteurs de succès | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 11 | Le service biomédical propose des axes stratégiques d'amélioration | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.2 | 0%
Llibellé du processus quand il sera choisi
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
11.a | Il identifie avec ses parties prenantes (services de soins, médico-techniques, utilisateurs des technologies et directions) les besoins stratégiques d'améliorations sur le moyen terme (1 à 2 ans) | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
11.b | Il estime les ressources nécessaires et les risques d'insuccès sur les projets visant à satisfaire les besoins stratégiques identifiés à moyen terme | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
11.c | Il décide, en accord avec ses parties prenantes des actions d'amélioration qui seront mises en œuvre, autant sur les processus managériaux qu'opérationnels | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 12 | Le service biomédical favorise les démarches créatives, managériales ou opérationnelles | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.2 | 0%
Llibellé du processus quand il sera choisi
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
12.a | La vision et les valeurs du service biomédical sont discutées et partagées régulièrement par le personnel lors des réunions de service | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
12.b | La diversité des opinions et le respect mutuel sont soutenus et valorisés au sein du personnel | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
12.c | Les initiatives et prises de responsabilité sont encouragées et reconnues explicitement | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 13 | Le service biomédical met en œuvre des innovations et mesure leurs effets | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.2 | 0%
Llibellé du processus quand il sera choisi
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
13.a | La synthèse des innovations ou des actions d’amélioration décidées est communiquée à la direction pour validation, lorsque leur application touche des domaines tels que : l’organisation, la référence au cadre réglementaire, le maintien explicite d'activités en interne, les horaires de travail et en général tout ce qui nécessite une validation par les instances décisionnelles internes | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
13.b | Les pilotes d'innovations ont les autorités, compétences et ressources nécessaires à l'accomplissement de leurs projets | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
13.c | Les effets escomptés et obtenus des innovations mises en œuvre sont comparés et analysés périodiquement | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 14 | Le service biomédical capitalise les progrès dans ses pratiques professionnelles | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.2 | 0%
Llibellé du processus quand il sera choisi
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
14.a | Les innovations probantes, managériales ou opérationnelles, sont identifiées et validées par le service biomédical et ses parties prenantes | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
14.b | L'innovation validée est intégrée au référentiel des pratiques et prestations du service biomédical qui est mis à jour, communiqué et accessible facilement | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
14.c | Le processus ayant conduit à cette innovation est tracé et capitalisé à des fins d'apprentissage ultérieur | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
Bonnes Pratiques d'Organisation (BPO) |  |  |  | 0% | Module | ligne pour le Module de Bonnes Pratiques => | [6 empty] | vérifier Somme = 1 => | 1 | 0% |  | 0.33333 | 0%
BPO 1 : Organiser les interfaces. |  |  |  | 0% | Bonne Pratique | ligne pour la Bonne Pratique => |  |  |  | vérifier si Somme = 1 => | 1 | 0% |  | 0.33333 | 0%
PR n° 15 | Le service biomédical détermine les attentes critiques des parties prenantes | Choix de Maturité |  | 0% | Processus | ligne pour le Processus => | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.25 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
15.a | Il identifie et définit ses relations avec les différents services de soins, médico-techniques ou utilisateurs de technologies, administratifs, de support, groupes de travail ou prestataires extérieurs à l'établissement, qui sont parties prenantes vis-à-vis de ses activités (achat, formation, exploitation, activités connexes) | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
15.b | Au niveau de ces relations, il identifie les processus critiques, c'est à dire ceux qui peuvent influer de manière importante sur la qualité des résultats par rapport à ses missions | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
15.c | Avec les services parties prenantes, il élabore les priorités et les criticités vis-à-vis de la qualité et de la sécurité à garantir | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 16 | Le service biomédical identifie et valide les processus d'interfaces | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.25 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
16.a | Pour les activités critiques, il détermine avec les services parties prenantes le cahier des charges des relations à mettre en œuvre | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
16.b | Il élabore une cartographie du processus afin que tout acteur concerné puisse connaître et appréhender les tâches attendues | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
16.c | Il précise les responsabilités et les attributions de chacune des parties, et les critères de mesure de la réussite | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 17 | Le service biomédical anticipe les risques aux interfaces | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.25 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
17.a | Il identifie les risques majeurs pouvant apparaître et prévoit des alternatives à mettre en œuvre, en accord avec les services parties prenantes | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
17.b | Il estime les ressources nécessaires et leurs caractéristiques essentielles pour le succès du processus | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
17.c | Il veille à ce que le personnel soit informé et conscient de l'impact de son activité sur le succès du processus ainsi que des conséquences pour les services parties prenantes | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 18 | Le service biomédical veille à la mise en œuvre et communique auprès du personnel concerné | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.25 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
18.a | Pour les processus considérés comme critiques, des procédures décrivent les modes d'intervention et les relations entre le service biomédical et les autres services parties prenantes | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
18.b | Le mode de relation déterminé est connu par la direction de l'établissement, le personnel des services parties prenantes et biomédical | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
18.c | Le service biomédical veille périodiquement, au moins une fois par an, sur les processus d'interfaces et met en œuvre toute action préventive ou corrective pour en assurer le succès | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
BPO 2 : Organiser la qualité attendue. |  |  |  | 0% | Bonne Pratique | ligne pour la Bonne Pratique => |  |  |  | vérifier si Somme = 1 => | 1 | 0% |  | 0.33333 | 0%
PR n° 19 | Le service biomédical développe l'autonomie et les capacités de son personnel en qualité | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.25 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
19.a | Le personnel permanent et temporaire est informé, sensibilisé et conscient des missions, enjeux, responsabilités et objectifs du service biomédical en lien avec toutes ses parties prenantes | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
19.b | Le personnel permanent est formé aux principes, méthodes et outils qualité de base pouvant être mis en œuvre dans les pratiques quotidiennes | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
19.c | La responsabilité, l'autorité et les relations entre les personnes qui dirigent, exécutent et vérifient des tâches qui ont une incidence sur la qualité sont définies par écrit | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 20 | Le service biomédical organise son système de management qualité | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.25 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
20.a | La politique qualité du service biomédical est écrite et permet de définir : le niveau de service à fournir, les objectifs de qualité, la façon de procéder pour atteindre les objectifs de qualité, le rôle du personnel dans la mise en œuvre de la politique qualité | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
20.b | Le service biomédical identifie et organise les moyens nécessaires à l'exécution et à la vérification des tâches afin de fournir des prestations conformes à la réglementation et aux exigences sur lesquelles l'établissement s'est engagé | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
20.c | Les moyens, constitués par le personnel, le budget, les équipements, les matériels, les fournitures et les locaux, sont maîtrisés, adaptés et évolutifs | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
20.d | Les indicateurs de pilotage du système qualité sont identifiés et leur suivi est planifié | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 21 | Le service biomédical gère son système documentaire | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.25 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
21.a | Tous les documents nécessaires au fonctionnement efficace du service biomédical sont répertoriés et gérés de manière cohérente, éventuellement selon des procédures appropriées | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
21.b | Les documents qualité sur support papier ou informatique sont maîtrisés et actualisés | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
21.c | Les projets qualité prévus ou réalisés par le personnel sont tracés, capitalisés et facilement accessibles au sein du service biomédical | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
21.d | Les documents obsolètes sont traités selon les procédures définies et actualisées | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 22 | Le service biomédical veille continûment à son efficacité sur la qualité attendue | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.25 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
22.a | Des audits internes sont périodiquement réalisés sur le système qualité, au moins une fois par an. Le cas échéant, le responsable de l'activité auditée présente ses observations, ses remarques et fait valoir ses droits de réponse. L'auditeur conclut dans un rapport final et propose des actions correctives | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
22.b | Les revues du système qualité sont effectuées par la direction de l'établissement ou le cas échéant par le responsable du service biomédical, selon l'organisation mise en place dans l'établissement avec une fréquence définie et suffisante, au minimum une fois par an. Des enregistrements de ces revues sont conservés et la direction est tenue informée | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
22.c | Des benchmarkings sur des systèmes qualité similaires sont réalisés périodiquement et analysés afin d'en tirer les meilleurs enseignements pour progresser | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
BPO 3 : Organiser les ressources. |  |  |  | 0% | Bonne Pratique | ligne pour la Bonne Pratique => |  |  |  | vérifier si Somme = 1 => | 1 | 0% |  | 0.33333 | 0%
PR n° 23 | Le responsable du service biomédical gère son personnel | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.11111 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
23.a | Il s'assure de la composition adéquate de l'équipe par rapport aux missions, objectifs et besoins du service. Les organigrammes hiérarchiques et fonctionnels du service biomédical sont établis et disponibles. Ils sont connus de tous les membres du service biomédical | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
23.b | Les définitions des fonctions sont rédigées pour toutes les catégories de personnel du service biomédical, y compris pour les stagiaires et les intérimaires. Chaque membre du personnel connaît ses fonctions, ses responsabilités, ses limites et ses habilitations, y compris vis-à-vis des gardes et astreintes lorsqu'elles existent | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
23.c | Il gère et communique l'emploi du temps du personnel et organise des réunions de service périodiques, avec ordre du jour, objectifs et documents de synthèse, au minimum une fois par mois | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 24 | Le responsable du service biomédical favorise la formation du personnel | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.11111 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
24.a | Il tient à jour un registre ou un support documenté concernant les qualifications, les habilitations, les formations, l'autoformation, les participations aux journées techniques et congrès professionnels et les expériences du personnel | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
24.b | L’autoévaluation et l'expression des besoins par le personnel permettent de définir un plan de formation qui est proposé annuellement aux services compétents de l'établissement | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
24.c | Les ouvrages de référence courants et les revues spécialisées pourront être disponibles dans le service ou en bibliothèque ou en accès libre via Internet | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 25 | Le responsable du service biomédical valorise les compétences | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.11111 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
25.a | Il implique le personnel dans des tâches valorisantes, en tenant compte des souhaits et compétences de chacun, lui donne de l’autonomie et le responsabilise, le met en avant dans les réunions de service périodiques. | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
25.b | Il encourage le relationnel et prend des initiatives pour développer le bien-être au travail et fédérer l’ensemble de l’équipe | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
25.c | Il facilite l'évolution des pratiques et des fonctions du personnel motivé par l'évolution de ses compétences | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 26 | Le service biomédical entretient des partenariats mutuellement bénéfiques | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.11111 | 0%
Le processus est efficace, systématiquement tracé dans son cheminement et évalué dans ses résultats.
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
26.a | Il identifie les partenaires qui ont une communauté d'intérêts avec ses missions (autres services biomédicaux, organismes de formation ou d'évaluation, entités non-marchandes en santé, associations, etc.) | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
26.b | Il établit des relations qui équilibrent les gains mutuels à court terme et les considérations à long terme | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
26.c | Il met en commun son expertise et ses ressources avec les partenaires identifiés, partage les informations et pratique une communication claire et ouverte | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 27 | Le service biomédical gère ses fournisseurs | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.11111 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
27.a | Il identifie, évalue et sélectionne les fournisseurs clés en fonction de leur aptitude de service et de la qualité de leurs produits ou services à partir de critères établis et communiqués, et dans le respect des règles de passation des marchés | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
27.b | Il motive, encourage et reconnaît les améliorations et les réalisations des fournisseurs. | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
27.c | Il enregistre et conserve les enregistrements des résultats des évaluations ou réévaluations des fournisseurs sur des périodes au moins équivalentes à celles des durées de vie des produits fournis | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 28 | Le service biomédical optimise ses ressources financières ou budgétaires | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.11111 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
28.a | Il met en œuvre un processus de prévision, de surveillance et de maîtrise des ressources financières ou budgétaires | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
28.b | Il identifie les risques financiers ou budgétaires et prévoit des alternatives d'atténuation | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
28.c | Il mène des revues périodiques sur l'efficacité des ressources financières consommées | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 29 | Le service biomédical gère ses infrastructures | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.11111 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
29.a | Les locaux sont adaptés aux différentes missions du service biomédical, équipés de manière adéquate par rapport aux objectifs d'activité et favorisent la dynamique collective du travail et l'épanouissement professionnel individuel | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
29.b | Des zones spécifiques clairement identifiées (marquage au sol / affichage) sont créées afin de garantir le bon déroulement des processus et des flux de prise en charge et de maintenance des dispositifs médicaux. Le plan du service biomédical est établi et consultable facilement dans le service | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
29.c | L'infrastructure respecte les exigences légales et réglementaires, elle est maintenue de manière adéquate et les risques potentiels sont identifiés et minimisés | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 30 | Le service biomédical est vigilant sur les conditions et risques au travail | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.11111 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
30.a | Il formalise ses relations avec les entités, comités ou organisations de prévention des risques professionnels tels que les organisations chargées de l’évaluation des risques professionnels de l’établissement (exemple en France : CHSCT, Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail), en planifiant leurs visites et les objectifs à atteindre pour le service biomédical (selon les recommandations et les rapports antérieurs d’inspection…) | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
30.b | Il collabore à la rédaction et aux révisions du Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels, ou document équivalent, pour lui-même et pour les autres entités de l’établissement | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
30.c | Il met en œuvre un processus pour atteindre ses objectifs d’amélioration sur les risques professionnels et ouvre un registre ad hoc ou approprié permettant de documenter et de mémoriser les actions réalisées | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
30.d | Il classe et rend facilement accessible au personnel du service le registre de prévention des risques au travail | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
30.e | Il met à disposition les moyens et équipements de protection adaptés | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 31 | Le service biomédical est vigilant sur les ressources naturelles et la protection de l'environnement | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.11111 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
31.a | Il met en œuvre des actions pour maîtriser sa consommation des ressources naturelles (fluides, énergies, papier, stockage d’objets avec date de péremption...) | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
31.b | Il met en œuvre des actions pour maîtriser son impact environnemental, notamment dans ses activités quotidiennes et sur la gestion de ses déchets | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
31.c | Il anticipe l'impact environnemental dans ses choix de fournisseurs et assure un suivi de celui des équipements, accessoires, énergie ou consommables médicaux réformés par l'établissement | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
31.d | Il valorise les politiques de développement durable des fournisseurs en les intégrant comme l'un des critères de choix dans les marchés d'équipements biomédicaux de son établissement | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
31.e | Il reste en veille sur les nouvelles solutions innovantes pour minimiser l’impact environnemental et, le cas échéant, se les approprie pour les mettre en œuvre | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
Bonnes Pratiques de Réalisation (BPR) |  |  |  | 0% | Module | ligne pour le Module de Bonnes Pratiques => | [6 empty] | vérifier Somme = 1 => | 1 | 0% |  | 0.33333 | 0%
BPR 1 : Réaliser les activités support. |  |  |  | 0% | Bonne Pratique | ligne pour la Bonne Pratique => |  |  |  | vérifier si Somme = 1 => | 1 | 0% |  | 0.33333 | 0%
PR n° 32 | Le service biomédical exploite la documentation nécessaire aux activités d'ingénierie biomédicale | Choix de Maturité |  | 0% | Processus | ligne pour le Processus => | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.2 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
32.a | Le personnel accède facilement aux documents, qu'ils soient en format papier ou numérique | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
32.b | Les documents spécifiques ou obligatoires (réglementaires) pour l'établissement de santé ou les tutelles sont tenus à jour et accessibles facilement | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
32.c | Le processus de gestion, mise à jour, sauvegarde et retrait des versions périmées de la documentation biomédicale est connu du personnel et maîtrisé | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 33 | Le service biomédical exploite des moyens techniques de maintenance et de contrôle qualité adaptés | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.2 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
33.a | Les matériels techniques et équipements de contrôle de mesure et d'essai (ECME) du service biomédical sont en adéquation avec le volume et la nature des activités du service et garantissent des délais satisfaisants pour chaque type d'intervention | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
33.b | La liste, les manuels techniques et notices d'instruction et d'utilisation (modes d'emploi) des matériels et ECME du service biomédical sont classés et conservés dans un lieu identifié de manière à être facilement consultables | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
33.c | Un registre spécifique est tenu à jour afin d'assurer la traçabilité des maintenances, des résultats d'étalonnage et des réformes ou mises hors service des ECME (via un système d'information numérique éventuellement)… | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 34 | Le service biomédical gère la co-traitance ou la sous-traitance d'activités externalisées | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.2 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
34.a | Il identifie les secteurs et périmètres d'activités où il ne peut assumer ses missions et objectifs partiellement ou totalement avec ses ressources et supports internes | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
34.b | Il négocie et élabore des contrats de service, en fonction des budgets alloués et des objectifs de disponibilité, qualité et sécurité souhaités pour l’exploitation des dispositifs médicaux | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
34.c | Il associe le prestataire de sous-traitance, ou le partenaire de co-traitance, dans la conception d’indicateurs de performance pour garantir l’efficacité des activités externalisées | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
34.d | Il évalue l'efficacité des activités co-traitées, sous-traitées ou externalisées périodiquement et au moins avant chaque renouvellement de contrat | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 35 | Le service biomédical gère la disponibilité des accessoires et pièces détachées nécessaires aux activités | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.2 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
35.a | Il définit et documente une politique d’approvisionnement avec des critères de qualité explicites et connus | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
35.b | Il maintient à jour un état des stocks afin de maîtriser les approvisionnements, de détecter les problèmes et d'en évaluer la valeur financière et technique | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
35.c | Les articles stockés sont étiquetés et rangés de telle manière que leur qualité ne puisse en être affectée | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
35.d | Les articles stockés et concernés par des dates de péremption sont facilement identifiables | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 36 | Le service biomédical exploite un système d'information partagé | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.2 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
36.a | Tout personnel du service biomédical partage un espace d'information numérique (ou papier, faute de mieux), où sont capitalisés l'inventaire des dispositifs médicaux et les données utiles pour les activités d'ingénierie biomédicale | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
36.b | La prévision des tâches et la traçabilité des actions réalisées en ingénierie biomédicale est assurée et communiquée aux parties prenantes | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
36.c | Le processus de sauvegarde, de duplication, d'archivage et de maintien de la pérennité du système d'information partagé est mis en œuvre périodiquement et maîtrisé en lien avec les gestionnaires de l'informatique | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
BPR 2 : Réaliser la gestion des dispositifs médicaux. |  |  |  | 0% | Bonne Pratique | ligne pour la Bonne Pratique => |  |  |  | vérifier si Somme = 1 => | 1 | 0% |  | 0.33333 | 0%
PR n° 37 | Le service biomédical élabore des plans d'équipements pluriannuels | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.11111 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
37.a | Il conseille, identifie et élabore, avec les services de soins, médico-techniques ou utilisateurs des technologies, et les directions, les besoins, les priorités, les justifications et les caractéristiques essentielles souhaitées dans l'exploitation des dispositifs médicaux à court, moyen et long terme | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
37.b | Il propose à la direction des plans stratégiques d'investissement dans de nouveaux dispositifs médicaux et de remplacement des plus vétustes ou critiques (éventuellement selon les recommandations d'agences de sécurité sanitaire régionale, nationale ou internationale) en présentant les implications et effets induits de leur exploitation | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
37.c | Il garde une trace écrite des différentes phases du processus ayant conduit à la décision de financement par la direction | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 38 | Le service biomédical gère les processus d'acquisition des dispositifs médicaux | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.11111 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
38.a | Il s'informe et assure une veille technologique sur les dernières évolutions ou innovations biomédicales, techniques ou organisationnelles, couvrant les besoins de renouvellement du parc, éventuellement en bénéficiant de visites et d'essais | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
38.b | Il hiérarchise les acquisitions potentielles avec les services de soins et les directions, en fonction des impacts cliniques, techniques, logistiques et financiers qu'elles auront en exploitation, et contribue au bon déroulement du processus d'achat | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
38.c | Il négocie dès l'achat les contrats de garantie à court terme et, le cas échéant, de maintenance à moyen terme visant à obtenir le maximum de performances des dispositifs médicaux sur toute leur durée de vie prévisionnelle | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
38.d | Il élabore et rend facilement accessible un dossier d'achat comprenant entre autre la définition du besoin, le cahier des charges incluant la maintenance si possible, les pièces administratives (dont les preuves de conformité avec la réglementation), les rapports d'essais ou de visites, les questionnaires utilisateurs, les mesures effectuées, l'argumentaire de proposition de choix, le choix final ainsi que tous les comptes rendus de réunions du processus d'achat | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 39 | Le service biomédical s'assure de la mise en fonctionnement correcte des nouveaux dispositifs médicaux | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.11111 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
39.a | Il s'assure que les aspects réglementaires et les contraintes d'implantation sont respectés dans l'aménagement des lieux d'exploitation prévus pour l'installation des dispositifs médicaux, qu'ils soient fixes ou mobiles, dans l'établissement de santé ou, quand cela fait partie de ses missions, au domicile du patient | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
39.b | Il enregistre les informations permettant de s'assurer de la conformité de ce qui est reçu par rapport à la commande dans un document de réception de dispositif médical | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
39.c | Il procède si nécessaire à des essais de fonctionnalité et des mesures des caractéristiques initiales des performances appelés "tests de recette" ou "qualifications" (qualification d'installation, qualification fonctionnelle, qualification des performances), utiles en cas de dérives ou de réclamations ultérieures | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
39.d | En cas de non-conformité mise en évidence lors de la réception, des mesures adaptées sont engagées. L’enregistrement des non-conformités et le suivi des moyens et solutions apportées pour une remise en conformité sont réalisés | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
39.e | Il gère le bon de réception signé par les parties, documente l'inventaire, identifie et marque de manière univoque les dispositifs et informe les services de soins et les directions concernés | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 40 | Le service biomédical s'assure des aptitudes à l'usage des dispositifs médicaux | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.11111 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
40.a | Il planifie, ou aide les services de soins et médico-techniques ou utilisateurs des technologies à planifier les formations des utilisateurs prévues lors de l'achat des dispositifs médicaux, et celles devenues nécessaires au cours de leur exploitation suite aux rotations ou changements du personnel, ainsi que la réactualisation des connaissances du fait du temps ou de modifications apportées à l’équipement au cours de son exploitation | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
40.b | Il s'assure à la mise en service de l’équipement que les guides d'emploi, les manuels d'instruction, de nettoyage et d'utilisation, rédigés dans la langue usuelle du pays et/ou de l'utilisateur, sont fournis et mis à disposition du personnel utilisateur | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
40.c | Il s'assure à la première mise à disposition de l’équipement que les documentations d'entretien périodique, de calibration et de mise en service sont disponibles et accessibles pour tout utilisateur ou autre personnel impliqué | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
40.d | Il veille à ce que les formations aux utilisateurs soient délivrées par des personnes qualifiées et compétentes par rapport aux dispositifs médicaux concernés. Il s'assure que les formations réglementaires, quand elles existent, sont réalisées | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
40.e | Il enregistre dans un document d'aptitude à l'usage que les utilisateurs médicaux et responsables de services de soins et médico-techniques ou utilisateurs des technologies ont été formés, suivant les besoins, à la mise en service et à la manipulation du dispositif médical et qu’ils disposent des documentations utiles à leur fonctionnement et des protocoles de vérification avant leur emploi sur les patients | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 41 | Le service biomédical gère l'exploitation du parc de dispositifs médicaux dont il a la charge | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.11111 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
41.a | Il dresse une liste des dispositifs critiques, vis-à-vis du patient et de l'utilisateur, en cohérence avec les règlements ou exigences pouvant exister | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
41.b | La criticité est qualifiée (formulée) mais aussi quantifiée sur une échelle homogène entre 0% et 100% afin d'en permettre la comparaison entre services et inter-établissements | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
41.c | Il prévoit, avec les services de soins, médico-techniques ou utilisateurs des technologies, et techniques de l'établissement, un processus spécifique d'exploitation des dispositifs médicaux critiques et des alternatives ou « modes dégradés » en cas de problème | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
41.d | Il veille à la qualité et conformité des accessoires, consommables et fluides associés au fonctionnement des dispositifs médicaux | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
41.e | Il contribue au processus de vigilance au sein de l'établissement pour tout danger potentiel ou risque en exploitation qui pourrait être identifié | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
41.f | Il s'assure que les formations sont délivrées et que les moyens techniques spécifiques et nécessaires au maintien des performances sont accessibles au personnel du service biomédical | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
41.g | Il entretient une communication active avec les services de soins sur l'exploitation des dispositifs médicaux et leurs critères de succès en usage | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
41.h | Il renseigne l'inventaire et le suivi des dispositifs médicaux avec les observations d'exploitation et les indicateurs de suivi du succès en usage | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
41.i | Il vérifie que les matériels prêtés, mis à disposition ou loués sont tracés et gérés selon la réglementation en vigueur | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
41.j | Il s'assure de la bonne prise en charge des équipements en matière de nettoyage, de désinfection et de stérilisation | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 42 | Le service biomédical gère la maintenance préventive des dispositifs médicaux | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.11111 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
42.a | Il élabore les programmes de maintenance préventive en fonction des données des constructeurs (incluant d’éventuelles modifications à faire, demandées ou proposées par le constructeur), mais aussi en tenant compte de la criticité du dispositif médical, de la réglementation, des conditions d'emploi et de son intensité d'usage, et de la politique de maintenance de l’établissement validée par les instances | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
42.b | Il planifie avec les services de soins et médico-techniques ou utilisateurs des technologies la disponibilité d'accès aux dispositifs médicaux et propose éventuellement des alternatives d'usage | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
42.c | Il s'assure de l'application des protocoles de décontamination ou désinfection et/ou de stérilisation des dispositifs avant maintenance | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
42.d | Il réalise, ou fait réaliser, la maintenance préventive au minimum selon les recommandations du constructeur, les accords contractualisés ou des procédures internes validées | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
42.e | Une fois la maintenance préventive achevée, il effectue un contrôle qualité complet de toutes les fonctionnalités, autant qualitatif (acceptable, bon, excellent..) que quantitatif sur les caractéristiques essentielles (valeurs et incertitudes des mesures) | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
42.f | Il remet en exploitation les dispositifs médicaux conformes au contrôle qualité en informant l’utilisateur de l'activité réalisée et de la période prévisionnelle pour la prochaine maintenance préventive (éventuellement avec une étiquette du type "maintenance effectuée le : … ", "prochaine maintenance prévue le : ...") | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
42.g | Il documente et rend facilement accessible à toute personne autorisée un rapport d'intervention en maintenance préventive comportant les informations pertinentes (dates et intervenants, identification des dispositifs médicaux, activités techniques réalisées, pièces et main d'œuvre, écarts, défauts, dysfonctionnements corrigés, tests et contrôles effectués et leur conformité, identification des équipement de contrôle, de mesure et d'essai (ECME) utilisés, date de la prochaine maintenance préventive...) | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
42.h | Il veille au respect réglementaire de conservation des données techniques sur les dispositifs médicaux | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
42.i | Il s'assure du respect de la confidentialité sur les données concernant ses prestataires | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 43 | Le service biomédical gère la maintenance corrective des dispositifs médicaux | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.11111 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
43.a | Il veille à ce que tout utilisateur connaisse et utilise la procédure prévue mise en place en cas de panne d'un dispositif médical | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
43.b | Il planifie avec les services de soins la disponibilité d'accès aux dispositifs médicaux en panne et propose éventuellement des alternatives d'usage | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
43.c | Il adresse une personne compétente du service biomédical pour réaliser systématiquement un diagnostic de panne et identifier les actions correctives à mener, le cas échéant en s’appuyant sur les contrats de maintenance couvrant les dispositifs | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
43.d | Il s'assure de l'application des protocoles de décontamination ou désinfection ou de stérilisation des dispositifs avant maintenance | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
43.e | Il réalise, ou fait réaliser, la maintenance corrective dans les meilleurs délais, selon les recommandations du constructeur ou les accords contractualisés | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
43.f | Il met à disposition du personnel utilisateur toute information sur l'avancement dans le processus de maintenance corrective | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
43.g | Une fois la maintenance corrective achevée, il effectue un contrôle qualité complet de toutes les fonctionnalités, autant qualitatif (acceptable, bon, excellent..) que quantitatif sur les caractéristiques essentielles (valeurs et incertitudes des mesures) | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
43.h | Il remet en exploitation les dispositifs médicaux conformes au contrôle qualité en informant l’utilisateur de la source de la panne et de l'activité réalisée | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
43.i | Il documente et rend facilement accessible à toute personne autorisée un rapport d'intervention en maintenance corrective comportant les informations pertinentes (dates et intervenants, identification des dispositifs médicaux, activités techniques réalisées, pièces changées et temps de main d'œuvre, les écarts, les défauts, les dysfonctionnements corrigés, les tests et contrôles effectués et leurs conformités, origines probables de la défaillance, propositions éventuelles d'actions de prévention..) | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
43.j | Il veille au respect réglementaire de conservation des données techniques sur les dispositifs médicaux | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
43.k | Il s'assure du respect de la confidentialité sur les données concernants les prestataires | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 44 | Le service biomédical gère le contrôle qualité des dispositifs médicaux | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.11111 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
44.a | Il conçoit et planifie les opérations de contrôle qualité interne ou externe, en concertation avec les services utilisateurs, médico-techniques ou utilisateurs des technologies, et les fournisseurs agréés ou habilités à intervenir dans l'établissement | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
44.b | Il prend en compte les exigences réglementaires mais aussi la criticité du dispositif médical, ses conditions d'emploi et son intensité d'usage | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
44.c | Il communique sa planification aux services en charge de la qualité ou de la gestion des risques dans l'établissement | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
44.d | Il s'assure de l'application des protocoles de décontamination, désinfection ou stérilisation des dispositifs avant le contrôle qualité | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
44.e | Il réalise, ou fait réaliser, le contrôle qualité par du personnel habilité, selon les recommandations du constructeur ou les accords contractualisés ou les protocoles normalisés | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
44.f | Les résultats obtenus sont validés par l'opérateur habilité, lui-même bien identifié (date, nom et signature de la fiche de contrôle "papier", ou indication du nom de l'opérateur lors de la saisie du rapport d'intervention dans le système d'information) | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
44.g | Le dispositif est immédiatement étiqueté "conforme" ou "non-conforme" suivant les résultats. Une non-conformité est due à une exigence spécifiée non respectée | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
44.h | Il remet en exploitation les dispositifs médicaux déclarés conformes au contrôle qualité en informant l’utilisateur des résultats obtenus et de la période prévisionnelle pour le prochain contrôle qualité. Il renvoie en maintenance les dispositifs médicaux déclarés "non conformes" au contrôle qualité | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
44.i | Il documente et rend facilement accessible à toute personne autorisée un rapport de contrôle qualité comportant les informations pertinentes (date de contrôle réalisé et date du précédent contrôle, intervenant et habilitation, dispositif médical concerné, ECME utilisé et période de validité, méthode ou norme utilisée (si nécessaire), résultats qualitatifs et quantitatifs des contrôles effectués, déclaration de conformité ou non, suivi des non conformités, date ou période prévisionnelle du prochain contrôle qualité...) | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
44.j | Il veille au respect réglementaire de conservation des données techniques sur les dispositifs médicaux | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
44.k | Il s'assure du respect de la confidentialité sur les données concernant ses prestataires | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 45 | Le service biomédical gère la réforme (déclassement ou mise hors service) des dispositifs médicaux dont il a la charge | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.11111 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
45.a | Il établit en partenariat avec les services de soins et médico-techniques ou utilisateurs des technologies, des critères d'évaluation des dispositifs médicaux basés sur le niveau d’obsolescence, le service médical rendu, l’évolutivité (ou le potentiel d’évolution) des besoins, le coût d'exploitation, la criticité et la conformité aux normes en vigueur | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
45.b | Il élabore et valide la planification de réforme (déclassement ou mise hors service) avec les services de soins, médico-techniques ou utilisateurs des technologies, et les directions, en s'assurant de la continuité des soins | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
45.c | Il prévoit en partenariat avec les services de soins ou médico-techniques ou utilisateurs des technologies une procédure de réforme inopinée en cas de problème incurable ou de coût de réparation trop élevé | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
45.d | Il s'assure de l'application des protocoles de décontamination, désinfection et sécurisation des dispositifs avant la mise hors service | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
45.e | Il réalise, ou fait réaliser, la mise hors service selon les recommandations du constructeur ou les accords contractualisés avec des tiers ou la réglementation | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
45.f | Le dispositif médical réformé (déclassé), ses accessoires et éventuellement ses consommables spécifiques sont marqués de manière visible et explicite et stockés dans un lieu identifié, garantissant leur non-usage, en attendant leur retrait physique effectif | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
45.g | La documentation associée est retirée physiquement ou archivée dans un endroit spécifié | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
45.h | Il veille à la destination du dispositif réformé évacué, à la sécurité pour les personnes et à la protection pour l'environnement | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
45.i | Il renseigne le système d'information de la réforme, de ses causes et de sa date, sans supprimer les fiches des dispositifs médicaux concernés | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
45.j | Il veille au respect réglementaire de conservation des données techniques sur les dispositifs médicaux réformés | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
45.k | Il met en œuvre, dans les délais demandés, les éventuelles recommandations des agences de sécurité sanitaire dont il dépend | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
BPR 3 : Réaliser les activités connexes en ingénierie biomédicale. |  | Concerné ? |  | 0% | Bonne Pratique | ligne pour la Bonne Pratique => |  |  |  | vérifier si Somme = 1 => | 1 | 0% |  | 0.33333 | 0%
PR n° 46 | Le service biomédical manage le sens de ses activités connexes | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.33333 | 0% | Concerné ? | 3
[13 empty] | NON concerné | 2
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires | [8 empty] | OUI (par défaut) | 3
46.a | Il définit et formule de manière compréhensible chaque activité connexe | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
46.b | Il identifie les enjeux de chaque activité connexe dans le cadre de ses missions, vocations ou ambitions | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
46.c | Il précise les objectifs majeurs concrétisant une mise en œuvre pour chaque activité connexe | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
46.d | Il identifie les mesures possibles de succès et les méthodes ou moyens associés | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
46.e | Il veille à l'épanouissement et à la motivation du personnel associé aux activités connexes | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
46.f | Il évalue périodiquement (au moins une fois par an) l'activité connexe et en tire des enseignements | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
46.g | Il innove continûment et progresse concrètement dans les activités connexes | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 47 | Le service biomédical organise le soutien de ses activités connexes | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.33333 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
47.a | Il identifie les parties prenantes, bénéficiaires ou fournisseuses, directes ou indirectes, internes ou externes en lien avec chaque activité connexe | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
47.b | Il explicite avec elles les attentes critiques éventuelles à satisfaire et les résultats attendus | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
47.c | Il établit des processus validés en commun pour anticiper les risques sur les interactions ou interfaces critiques | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
47.d | Il identifie les critères de qualité attendue sur chaque activité connexe et élabore un tableau de bord pour le suivi et le pilotage | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
47.e | Il organise les ressources génériques ou spécifiques, internes ou externes à l'établissement, qui sont nécessaires à la réalisation de chaque activité connexe | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
47.f | Il communique auprès du personnel concerné et s'assure de la bonne compréhension sur les enjeux et des compétences requises pour les tâches à réaliser | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
47.g | Il veille à la sécurité de l'environnement de travail pour la santé du personnel dans le cadre de chaque activité connexe et contribue à la protection de l'environnement et des ressources naturelles | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 48 | Le service biomédical réalise le suivi de ses activités connexes | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.33333 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
48.a | Il élabore une cartographie des processus permettant de situer les éléments pertinents de chaque activité connexe | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
48.b | Il déploie les activités support nécessaires à chaque activité connexe | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
48.c | Il veille à l'adéquation des moyens techniques et documentaires spécifiques pour chaque activité connexe | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
48.d | Il réalise, ou fait réaliser, les activités connexes selon les processus prévus et adaptés | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
48.e | Il évalue la performance de chaque activité connexe selon des indicateurs d'efficacité, d'efficience et de qualité perçue | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
48.f | Il exploite un système d'information partagé permettant de tracer et capitaliser le cycle de vie des activités connexes | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
48.g | Il communique périodiquement et contribue à un réseau professionnel d'échanges | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1

## Evaluateur 3
Document d'appui à la déclaration de conformité première partie ISO 17050-1 |  |  |  |  | Concepteur de l'outil d'autodiagnostic : gilbert.farges@utc.fr |  | Légende pour les calculs | [9 empty] | Somme Pondération Modules | Scores Tous les Modules | Classe Maturité Guide | Pour Moy et ET
N° déclaration : | date de la déclaration invalide |  |  |  | Impression sur pages A4 100% en format horizontal
|  | Autodiagnostic sur les Bonnes Pratiques de l'Ingénierie Biomédicale en Etablissement de Santé v2011 | [14 empty] | Pondération Modules | Score Module
|  | Avertissement : toute zone blanche écrite en ROUGE peut être remplie ou modifiée. Les données peuvent être utilisées dans d'autres onglets. | [11 empty] | Somme Pondération BP | Scores Module BP | Classe Maturité Modules
| Etablissement de santé : | Indiquez le nom de l'Etablissement de Santé |  |  | Signature de l'évaluateur : | [5 empty] | somme pondération | Scores BP | Classe Maturité BP | Pondération BP | Score BP
n° 3 | Date de l'autodiagnostic (jj/mm/aaaa) : |  |  | <= Mettre une date valide, merci |  |  | Valeurs choisies | Valeurs calculées | Valeurs retenues | % Maturité retenus | Pondération Processus | Score Processus
| NOM et fonction de l'évaluateur : |  |  | <= Mettre un évaluateur, merci
| Items des Bonnes Pratiques | Evaluations faites | Evaluations résultantes | Taux de Maturité | Items concernés
Niveau global pour toutes les Bonnes Pratiques du Guide |  |  |  | 0% | Guide | ligne pour TOUS les Modules du Guide => | [9 empty] | vérifier Somme = 1 => | 0.33333 | 0%
Bonnes Pratiques de Management (BPM) |  |  |  | 0% | Module | ligne pour le Module de Bonnes Pratiques => | [6 empty] | vérifier Somme = 1 => | 1 | 0% |  | 0.33333 | 0%
BPM 1 : Manager le service et la communication |  |  |  | 0% | Bonne Pratique | ligne pour la Bonne Pratique => |  |  |  | vérifier si Somme = 1 => | 1 | 0% |  | 0.33333 | 0%
PR n° 1 | Le service biomédical connaît sa raison d'être et ses missions. | Choix de Maturité |  | 0% | Processus | ligne pour le Processus => | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.25 | 0%
Llibellé du processus quand il sera choisi
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
1.a | Un document écrit explicite ses missions en référence ou en complément des textes réglementaires existants, ses relations avec les parties prenantes à ses activités, les moyens et ressources dont il dispose et son positionnement dans l'organigramme de l'établissement | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
1.b | Ce document est préparé par le service biomédical en liaison avec la direction dont il dépend | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
1.c | Il est validé par la direction de l'établissement | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 2 | Le service biomédical définit sa politique et connaît ses objectifs. | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.25 | 0%
Llibellé du processus quand il sera choisi
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
2.a | Un document explicite, pour chacune des missions précédentes, les objectifs mesurables à moyen terme (à six mois, un an ou deux ans). | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
2.b | Ce document présente le cadre général de la politique menée par le service biomédical | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
2.c | Il constitue une base de communication auprès des parties prenantes, aussi bien internes qu'externes… | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 3 | Le service biomédical développe sa communication, son leadership et dynamise ses collaborateurs | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.25 | 0%
Llibellé du processus quand il sera choisi
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
3.a | Des actions de communication interne (dans le journal interne de l'établissement par exemple) et externe (dans les colloques professionnels par exemple) sont réalisées périodiquement afin de faire connaître les missions, réalisations et ambitions du service biomédical | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
3.b | Les acteurs biomédicaux sont reconnus dans leurs apports professionnels et valorisés vis-à-vis des autres services et directions. | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
3.c | Les actions de communication sont capitalisées dans leurs phases d'avant-projet, de déroulement et de bilans afin de faciliter les initiatives ultérieures… | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 4 | Le service biomédical revoit périodiquement les bilans de ses actions et le sens de ses missions | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.25 | 0%
Llibellé du processus quand il sera choisi
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
4.a | Une culture "apprenante" sur les retours d'expérience ou des bilans périodiques pour en tirer des enseignements, imaginer des innovations et encourager leurs mises en œuvre est promue au sein du service biomédical | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
4.b | Les niveaux de maturité des processus sont analysés et des actions de progrès sont mises en œuvre | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
4.c | L'adéquation entre les missions, objectifs, ressources mobilisées et résultats atteints est revue au moins une fois par an et fait l'objet d'un compte rendu adressé à la direction, capitalisé dans le système d'information et facilement accessible aux acteurs concernés | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
BPM 2 : Manager la mesure du succès. |  |  |  | 0% | Bonne Pratique | ligne pour la Bonne Pratique => |  |  |  | vérifier si Somme = 1 => | 1 | 0% |  | 0.33333 | 0%
PR n° 5 | Le service biomédical définit et maîtrise ses indicateurs de performance clés | Choix de Maturité |  | 0% | Processus | ligne pour le Processus => | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.2 | 0%
Llibellé du processus quand il sera choisi
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
5.a | Les missions, objectifs et processus critiques du service biomédical sont traduits en indicateurs clés quantifiables, validés avec les parties prenantes | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
5.b | Les données nécessaires pour établir et alimenter les indicateurs clés sont facilement accessibles et identifiées avec leurs incertitudes et les conditions de recueil. | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
5.c | Un tableau de bord est réalisé par le service biomédical et communiqué périodiquement auprès des parties prenantes concernées et des dirigeants de l’organisme… | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 6 | Le service biomédical exploite les données factuelles issues de ses écoutes des parties prenantes | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.2 | 0%
Llibellé du processus quand il sera choisi
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
6.a | Il réalise des entretiens, questionnaires ou enquêtes sur la satisfaction des services de soins, médico-techniques ou utilisateurs des technologies, les directions et autres parties prenantes à ses activités | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
6.b | Il mesure fréquemment, et au moins une fois par an, l'efficacité de ses processus importants, prioritaires ou critiques. Les autres processus sont revus selon un planning planifié précisant la fréquence et les méthodes d'audit | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
6.c | Il recueille systématiquement les retours des parties prenantes, qu’ils soient formels ou informels, spontanés ou induits. | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
6.d | Il enregistre sans délai les données de non-conformité sur les produits de ses activités et met en œuvre des actions correctives | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
6.e | Il sauvegarde l’ensemble des données factuelles recueillies et s’en sert de base pour ses analyses | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 7 | Le service biomédical réalise périodiquement des audits internes | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.2 | 0%
Llibellé du processus quand il sera choisi
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
7.a | Il connaît et met à jour la liste des personnes d'autres services compétentes pour réaliser des audits internes. | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
7.b | Il planifie et met en œuvre des audits internes pour évaluer son niveau de maîtrise des risques et l'efficacité de ses processus prioritaires ou critiques | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
7.c | L'audit interne fait l'objet d'un rapport écrit. Le responsable de l'activité auditée présente ses observations, l'auditeur conclut dans un rapport final et propose des actions correctives | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
7.d | Les résultats d'audits internes sont utilisés pour traiter et corriger les problèmes et les non conformités, promouvoir de nouvelles bonnes pratiques, accroître la compréhension des interactions entre les processus | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 8 | Le service biomédical s'autoévalue périodiquement sur l'ensemble de ses activités | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.2 | 0%
Llibellé du processus quand il sera choisi
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
8.a | Il mesure fréquemment, une fois par an au minimum et de manière exhaustive, le niveau de maturité de ses activités | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
8.b | Les forces et points à améliorer sont identifiés ainsi que les actions d'amélioration prioritaires afin d'en faire des objectifs de service | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
8.c | Les résultats d'autoévaluation font l'objet de comptes rendus enregistrés. Ils sont communiqués au personnel du service biomédical et accessible facilement | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 9 | Le service biomédical pratique le benchmarking | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.2 | 0%
Llibellé du processus quand il sera choisi
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
9.a | Il identifie en permanence les services ou organismes, internes ou externes, pouvant servir de référence à suivre sur les meilleures pratiques | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
9.b | Il recueille périodiquement les éléments pertinents de benchmarking pour identifier les meilleures pratiques | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
9.c | La méthodologie de benchmarking est maîtrisée et permet de maintenir la confidentialité si elle est souhaitée | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
9.d | Les résultats du benchmarking sont communiqués au personnel du service biomédical et accessibles facilement | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
BPM 3 : Manager l'innovation et le progrès. |  |  |  | 0% | Bonne Pratique | ligne pour la Bonne Pratique => |  |  |  | vérifier si Somme = 1 => | 1 | 0% |  | 0.33333 | 0%
PR n° 10 | Le service biomédical veille aux évolutions de son métier et de ses prestations | Choix de Maturité |  | 0% | Processus | ligne pour le Processus => | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.2 | 0%
Llibellé du processus quand il sera choisi
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
10.a | Il analyse les évaluations recueillies (niveaux des critères de succès, retours des services utilisateurs ou parties prenantes, enquêtes, etc.) | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
10.b | Il identifie et analyse l'évolution des règlements, référentiels, normes ou guides ainsi que les nouvelles technologies ou pratiques ayant un impact direct ou indirect sur son secteur professionnel | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
10.c | Il veille aux évolutions réalisées par d'autres services biomédicaux et identifie les facteurs de succès | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 11 | Le service biomédical propose des axes stratégiques d'amélioration | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.2 | 0%
Llibellé du processus quand il sera choisi
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
11.a | Il identifie avec ses parties prenantes (services de soins, médico-techniques, utilisateurs des technologies et directions) les besoins stratégiques d'améliorations sur le moyen terme (1 à 2 ans) | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
11.b | Il estime les ressources nécessaires et les risques d'insuccès sur les projets visant à satisfaire les besoins stratégiques identifiés à moyen terme | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
11.c | Il décide, en accord avec ses parties prenantes des actions d'amélioration qui seront mises en œuvre, autant sur les processus managériaux qu'opérationnels | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 12 | Le service biomédical favorise les démarches créatives, managériales ou opérationnelles | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.2 | 0%
Llibellé du processus quand il sera choisi
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
12.a | La vision et les valeurs du service biomédical sont discutées et partagées régulièrement par le personnel lors des réunions de service | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
12.b | La diversité des opinions et le respect mutuel sont soutenus et valorisés au sein du personnel | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
12.c | Les initiatives et prises de responsabilité sont encouragées et reconnues explicitement | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 13 | Le service biomédical met en œuvre des innovations et mesure leurs effets | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.2 | 0%
Llibellé du processus quand il sera choisi
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
13.a | La synthèse des innovations ou des actions d’amélioration décidées est communiquée à la direction pour validation, lorsque leur application touche des domaines tels que : l’organisation, la référence au cadre réglementaire, le maintien explicite d'activités en interne, les horaires de travail et en général tout ce qui nécessite une validation par les instances décisionnelles internes | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
13.b | Les pilotes d'innovations ont les autorités, compétences et ressources nécessaires à l'accomplissement de leurs projets | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
13.c | Les effets escomptés et obtenus des innovations mises en œuvre sont comparés et analysés périodiquement | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 14 | Le service biomédical capitalise les progrès dans ses pratiques professionnelles | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.2 | 0%
Llibellé du processus quand il sera choisi
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
14.a | Les innovations probantes, managériales ou opérationnelles, sont identifiées et validées par le service biomédical et ses parties prenantes | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
14.b | L'innovation validée est intégrée au référentiel des pratiques et prestations du service biomédical qui est mis à jour, communiqué et accessible facilement | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
14.c | Le processus ayant conduit à cette innovation est tracé et capitalisé à des fins d'apprentissage ultérieur | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
Bonnes Pratiques d'Organisation (BPO) |  |  |  | 0% | Module | ligne pour le Module de Bonnes Pratiques => | [6 empty] | vérifier Somme = 1 => | 1 | 0% |  | 0.33333 | 0%
BPO 1 : Organiser les interfaces. |  |  |  | 0% | Bonne Pratique | ligne pour la Bonne Pratique => |  |  |  | vérifier si Somme = 1 => | 1 | 0% |  | 0.33333 | 0%
PR n° 15 | Le service biomédical détermine les attentes critiques des parties prenantes | Choix de Maturité |  | 0% | Processus | ligne pour le Processus => | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.25 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
15.a | Il identifie et définit ses relations avec les différents services de soins, médico-techniques ou utilisateurs de technologies, administratifs, de support, groupes de travail ou prestataires extérieurs à l'établissement, qui sont parties prenantes vis-à-vis de ses activités (achat, formation, exploitation, activités connexes) | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
15.b | Au niveau de ces relations, il identifie les processus critiques, c'est à dire ceux qui peuvent influer de manière importante sur la qualité des résultats par rapport à ses missions | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
15.c | Avec les services parties prenantes, il élabore les priorités et les criticités vis-à-vis de la qualité et de la sécurité à garantir | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 16 | Le service biomédical identifie et valide les processus d'interfaces | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.25 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
16.a | Pour les activités critiques, il détermine avec les services parties prenantes le cahier des charges des relations à mettre en œuvre | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
16.b | Il élabore une cartographie du processus afin que tout acteur concerné puisse connaître et appréhender les tâches attendues | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
16.c | Il précise les responsabilités et les attributions de chacune des parties, et les critères de mesure de la réussite | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 17 | Le service biomédical anticipe les risques aux interfaces | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.25 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
17.a | Il identifie les risques majeurs pouvant apparaître et prévoit des alternatives à mettre en œuvre, en accord avec les services parties prenantes | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
17.b | Il estime les ressources nécessaires et leurs caractéristiques essentielles pour le succès du processus | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
17.c | Il veille à ce que le personnel soit informé et conscient de l'impact de son activité sur le succès du processus ainsi que des conséquences pour les services parties prenantes | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 18 | Le service biomédical veille à la mise en œuvre et communique auprès du personnel concerné | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.25 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
18.a | Pour les processus considérés comme critiques, des procédures décrivent les modes d'intervention et les relations entre le service biomédical et les autres services parties prenantes | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
18.b | Le mode de relation déterminé est connu par la direction de l'établissement, le personnel des services parties prenantes et biomédical | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
18.c | Le service biomédical veille périodiquement, au moins une fois par an, sur les processus d'interfaces et met en œuvre toute action préventive ou corrective pour en assurer le succès | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
BPO 2 : Organiser la qualité attendue. |  |  |  | 0% | Bonne Pratique | ligne pour la Bonne Pratique => |  |  |  | vérifier si Somme = 1 => | 1 | 0% |  | 0.33333 | 0%
PR n° 19 | Le service biomédical développe l'autonomie et les capacités de son personnel en qualité | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.25 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
19.a | Le personnel permanent et temporaire est informé, sensibilisé et conscient des missions, enjeux, responsabilités et objectifs du service biomédical en lien avec toutes ses parties prenantes | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
19.b | Le personnel permanent est formé aux principes, méthodes et outils qualité de base pouvant être mis en œuvre dans les pratiques quotidiennes | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
19.c | La responsabilité, l'autorité et les relations entre les personnes qui dirigent, exécutent et vérifient des tâches qui ont une incidence sur la qualité sont définies par écrit | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 20 | Le service biomédical organise son système de management qualité | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.25 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
20.a | La politique qualité du service biomédical est écrite et permet de définir : le niveau de service à fournir, les objectifs de qualité, la façon de procéder pour atteindre les objectifs de qualité, le rôle du personnel dans la mise en œuvre de la politique qualité | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
20.b | Le service biomédical identifie et organise les moyens nécessaires à l'exécution et à la vérification des tâches afin de fournir des prestations conformes à la réglementation et aux exigences sur lesquelles l'établissement s'est engagé | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
20.c | Les moyens, constitués par le personnel, le budget, les équipements, les matériels, les fournitures et les locaux, sont maîtrisés, adaptés et évolutifs | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
20.d | Les indicateurs de pilotage du système qualité sont identifiés et leur suivi est planifié | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 21 | Le service biomédical gère son système documentaire | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.25 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
21.a | Tous les documents nécessaires au fonctionnement efficace du service biomédical sont répertoriés et gérés de manière cohérente, éventuellement selon des procédures appropriées | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
21.b | Les documents qualité sur support papier ou informatique sont maîtrisés et actualisés | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
21.c | Les projets qualité prévus ou réalisés par le personnel sont tracés, capitalisés et facilement accessibles au sein du service biomédical | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
21.d | Les documents obsolètes sont traités selon les procédures définies et actualisées | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 22 | Le service biomédical veille continûment à son efficacité sur la qualité attendue | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.25 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
22.a | Des audits internes sont périodiquement réalisés sur le système qualité, au moins une fois par an. Le cas échéant, le responsable de l'activité auditée présente ses observations, ses remarques et fait valoir ses droits de réponse. L'auditeur conclut dans un rapport final et propose des actions correctives | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
22.b | Les revues du système qualité sont effectuées par la direction de l'établissement ou le cas échéant par le responsable du service biomédical, selon l'organisation mise en place dans l'établissement avec une fréquence définie et suffisante, au minimum une fois par an. Des enregistrements de ces revues sont conservés et la direction est tenue informée | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
22.c | Des benchmarkings sur des systèmes qualité similaires sont réalisés périodiquement et analysés afin d'en tirer les meilleurs enseignements pour progresser | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
BPO 3 : Organiser les ressources. |  |  |  | 0% | Bonne Pratique | ligne pour la Bonne Pratique => |  |  |  | vérifier si Somme = 1 => | 1 | 0% |  | 0.33333 | 0%
PR n° 23 | Le responsable du service biomédical gère son personnel | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.11111 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
23.a | Il s'assure de la composition adéquate de l'équipe par rapport aux missions, objectifs et besoins du service. Les organigrammes hiérarchiques et fonctionnels du service biomédical sont établis et disponibles. Ils sont connus de tous les membres du service biomédical | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
23.b | Les définitions des fonctions sont rédigées pour toutes les catégories de personnel du service biomédical, y compris pour les stagiaires et les intérimaires. Chaque membre du personnel connaît ses fonctions, ses responsabilités, ses limites et ses habilitations, y compris vis-à-vis des gardes et astreintes lorsqu'elles existent | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
23.c | Il gère et communique l'emploi du temps du personnel et organise des réunions de service périodiques, avec ordre du jour, objectifs et documents de synthèse, au minimum une fois par mois | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 24 | Le responsable du service biomédical favorise la formation du personnel | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.11111 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
24.a | Il tient à jour un registre ou un support documenté concernant les qualifications, les habilitations, les formations, l'autoformation, les participations aux journées techniques et congrès professionnels et les expériences du personnel | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
24.b | L’autoévaluation et l'expression des besoins par le personnel permettent de définir un plan de formation qui est proposé annuellement aux services compétents de l'établissement | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
24.c | Les ouvrages de référence courants et les revues spécialisées pourront être disponibles dans le service ou en bibliothèque ou en accès libre via Internet | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 25 | Le responsable du service biomédical valorise les compétences | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.11111 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
25.a | Il implique le personnel dans des tâches valorisantes, en tenant compte des souhaits et compétences de chacun, lui donne de l’autonomie et le responsabilise, le met en avant dans les réunions de service périodiques. | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
25.b | Il encourage le relationnel et prend des initiatives pour développer le bien-être au travail et fédérer l’ensemble de l’équipe | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
25.c | Il facilite l'évolution des pratiques et des fonctions du personnel motivé par l'évolution de ses compétences | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 26 | Le service biomédical entretient des partenariats mutuellement bénéfiques | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.11111 | 0%
Le processus est efficace, systématiquement tracé dans son cheminement et évalué dans ses résultats.
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
26.a | Il identifie les partenaires qui ont une communauté d'intérêts avec ses missions (autres services biomédicaux, organismes de formation ou d'évaluation, entités non-marchandes en santé, associations, etc.) | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
26.b | Il établit des relations qui équilibrent les gains mutuels à court terme et les considérations à long terme | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
26.c | Il met en commun son expertise et ses ressources avec les partenaires identifiés, partage les informations et pratique une communication claire et ouverte | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 27 | Le service biomédical gère ses fournisseurs | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.11111 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
27.a | Il identifie, évalue et sélectionne les fournisseurs clés en fonction de leur aptitude de service et de la qualité de leurs produits ou services à partir de critères établis et communiqués, et dans le respect des règles de passation des marchés | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
27.b | Il motive, encourage et reconnaît les améliorations et les réalisations des fournisseurs. | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
27.c | Il enregistre et conserve les enregistrements des résultats des évaluations ou réévaluations des fournisseurs sur des périodes au moins équivalentes à celles des durées de vie des produits fournis | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 28 | Le service biomédical optimise ses ressources financières ou budgétaires | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.11111 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
28.a | Il met en œuvre un processus de prévision, de surveillance et de maîtrise des ressources financières ou budgétaires | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
28.b | Il identifie les risques financiers ou budgétaires et prévoit des alternatives d'atténuation | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
28.c | Il mène des revues périodiques sur l'efficacité des ressources financières consommées | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 29 | Le service biomédical gère ses infrastructures | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.11111 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
29.a | Les locaux sont adaptés aux différentes missions du service biomédical, équipés de manière adéquate par rapport aux objectifs d'activité et favorisent la dynamique collective du travail et l'épanouissement professionnel individuel | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
29.b | Des zones spécifiques clairement identifiées (marquage au sol / affichage) sont créées afin de garantir le bon déroulement des processus et des flux de prise en charge et de maintenance des dispositifs médicaux. Le plan du service biomédical est établi et consultable facilement dans le service | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
29.c | L'infrastructure respecte les exigences légales et réglementaires, elle est maintenue de manière adéquate et les risques potentiels sont identifiés et minimisés | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 30 | Le service biomédical est vigilant sur les conditions et risques au travail | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.11111 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
30.a | Il formalise ses relations avec les entités, comités ou organisations de prévention des risques professionnels tels que les organisations chargées de l’évaluation des risques professionnels de l’établissement (exemple en France : CHSCT, Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail), en planifiant leurs visites et les objectifs à atteindre pour le service biomédical (selon les recommandations et les rapports antérieurs d’inspection…) | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
30.b | Il collabore à la rédaction et aux révisions du Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels, ou document équivalent, pour lui-même et pour les autres entités de l’établissement | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
30.c | Il met en œuvre un processus pour atteindre ses objectifs d’amélioration sur les risques professionnels et ouvre un registre ad hoc ou approprié permettant de documenter et de mémoriser les actions réalisées | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
30.d | Il classe et rend facilement accessible au personnel du service le registre de prévention des risques au travail | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
30.e | Il met à disposition les moyens et équipements de protection adaptés | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 31 | Le service biomédical est vigilant sur les ressources naturelles et la protection de l'environnement | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.11111 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
31.a | Il met en œuvre des actions pour maîtriser sa consommation des ressources naturelles (fluides, énergies, papier, stockage d’objets avec date de péremption...) | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
31.b | Il met en œuvre des actions pour maîtriser son impact environnemental, notamment dans ses activités quotidiennes et sur la gestion de ses déchets | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
31.c | Il anticipe l'impact environnemental dans ses choix de fournisseurs et assure un suivi de celui des équipements, accessoires, énergie ou consommables médicaux réformés par l'établissement | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
31.d | Il valorise les politiques de développement durable des fournisseurs en les intégrant comme l'un des critères de choix dans les marchés d'équipements biomédicaux de son établissement | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
31.e | Il reste en veille sur les nouvelles solutions innovantes pour minimiser l’impact environnemental et, le cas échéant, se les approprie pour les mettre en œuvre | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
Bonnes Pratiques de Réalisation (BPR) |  |  |  | 0% | Module | ligne pour le Module de Bonnes Pratiques => | [6 empty] | vérifier Somme = 1 => | 1 | 0% |  | 0.33333 | 0%
BPR 1 : Réaliser les activités support. |  |  |  | 0% | Bonne Pratique | ligne pour la Bonne Pratique => |  |  |  | vérifier si Somme = 1 => | 1 | 0% |  | 0.33333 | 0%
PR n° 32 | Le service biomédical exploite la documentation nécessaire aux activités d'ingénierie biomédicale | Choix de Maturité |  | 0% | Processus | ligne pour le Processus => | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.2 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
32.a | Le personnel accède facilement aux documents, qu'ils soient en format papier ou numérique | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
32.b | Les documents spécifiques ou obligatoires (réglementaires) pour l'établissement de santé ou les tutelles sont tenus à jour et accessibles facilement | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
32.c | Le processus de gestion, mise à jour, sauvegarde et retrait des versions périmées de la documentation biomédicale est connu du personnel et maîtrisé | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 33 | Le service biomédical exploite des moyens techniques de maintenance et de contrôle qualité adaptés | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.2 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
33.a | Les matériels techniques et équipements de contrôle de mesure et d'essai (ECME) du service biomédical sont en adéquation avec le volume et la nature des activités du service et garantissent des délais satisfaisants pour chaque type d'intervention | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
33.b | La liste, les manuels techniques et notices d'instruction et d'utilisation (modes d'emploi) des matériels et ECME du service biomédical sont classés et conservés dans un lieu identifié de manière à être facilement consultables | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
33.c | Un registre spécifique est tenu à jour afin d'assurer la traçabilité des maintenances, des résultats d'étalonnage et des réformes ou mises hors service des ECME (via un système d'information numérique éventuellement)… | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 34 | Le service biomédical gère la co-traitance ou la sous-traitance d'activités externalisées | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.2 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
34.a | Il identifie les secteurs et périmètres d'activités où il ne peut assumer ses missions et objectifs partiellement ou totalement avec ses ressources et supports internes | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
34.b | Il négocie et élabore des contrats de service, en fonction des budgets alloués et des objectifs de disponibilité, qualité et sécurité souhaités pour l’exploitation des dispositifs médicaux | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
34.c | Il associe le prestataire de sous-traitance, ou le partenaire de co-traitance, dans la conception d’indicateurs de performance pour garantir l’efficacité des activités externalisées | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
34.d | Il évalue l'efficacité des activités co-traitées, sous-traitées ou externalisées périodiquement et au moins avant chaque renouvellement de contrat | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 35 | Le service biomédical gère la disponibilité des accessoires et pièces détachées nécessaires aux activités | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.2 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
35.a | Il définit et documente une politique d’approvisionnement avec des critères de qualité explicites et connus | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
35.b | Il maintient à jour un état des stocks afin de maîtriser les approvisionnements, de détecter les problèmes et d'en évaluer la valeur financière et technique | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
35.c | Les articles stockés sont étiquetés et rangés de telle manière que leur qualité ne puisse en être affectée | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
35.d | Les articles stockés et concernés par des dates de péremption sont facilement identifiables | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 36 | Le service biomédical exploite un système d'information partagé | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.2 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
36.a | Tout personnel du service biomédical partage un espace d'information numérique (ou papier, faute de mieux), où sont capitalisés l'inventaire des dispositifs médicaux et les données utiles pour les activités d'ingénierie biomédicale | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
36.b | La prévision des tâches et la traçabilité des actions réalisées en ingénierie biomédicale est assurée et communiquée aux parties prenantes | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
36.c | Le processus de sauvegarde, de duplication, d'archivage et de maintien de la pérennité du système d'information partagé est mis en œuvre périodiquement et maîtrisé en lien avec les gestionnaires de l'informatique | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
BPR 2 : Réaliser la gestion des dispositifs médicaux. |  |  |  | 0% | Bonne Pratique | ligne pour la Bonne Pratique => |  |  |  | vérifier si Somme = 1 => | 1 | 0% |  | 0.33333 | 0%
PR n° 37 | Le service biomédical élabore des plans d'équipements pluriannuels | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.11111 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
37.a | Il conseille, identifie et élabore, avec les services de soins, médico-techniques ou utilisateurs des technologies, et les directions, les besoins, les priorités, les justifications et les caractéristiques essentielles souhaitées dans l'exploitation des dispositifs médicaux à court, moyen et long terme | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
37.b | Il propose à la direction des plans stratégiques d'investissement dans de nouveaux dispositifs médicaux et de remplacement des plus vétustes ou critiques (éventuellement selon les recommandations d'agences de sécurité sanitaire régionale, nationale ou internationale) en présentant les implications et effets induits de leur exploitation | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
37.c | Il garde une trace écrite des différentes phases du processus ayant conduit à la décision de financement par la direction | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 38 | Le service biomédical gère les processus d'acquisition des dispositifs médicaux | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.11111 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
38.a | Il s'informe et assure une veille technologique sur les dernières évolutions ou innovations biomédicales, techniques ou organisationnelles, couvrant les besoins de renouvellement du parc, éventuellement en bénéficiant de visites et d'essais | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
38.b | Il hiérarchise les acquisitions potentielles avec les services de soins et les directions, en fonction des impacts cliniques, techniques, logistiques et financiers qu'elles auront en exploitation, et contribue au bon déroulement du processus d'achat | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
38.c | Il négocie dès l'achat les contrats de garantie à court terme et, le cas échéant, de maintenance à moyen terme visant à obtenir le maximum de performances des dispositifs médicaux sur toute leur durée de vie prévisionnelle | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
38.d | Il élabore et rend facilement accessible un dossier d'achat comprenant entre autre la définition du besoin, le cahier des charges incluant la maintenance si possible, les pièces administratives (dont les preuves de conformité avec la réglementation), les rapports d'essais ou de visites, les questionnaires utilisateurs, les mesures effectuées, l'argumentaire de proposition de choix, le choix final ainsi que tous les comptes rendus de réunions du processus d'achat | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 39 | Le service biomédical s'assure de la mise en fonctionnement correcte des nouveaux dispositifs médicaux | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.11111 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
39.a | Il s'assure que les aspects réglementaires et les contraintes d'implantation sont respectés dans l'aménagement des lieux d'exploitation prévus pour l'installation des dispositifs médicaux, qu'ils soient fixes ou mobiles, dans l'établissement de santé ou, quand cela fait partie de ses missions, au domicile du patient | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
39.b | Il enregistre les informations permettant de s'assurer de la conformité de ce qui est reçu par rapport à la commande dans un document de réception de dispositif médical | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
39.c | Il procède si nécessaire à des essais de fonctionnalité et des mesures des caractéristiques initiales des performances appelés "tests de recette" ou "qualifications" (qualification d'installation, qualification fonctionnelle, qualification des performances), utiles en cas de dérives ou de réclamations ultérieures | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
39.d | En cas de non-conformité mise en évidence lors de la réception, des mesures adaptées sont engagées. L’enregistrement des non-conformités et le suivi des moyens et solutions apportées pour une remise en conformité sont réalisés | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
39.e | Il gère le bon de réception signé par les parties, documente l'inventaire, identifie et marque de manière univoque les dispositifs et informe les services de soins et les directions concernés | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 40 | Le service biomédical s'assure des aptitudes à l'usage des dispositifs médicaux | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.11111 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
40.a | Il planifie, ou aide les services de soins et médico-techniques ou utilisateurs des technologies à planifier les formations des utilisateurs prévues lors de l'achat des dispositifs médicaux, et celles devenues nécessaires au cours de leur exploitation suite aux rotations ou changements du personnel, ainsi que la réactualisation des connaissances du fait du temps ou de modifications apportées à l’équipement au cours de son exploitation | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
40.b | Il s'assure à la mise en service de l’équipement que les guides d'emploi, les manuels d'instruction, de nettoyage et d'utilisation, rédigés dans la langue usuelle du pays et/ou de l'utilisateur, sont fournis et mis à disposition du personnel utilisateur | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
40.c | Il s'assure à la première mise à disposition de l’équipement que les documentations d'entretien périodique, de calibration et de mise en service sont disponibles et accessibles pour tout utilisateur ou autre personnel impliqué | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
40.d | Il veille à ce que les formations aux utilisateurs soient délivrées par des personnes qualifiées et compétentes par rapport aux dispositifs médicaux concernés. Il s'assure que les formations réglementaires, quand elles existent, sont réalisées | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
40.e | Il enregistre dans un document d'aptitude à l'usage que les utilisateurs médicaux et responsables de services de soins et médico-techniques ou utilisateurs des technologies ont été formés, suivant les besoins, à la mise en service et à la manipulation du dispositif médical et qu’ils disposent des documentations utiles à leur fonctionnement et des protocoles de vérification avant leur emploi sur les patients | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 41 | Le service biomédical gère l'exploitation du parc de dispositifs médicaux dont il a la charge | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.11111 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
41.a | Il dresse une liste des dispositifs critiques, vis-à-vis du patient et de l'utilisateur, en cohérence avec les règlements ou exigences pouvant exister | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
41.b | La criticité est qualifiée (formulée) mais aussi quantifiée sur une échelle homogène entre 0% et 100% afin d'en permettre la comparaison entre services et inter-établissements | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
41.c | Il prévoit, avec les services de soins, médico-techniques ou utilisateurs des technologies, et techniques de l'établissement, un processus spécifique d'exploitation des dispositifs médicaux critiques et des alternatives ou « modes dégradés » en cas de problème | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
41.d | Il veille à la qualité et conformité des accessoires, consommables et fluides associés au fonctionnement des dispositifs médicaux | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
41.e | Il contribue au processus de vigilance au sein de l'établissement pour tout danger potentiel ou risque en exploitation qui pourrait être identifié | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
41.f | Il s'assure que les formations sont délivrées et que les moyens techniques spécifiques et nécessaires au maintien des performances sont accessibles au personnel du service biomédical | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
41.g | Il entretient une communication active avec les services de soins sur l'exploitation des dispositifs médicaux et leurs critères de succès en usage | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
41.h | Il renseigne l'inventaire et le suivi des dispositifs médicaux avec les observations d'exploitation et les indicateurs de suivi du succès en usage | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
41.i | Il vérifie que les matériels prêtés, mis à disposition ou loués sont tracés et gérés selon la réglementation en vigueur | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
41.j | Il s'assure de la bonne prise en charge des équipements en matière de nettoyage, de désinfection et de stérilisation | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 42 | Le service biomédical gère la maintenance préventive des dispositifs médicaux | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.11111 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
42.a | Il élabore les programmes de maintenance préventive en fonction des données des constructeurs (incluant d’éventuelles modifications à faire, demandées ou proposées par le constructeur), mais aussi en tenant compte de la criticité du dispositif médical, de la réglementation, des conditions d'emploi et de son intensité d'usage, et de la politique de maintenance de l’établissement validée par les instances | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
42.b | Il planifie avec les services de soins et médico-techniques ou utilisateurs des technologies la disponibilité d'accès aux dispositifs médicaux et propose éventuellement des alternatives d'usage | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
42.c | Il s'assure de l'application des protocoles de décontamination ou désinfection et/ou de stérilisation des dispositifs avant maintenance | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
42.d | Il réalise, ou fait réaliser, la maintenance préventive au minimum selon les recommandations du constructeur, les accords contractualisés ou des procédures internes validées | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
42.e | Une fois la maintenance préventive achevée, il effectue un contrôle qualité complet de toutes les fonctionnalités, autant qualitatif (acceptable, bon, excellent..) que quantitatif sur les caractéristiques essentielles (valeurs et incertitudes des mesures) | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
42.f | Il remet en exploitation les dispositifs médicaux conformes au contrôle qualité en informant l’utilisateur de l'activité réalisée et de la période prévisionnelle pour la prochaine maintenance préventive (éventuellement avec une étiquette du type "maintenance effectuée le : … ", "prochaine maintenance prévue le : ...") | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
42.g | Il documente et rend facilement accessible à toute personne autorisée un rapport d'intervention en maintenance préventive comportant les informations pertinentes (dates et intervenants, identification des dispositifs médicaux, activités techniques réalisées, pièces et main d'œuvre, écarts, défauts, dysfonctionnements corrigés, tests et contrôles effectués et leur conformité, identification des équipement de contrôle, de mesure et d'essai (ECME) utilisés, date de la prochaine maintenance préventive...) | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
42.h | Il veille au respect réglementaire de conservation des données techniques sur les dispositifs médicaux | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
42.i | Il s'assure du respect de la confidentialité sur les données concernant ses prestataires | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 43 | Le service biomédical gère la maintenance corrective des dispositifs médicaux | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.11111 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
43.a | Il veille à ce que tout utilisateur connaisse et utilise la procédure prévue mise en place en cas de panne d'un dispositif médical | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
43.b | Il planifie avec les services de soins la disponibilité d'accès aux dispositifs médicaux en panne et propose éventuellement des alternatives d'usage | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
43.c | Il adresse une personne compétente du service biomédical pour réaliser systématiquement un diagnostic de panne et identifier les actions correctives à mener, le cas échéant en s’appuyant sur les contrats de maintenance couvrant les dispositifs | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
43.d | Il s'assure de l'application des protocoles de décontamination ou désinfection ou de stérilisation des dispositifs avant maintenance | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
43.e | Il réalise, ou fait réaliser, la maintenance corrective dans les meilleurs délais, selon les recommandations du constructeur ou les accords contractualisés | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
43.f | Il met à disposition du personnel utilisateur toute information sur l'avancement dans le processus de maintenance corrective | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
43.g | Une fois la maintenance corrective achevée, il effectue un contrôle qualité complet de toutes les fonctionnalités, autant qualitatif (acceptable, bon, excellent..) que quantitatif sur les caractéristiques essentielles (valeurs et incertitudes des mesures) | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
43.h | Il remet en exploitation les dispositifs médicaux conformes au contrôle qualité en informant l’utilisateur de la source de la panne et de l'activité réalisée | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
43.i | Il documente et rend facilement accessible à toute personne autorisée un rapport d'intervention en maintenance corrective comportant les informations pertinentes (dates et intervenants, identification des dispositifs médicaux, activités techniques réalisées, pièces changées et temps de main d'œuvre, les écarts, les défauts, les dysfonctionnements corrigés, les tests et contrôles effectués et leurs conformités, origines probables de la défaillance, propositions éventuelles d'actions de prévention..) | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
43.j | Il veille au respect réglementaire de conservation des données techniques sur les dispositifs médicaux | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
43.k | Il s'assure du respect de la confidentialité sur les données concernants les prestataires | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 44 | Le service biomédical gère le contrôle qualité des dispositifs médicaux | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.11111 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
44.a | Il conçoit et planifie les opérations de contrôle qualité interne ou externe, en concertation avec les services utilisateurs, médico-techniques ou utilisateurs des technologies, et les fournisseurs agréés ou habilités à intervenir dans l'établissement | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
44.b | Il prend en compte les exigences réglementaires mais aussi la criticité du dispositif médical, ses conditions d'emploi et son intensité d'usage | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
44.c | Il communique sa planification aux services en charge de la qualité ou de la gestion des risques dans l'établissement | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
44.d | Il s'assure de l'application des protocoles de décontamination, désinfection ou stérilisation des dispositifs avant le contrôle qualité | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
44.e | Il réalise, ou fait réaliser, le contrôle qualité par du personnel habilité, selon les recommandations du constructeur ou les accords contractualisés ou les protocoles normalisés | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
44.f | Les résultats obtenus sont validés par l'opérateur habilité, lui-même bien identifié (date, nom et signature de la fiche de contrôle "papier", ou indication du nom de l'opérateur lors de la saisie du rapport d'intervention dans le système d'information) | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
44.g | Le dispositif est immédiatement étiqueté "conforme" ou "non-conforme" suivant les résultats. Une non-conformité est due à une exigence spécifiée non respectée | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
44.h | Il remet en exploitation les dispositifs médicaux déclarés conformes au contrôle qualité en informant l’utilisateur des résultats obtenus et de la période prévisionnelle pour le prochain contrôle qualité. Il renvoie en maintenance les dispositifs médicaux déclarés "non conformes" au contrôle qualité | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
44.i | Il documente et rend facilement accessible à toute personne autorisée un rapport de contrôle qualité comportant les informations pertinentes (date de contrôle réalisé et date du précédent contrôle, intervenant et habilitation, dispositif médical concerné, ECME utilisé et période de validité, méthode ou norme utilisée (si nécessaire), résultats qualitatifs et quantitatifs des contrôles effectués, déclaration de conformité ou non, suivi des non conformités, date ou période prévisionnelle du prochain contrôle qualité...) | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
44.j | Il veille au respect réglementaire de conservation des données techniques sur les dispositifs médicaux | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
44.k | Il s'assure du respect de la confidentialité sur les données concernant ses prestataires | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 45 | Le service biomédical gère la réforme (déclassement ou mise hors service) des dispositifs médicaux dont il a la charge | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.11111 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
45.a | Il établit en partenariat avec les services de soins et médico-techniques ou utilisateurs des technologies, des critères d'évaluation des dispositifs médicaux basés sur le niveau d’obsolescence, le service médical rendu, l’évolutivité (ou le potentiel d’évolution) des besoins, le coût d'exploitation, la criticité et la conformité aux normes en vigueur | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
45.b | Il élabore et valide la planification de réforme (déclassement ou mise hors service) avec les services de soins, médico-techniques ou utilisateurs des technologies, et les directions, en s'assurant de la continuité des soins | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
45.c | Il prévoit en partenariat avec les services de soins ou médico-techniques ou utilisateurs des technologies une procédure de réforme inopinée en cas de problème incurable ou de coût de réparation trop élevé | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
45.d | Il s'assure de l'application des protocoles de décontamination, désinfection et sécurisation des dispositifs avant la mise hors service | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
45.e | Il réalise, ou fait réaliser, la mise hors service selon les recommandations du constructeur ou les accords contractualisés avec des tiers ou la réglementation | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
45.f | Le dispositif médical réformé (déclassé), ses accessoires et éventuellement ses consommables spécifiques sont marqués de manière visible et explicite et stockés dans un lieu identifié, garantissant leur non-usage, en attendant leur retrait physique effectif | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
45.g | La documentation associée est retirée physiquement ou archivée dans un endroit spécifié | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
45.h | Il veille à la destination du dispositif réformé évacué, à la sécurité pour les personnes et à la protection pour l'environnement | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
45.i | Il renseigne le système d'information de la réforme, de ses causes et de sa date, sans supprimer les fiches des dispositifs médicaux concernés | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
45.j | Il veille au respect réglementaire de conservation des données techniques sur les dispositifs médicaux réformés | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
45.k | Il met en œuvre, dans les délais demandés, les éventuelles recommandations des agences de sécurité sanitaire dont il dépend | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
BPR 3 : Réaliser les activités connexes en ingénierie biomédicale. |  | Concerné ? |  | 0% | Bonne Pratique | ligne pour la Bonne Pratique => |  |  |  | vérifier si Somme = 1 => | 1 | 0% |  | 0.33333 | 0%
PR n° 46 | Le service biomédical manage le sens de ses activités connexes | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.33333 | 0% | Concerné ? | 3
[13 empty] | NON concerné | 2
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires | [8 empty] | OUI (par défaut) | 3
46.a | Il définit et formule de manière compréhensible chaque activité connexe | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
46.b | Il identifie les enjeux de chaque activité connexe dans le cadre de ses missions, vocations ou ambitions | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
46.c | Il précise les objectifs majeurs concrétisant une mise en œuvre pour chaque activité connexe | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
46.d | Il identifie les mesures possibles de succès et les méthodes ou moyens associés | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
46.e | Il veille à l'épanouissement et à la motivation du personnel associé aux activités connexes | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
46.f | Il évalue périodiquement (au moins une fois par an) l'activité connexe et en tire des enseignements | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
46.g | Il innove continûment et progresse concrètement dans les activités connexes | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 47 | Le service biomédical organise le soutien de ses activités connexes | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.33333 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
47.a | Il identifie les parties prenantes, bénéficiaires ou fournisseuses, directes ou indirectes, internes ou externes en lien avec chaque activité connexe | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
47.b | Il explicite avec elles les attentes critiques éventuelles à satisfaire et les résultats attendus | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
47.c | Il établit des processus validés en commun pour anticiper les risques sur les interactions ou interfaces critiques | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
47.d | Il identifie les critères de qualité attendue sur chaque activité connexe et élabore un tableau de bord pour le suivi et le pilotage | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
47.e | Il organise les ressources génériques ou spécifiques, internes ou externes à l'établissement, qui sont nécessaires à la réalisation de chaque activité connexe | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
47.f | Il communique auprès du personnel concerné et s'assure de la bonne compréhension sur les enjeux et des compétences requises pour les tâches à réaliser | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
47.g | Il veille à la sécurité de l'environnement de travail pour la santé du personnel dans le cadre de chaque activité connexe et contribue à la protection de l'environnement et des ressources naturelles | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 48 | Le service biomédical réalise le suivi de ses activités connexes | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.33333 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
48.a | Il élabore une cartographie des processus permettant de situer les éléments pertinents de chaque activité connexe | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
48.b | Il déploie les activités support nécessaires à chaque activité connexe | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
48.c | Il veille à l'adéquation des moyens techniques et documentaires spécifiques pour chaque activité connexe | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
48.d | Il réalise, ou fait réaliser, les activités connexes selon les processus prévus et adaptés | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
48.e | Il évalue la performance de chaque activité connexe selon des indicateurs d'efficacité, d'efficience et de qualité perçue | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
48.f | Il exploite un système d'information partagé permettant de tracer et capitaliser le cycle de vie des activités connexes | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
48.g | Il communique périodiquement et contribue à un réseau professionnel d'échanges | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1

## Evaluateur 4
Document d'appui à la déclaration de conformité première partie ISO 17050-1 |  |  |  |  | Concepteur de l'outil d'autodiagnostic : gilbert.farges@utc.fr |  | Légende pour les calculs | [9 empty] | Somme Pondération Modules | Scores Tous les Modules | Classe Maturité Guide | Pour Moy et ET
N° déclaration : | date de la déclaration invalide |  |  |  | Impression sur pages A4 100% en format horizontal
|  | Autodiagnostic sur les Bonnes Pratiques de l'Ingénierie Biomédicale en Etablissement de Santé v2011 | [14 empty] | Pondération Modules | Score Module
|  | Avertissement : toute zone blanche écrite en ROUGE peut être remplie ou modifiée. Les données peuvent être utilisées dans d'autres onglets. | [11 empty] | Somme Pondération BP | Scores Module BP | Classe Maturité Modules
| Etablissement de santé : | Indiquez le nom de l'Etablissement de Santé |  |  | Signature de l'évaluateur : | [5 empty] | somme pondération | Scores BP | Classe Maturité BP | Pondération BP | Score BP
n° 4 | Date de l'autodiagnostic (jj/mm/aaaa) : |  |  | <= Mettre une date valide, merci |  |  | Valeurs choisies | Valeurs calculées | Valeurs retenues | % Maturité retenus | Pondération Processus | Score Processus
| NOM et fonction de l'évaluateur : |  |  | <= Mettre un évaluateur, merci
| Items des Bonnes Pratiques | Evaluations faites | Evaluations résultantes | Taux de Maturité | Items concernés
Niveau global pour toutes les Bonnes Pratiques du Guide |  |  |  | 0% | Guide | ligne pour TOUS les Modules du Guide => | [9 empty] | vérifier Somme = 1 => | 0.33333 | 0%
Bonnes Pratiques de Management (BPM) |  |  |  | 0% | Module | ligne pour le Module de Bonnes Pratiques => | [6 empty] | vérifier Somme = 1 => | 1 | 0% |  | 0.33333 | 0%
BPM 1 : Manager le service et la communication |  |  |  | 0% | Bonne Pratique | ligne pour la Bonne Pratique => |  |  |  | vérifier si Somme = 1 => | 1 | 0% |  | 0.33333 | 0%
PR n° 1 | Le service biomédical connaît sa raison d'être et ses missions. | Choix de Maturité |  | 0% | Processus | ligne pour le Processus => | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.25 | 0%
Llibellé du processus quand il sera choisi
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
1.a | Un document écrit explicite ses missions en référence ou en complément des textes réglementaires existants, ses relations avec les parties prenantes à ses activités, les moyens et ressources dont il dispose et son positionnement dans l'organigramme de l'établissement | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
1.b | Ce document est préparé par le service biomédical en liaison avec la direction dont il dépend | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
1.c | Il est validé par la direction de l'établissement | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 2 | Le service biomédical définit sa politique et connaît ses objectifs. | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.25 | 0%
Llibellé du processus quand il sera choisi
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
2.a | Un document explicite, pour chacune des missions précédentes, les objectifs mesurables à moyen terme (à six mois, un an ou deux ans). | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
2.b | Ce document présente le cadre général de la politique menée par le service biomédical | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
2.c | Il constitue une base de communication auprès des parties prenantes, aussi bien internes qu'externes… | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 3 | Le service biomédical développe sa communication, son leadership et dynamise ses collaborateurs | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.25 | 0%
Llibellé du processus quand il sera choisi
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
3.a | Des actions de communication interne (dans le journal interne de l'établissement par exemple) et externe (dans les colloques professionnels par exemple) sont réalisées périodiquement afin de faire connaître les missions, réalisations et ambitions du service biomédical | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
3.b | Les acteurs biomédicaux sont reconnus dans leurs apports professionnels et valorisés vis-à-vis des autres services et directions. | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
3.c | Les actions de communication sont capitalisées dans leurs phases d'avant-projet, de déroulement et de bilans afin de faciliter les initiatives ultérieures… | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 4 | Le service biomédical revoit périodiquement les bilans de ses actions et le sens de ses missions | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.25 | 0%
Llibellé du processus quand il sera choisi
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
4.a | Une culture "apprenante" sur les retours d'expérience ou des bilans périodiques pour en tirer des enseignements, imaginer des innovations et encourager leurs mises en œuvre est promue au sein du service biomédical | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
4.b | Les niveaux de maturité des processus sont analysés et des actions de progrès sont mises en œuvre | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
4.c | L'adéquation entre les missions, objectifs, ressources mobilisées et résultats atteints est revue au moins une fois par an et fait l'objet d'un compte rendu adressé à la direction, capitalisé dans le système d'information et facilement accessible aux acteurs concernés | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
BPM 2 : Manager la mesure du succès. |  |  |  | 0% | Bonne Pratique | ligne pour la Bonne Pratique => |  |  |  | vérifier si Somme = 1 => | 1 | 0% |  | 0.33333 | 0%
PR n° 5 | Le service biomédical définit et maîtrise ses indicateurs de performance clés | Choix de Maturité |  | 0% | Processus | ligne pour le Processus => | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.2 | 0%
Llibellé du processus quand il sera choisi
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
5.a | Les missions, objectifs et processus critiques du service biomédical sont traduits en indicateurs clés quantifiables, validés avec les parties prenantes | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
5.b | Les données nécessaires pour établir et alimenter les indicateurs clés sont facilement accessibles et identifiées avec leurs incertitudes et les conditions de recueil. | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
5.c | Un tableau de bord est réalisé par le service biomédical et communiqué périodiquement auprès des parties prenantes concernées et des dirigeants de l’organisme… | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 6 | Le service biomédical exploite les données factuelles issues de ses écoutes des parties prenantes | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.2 | 0%
Llibellé du processus quand il sera choisi
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
6.a | Il réalise des entretiens, questionnaires ou enquêtes sur la satisfaction des services de soins, médico-techniques ou utilisateurs des technologies, les directions et autres parties prenantes à ses activités | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
6.b | Il mesure fréquemment, et au moins une fois par an, l'efficacité de ses processus importants, prioritaires ou critiques. Les autres processus sont revus selon un planning planifié précisant la fréquence et les méthodes d'audit | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
6.c | Il recueille systématiquement les retours des parties prenantes, qu’ils soient formels ou informels, spontanés ou induits. | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
6.d | Il enregistre sans délai les données de non-conformité sur les produits de ses activités et met en œuvre des actions correctives | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
6.e | Il sauvegarde l’ensemble des données factuelles recueillies et s’en sert de base pour ses analyses | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 7 | Le service biomédical réalise périodiquement des audits internes | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.2 | 0%
Llibellé du processus quand il sera choisi
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
7.a | Il connaît et met à jour la liste des personnes d'autres services compétentes pour réaliser des audits internes. | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
7.b | Il planifie et met en œuvre des audits internes pour évaluer son niveau de maîtrise des risques et l'efficacité de ses processus prioritaires ou critiques | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
7.c | L'audit interne fait l'objet d'un rapport écrit. Le responsable de l'activité auditée présente ses observations, l'auditeur conclut dans un rapport final et propose des actions correctives | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
7.d | Les résultats d'audits internes sont utilisés pour traiter et corriger les problèmes et les non conformités, promouvoir de nouvelles bonnes pratiques, accroître la compréhension des interactions entre les processus | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 8 | Le service biomédical s'autoévalue périodiquement sur l'ensemble de ses activités | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.2 | 0%
Llibellé du processus quand il sera choisi
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
8.a | Il mesure fréquemment, une fois par an au minimum et de manière exhaustive, le niveau de maturité de ses activités | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
8.b | Les forces et points à améliorer sont identifiés ainsi que les actions d'amélioration prioritaires afin d'en faire des objectifs de service | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
8.c | Les résultats d'autoévaluation font l'objet de comptes rendus enregistrés. Ils sont communiqués au personnel du service biomédical et accessible facilement | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 9 | Le service biomédical pratique le benchmarking | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.2 | 0%
Llibellé du processus quand il sera choisi
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
9.a | Il identifie en permanence les services ou organismes, internes ou externes, pouvant servir de référence à suivre sur les meilleures pratiques | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
9.b | Il recueille périodiquement les éléments pertinents de benchmarking pour identifier les meilleures pratiques | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
9.c | La méthodologie de benchmarking est maîtrisée et permet de maintenir la confidentialité si elle est souhaitée | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
9.d | Les résultats du benchmarking sont communiqués au personnel du service biomédical et accessibles facilement | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
BPM 3 : Manager l'innovation et le progrès. |  |  |  | 0% | Bonne Pratique | ligne pour la Bonne Pratique => |  |  |  | vérifier si Somme = 1 => | 1 | 0% |  | 0.33333 | 0%
PR n° 10 | Le service biomédical veille aux évolutions de son métier et de ses prestations | Choix de Maturité |  | 0% | Processus | ligne pour le Processus => | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.2 | 0%
Llibellé du processus quand il sera choisi
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
10.a | Il analyse les évaluations recueillies (niveaux des critères de succès, retours des services utilisateurs ou parties prenantes, enquêtes, etc.) | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
10.b | Il identifie et analyse l'évolution des règlements, référentiels, normes ou guides ainsi que les nouvelles technologies ou pratiques ayant un impact direct ou indirect sur son secteur professionnel | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
10.c | Il veille aux évolutions réalisées par d'autres services biomédicaux et identifie les facteurs de succès | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 11 | Le service biomédical propose des axes stratégiques d'amélioration | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.2 | 0%
Llibellé du processus quand il sera choisi
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
11.a | Il identifie avec ses parties prenantes (services de soins, médico-techniques, utilisateurs des technologies et directions) les besoins stratégiques d'améliorations sur le moyen terme (1 à 2 ans) | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
11.b | Il estime les ressources nécessaires et les risques d'insuccès sur les projets visant à satisfaire les besoins stratégiques identifiés à moyen terme | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
11.c | Il décide, en accord avec ses parties prenantes des actions d'amélioration qui seront mises en œuvre, autant sur les processus managériaux qu'opérationnels | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 12 | Le service biomédical favorise les démarches créatives, managériales ou opérationnelles | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.2 | 0%
Llibellé du processus quand il sera choisi
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
12.a | La vision et les valeurs du service biomédical sont discutées et partagées régulièrement par le personnel lors des réunions de service | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
12.b | La diversité des opinions et le respect mutuel sont soutenus et valorisés au sein du personnel | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
12.c | Les initiatives et prises de responsabilité sont encouragées et reconnues explicitement | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 13 | Le service biomédical met en œuvre des innovations et mesure leurs effets | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.2 | 0%
Llibellé du processus quand il sera choisi
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
13.a | La synthèse des innovations ou des actions d’amélioration décidées est communiquée à la direction pour validation, lorsque leur application touche des domaines tels que : l’organisation, la référence au cadre réglementaire, le maintien explicite d'activités en interne, les horaires de travail et en général tout ce qui nécessite une validation par les instances décisionnelles internes | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
13.b | Les pilotes d'innovations ont les autorités, compétences et ressources nécessaires à l'accomplissement de leurs projets | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
13.c | Les effets escomptés et obtenus des innovations mises en œuvre sont comparés et analysés périodiquement | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 14 | Le service biomédical capitalise les progrès dans ses pratiques professionnelles | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.2 | 0%
Llibellé du processus quand il sera choisi
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
14.a | Les innovations probantes, managériales ou opérationnelles, sont identifiées et validées par le service biomédical et ses parties prenantes | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
14.b | L'innovation validée est intégrée au référentiel des pratiques et prestations du service biomédical qui est mis à jour, communiqué et accessible facilement | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
14.c | Le processus ayant conduit à cette innovation est tracé et capitalisé à des fins d'apprentissage ultérieur | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
Bonnes Pratiques d'Organisation (BPO) |  |  |  | 0% | Module | ligne pour le Module de Bonnes Pratiques => | [6 empty] | vérifier Somme = 1 => | 1 | 0% |  | 0.33333 | 0%
BPO 1 : Organiser les interfaces. |  |  |  | 0% | Bonne Pratique | ligne pour la Bonne Pratique => |  |  |  | vérifier si Somme = 1 => | 1 | 0% |  | 0.33333 | 0%
PR n° 15 | Le service biomédical détermine les attentes critiques des parties prenantes | Choix de Maturité |  | 0% | Processus | ligne pour le Processus => | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.25 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
15.a | Il identifie et définit ses relations avec les différents services de soins, médico-techniques ou utilisateurs de technologies, administratifs, de support, groupes de travail ou prestataires extérieurs à l'établissement, qui sont parties prenantes vis-à-vis de ses activités (achat, formation, exploitation, activités connexes) | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
15.b | Au niveau de ces relations, il identifie les processus critiques, c'est à dire ceux qui peuvent influer de manière importante sur la qualité des résultats par rapport à ses missions | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
15.c | Avec les services parties prenantes, il élabore les priorités et les criticités vis-à-vis de la qualité et de la sécurité à garantir | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 16 | Le service biomédical identifie et valide les processus d'interfaces | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.25 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
16.a | Pour les activités critiques, il détermine avec les services parties prenantes le cahier des charges des relations à mettre en œuvre | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
16.b | Il élabore une cartographie du processus afin que tout acteur concerné puisse connaître et appréhender les tâches attendues | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
16.c | Il précise les responsabilités et les attributions de chacune des parties, et les critères de mesure de la réussite | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 17 | Le service biomédical anticipe les risques aux interfaces | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.25 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
17.a | Il identifie les risques majeurs pouvant apparaître et prévoit des alternatives à mettre en œuvre, en accord avec les services parties prenantes | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
17.b | Il estime les ressources nécessaires et leurs caractéristiques essentielles pour le succès du processus | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
17.c | Il veille à ce que le personnel soit informé et conscient de l'impact de son activité sur le succès du processus ainsi que des conséquences pour les services parties prenantes | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 18 | Le service biomédical veille à la mise en œuvre et communique auprès du personnel concerné | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.25 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
18.a | Pour les processus considérés comme critiques, des procédures décrivent les modes d'intervention et les relations entre le service biomédical et les autres services parties prenantes | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
18.b | Le mode de relation déterminé est connu par la direction de l'établissement, le personnel des services parties prenantes et biomédical | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
18.c | Le service biomédical veille périodiquement, au moins une fois par an, sur les processus d'interfaces et met en œuvre toute action préventive ou corrective pour en assurer le succès | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
BPO 2 : Organiser la qualité attendue. |  |  |  | 0% | Bonne Pratique | ligne pour la Bonne Pratique => |  |  |  | vérifier si Somme = 1 => | 1 | 0% |  | 0.33333 | 0%
PR n° 19 | Le service biomédical développe l'autonomie et les capacités de son personnel en qualité | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.25 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
19.a | Le personnel permanent et temporaire est informé, sensibilisé et conscient des missions, enjeux, responsabilités et objectifs du service biomédical en lien avec toutes ses parties prenantes | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
19.b | Le personnel permanent est formé aux principes, méthodes et outils qualité de base pouvant être mis en œuvre dans les pratiques quotidiennes | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
19.c | La responsabilité, l'autorité et les relations entre les personnes qui dirigent, exécutent et vérifient des tâches qui ont une incidence sur la qualité sont définies par écrit | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 20 | Le service biomédical organise son système de management qualité | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.25 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
20.a | La politique qualité du service biomédical est écrite et permet de définir : le niveau de service à fournir, les objectifs de qualité, la façon de procéder pour atteindre les objectifs de qualité, le rôle du personnel dans la mise en œuvre de la politique qualité | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
20.b | Le service biomédical identifie et organise les moyens nécessaires à l'exécution et à la vérification des tâches afin de fournir des prestations conformes à la réglementation et aux exigences sur lesquelles l'établissement s'est engagé | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
20.c | Les moyens, constitués par le personnel, le budget, les équipements, les matériels, les fournitures et les locaux, sont maîtrisés, adaptés et évolutifs | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
20.d | Les indicateurs de pilotage du système qualité sont identifiés et leur suivi est planifié | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 21 | Le service biomédical gère son système documentaire | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.25 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
21.a | Tous les documents nécessaires au fonctionnement efficace du service biomédical sont répertoriés et gérés de manière cohérente, éventuellement selon des procédures appropriées | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
21.b | Les documents qualité sur support papier ou informatique sont maîtrisés et actualisés | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
21.c | Les projets qualité prévus ou réalisés par le personnel sont tracés, capitalisés et facilement accessibles au sein du service biomédical | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
21.d | Les documents obsolètes sont traités selon les procédures définies et actualisées | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 22 | Le service biomédical veille continûment à son efficacité sur la qualité attendue | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.25 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
22.a | Des audits internes sont périodiquement réalisés sur le système qualité, au moins une fois par an. Le cas échéant, le responsable de l'activité auditée présente ses observations, ses remarques et fait valoir ses droits de réponse. L'auditeur conclut dans un rapport final et propose des actions correctives | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
22.b | Les revues du système qualité sont effectuées par la direction de l'établissement ou le cas échéant par le responsable du service biomédical, selon l'organisation mise en place dans l'établissement avec une fréquence définie et suffisante, au minimum une fois par an. Des enregistrements de ces revues sont conservés et la direction est tenue informée | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
22.c | Des benchmarkings sur des systèmes qualité similaires sont réalisés périodiquement et analysés afin d'en tirer les meilleurs enseignements pour progresser | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
BPO 3 : Organiser les ressources. |  |  |  | 0% | Bonne Pratique | ligne pour la Bonne Pratique => |  |  |  | vérifier si Somme = 1 => | 1 | 0% |  | 0.33333 | 0%
PR n° 23 | Le responsable du service biomédical gère son personnel | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.11111 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
23.a | Il s'assure de la composition adéquate de l'équipe par rapport aux missions, objectifs et besoins du service. Les organigrammes hiérarchiques et fonctionnels du service biomédical sont établis et disponibles. Ils sont connus de tous les membres du service biomédical | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
23.b | Les définitions des fonctions sont rédigées pour toutes les catégories de personnel du service biomédical, y compris pour les stagiaires et les intérimaires. Chaque membre du personnel connaît ses fonctions, ses responsabilités, ses limites et ses habilitations, y compris vis-à-vis des gardes et astreintes lorsqu'elles existent | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
23.c | Il gère et communique l'emploi du temps du personnel et organise des réunions de service périodiques, avec ordre du jour, objectifs et documents de synthèse, au minimum une fois par mois | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 24 | Le responsable du service biomédical favorise la formation du personnel | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.11111 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
24.a | Il tient à jour un registre ou un support documenté concernant les qualifications, les habilitations, les formations, l'autoformation, les participations aux journées techniques et congrès professionnels et les expériences du personnel | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
24.b | L’autoévaluation et l'expression des besoins par le personnel permettent de définir un plan de formation qui est proposé annuellement aux services compétents de l'établissement | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
24.c | Les ouvrages de référence courants et les revues spécialisées pourront être disponibles dans le service ou en bibliothèque ou en accès libre via Internet | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 25 | Le responsable du service biomédical valorise les compétences | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.11111 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
25.a | Il implique le personnel dans des tâches valorisantes, en tenant compte des souhaits et compétences de chacun, lui donne de l’autonomie et le responsabilise, le met en avant dans les réunions de service périodiques. | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
25.b | Il encourage le relationnel et prend des initiatives pour développer le bien-être au travail et fédérer l’ensemble de l’équipe | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
25.c | Il facilite l'évolution des pratiques et des fonctions du personnel motivé par l'évolution de ses compétences | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 26 | Le service biomédical entretient des partenariats mutuellement bénéfiques | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.11111 | 0%
Le processus est efficace, systématiquement tracé dans son cheminement et évalué dans ses résultats.
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
26.a | Il identifie les partenaires qui ont une communauté d'intérêts avec ses missions (autres services biomédicaux, organismes de formation ou d'évaluation, entités non-marchandes en santé, associations, etc.) | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
26.b | Il établit des relations qui équilibrent les gains mutuels à court terme et les considérations à long terme | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
26.c | Il met en commun son expertise et ses ressources avec les partenaires identifiés, partage les informations et pratique une communication claire et ouverte | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 27 | Le service biomédical gère ses fournisseurs | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.11111 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
27.a | Il identifie, évalue et sélectionne les fournisseurs clés en fonction de leur aptitude de service et de la qualité de leurs produits ou services à partir de critères établis et communiqués, et dans le respect des règles de passation des marchés | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
27.b | Il motive, encourage et reconnaît les améliorations et les réalisations des fournisseurs. | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
27.c | Il enregistre et conserve les enregistrements des résultats des évaluations ou réévaluations des fournisseurs sur des périodes au moins équivalentes à celles des durées de vie des produits fournis | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 28 | Le service biomédical optimise ses ressources financières ou budgétaires | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.11111 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
28.a | Il met en œuvre un processus de prévision, de surveillance et de maîtrise des ressources financières ou budgétaires | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
28.b | Il identifie les risques financiers ou budgétaires et prévoit des alternatives d'atténuation | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
28.c | Il mène des revues périodiques sur l'efficacité des ressources financières consommées | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 29 | Le service biomédical gère ses infrastructures | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.11111 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
29.a | Les locaux sont adaptés aux différentes missions du service biomédical, équipés de manière adéquate par rapport aux objectifs d'activité et favorisent la dynamique collective du travail et l'épanouissement professionnel individuel | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
29.b | Des zones spécifiques clairement identifiées (marquage au sol / affichage) sont créées afin de garantir le bon déroulement des processus et des flux de prise en charge et de maintenance des dispositifs médicaux. Le plan du service biomédical est établi et consultable facilement dans le service | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
29.c | L'infrastructure respecte les exigences légales et réglementaires, elle est maintenue de manière adéquate et les risques potentiels sont identifiés et minimisés | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 30 | Le service biomédical est vigilant sur les conditions et risques au travail | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.11111 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
30.a | Il formalise ses relations avec les entités, comités ou organisations de prévention des risques professionnels tels que les organisations chargées de l’évaluation des risques professionnels de l’établissement (exemple en France : CHSCT, Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail), en planifiant leurs visites et les objectifs à atteindre pour le service biomédical (selon les recommandations et les rapports antérieurs d’inspection…) | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
30.b | Il collabore à la rédaction et aux révisions du Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels, ou document équivalent, pour lui-même et pour les autres entités de l’établissement | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
30.c | Il met en œuvre un processus pour atteindre ses objectifs d’amélioration sur les risques professionnels et ouvre un registre ad hoc ou approprié permettant de documenter et de mémoriser les actions réalisées | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
30.d | Il classe et rend facilement accessible au personnel du service le registre de prévention des risques au travail | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
30.e | Il met à disposition les moyens et équipements de protection adaptés | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 31 | Le service biomédical est vigilant sur les ressources naturelles et la protection de l'environnement | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.11111 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
31.a | Il met en œuvre des actions pour maîtriser sa consommation des ressources naturelles (fluides, énergies, papier, stockage d’objets avec date de péremption...) | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
31.b | Il met en œuvre des actions pour maîtriser son impact environnemental, notamment dans ses activités quotidiennes et sur la gestion de ses déchets | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
31.c | Il anticipe l'impact environnemental dans ses choix de fournisseurs et assure un suivi de celui des équipements, accessoires, énergie ou consommables médicaux réformés par l'établissement | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
31.d | Il valorise les politiques de développement durable des fournisseurs en les intégrant comme l'un des critères de choix dans les marchés d'équipements biomédicaux de son établissement | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
31.e | Il reste en veille sur les nouvelles solutions innovantes pour minimiser l’impact environnemental et, le cas échéant, se les approprie pour les mettre en œuvre | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
Bonnes Pratiques de Réalisation (BPR) |  |  |  | 0% | Module | ligne pour le Module de Bonnes Pratiques => | [6 empty] | vérifier Somme = 1 => | 1 | 0% |  | 0.33333 | 0%
BPR 1 : Réaliser les activités support. |  |  |  | 0% | Bonne Pratique | ligne pour la Bonne Pratique => |  |  |  | vérifier si Somme = 1 => | 1 | 0% |  | 0.33333 | 0%
PR n° 32 | Le service biomédical exploite la documentation nécessaire aux activités d'ingénierie biomédicale | Choix de Maturité |  | 0% | Processus | ligne pour le Processus => | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.2 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
32.a | Le personnel accède facilement aux documents, qu'ils soient en format papier ou numérique | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
32.b | Les documents spécifiques ou obligatoires (réglementaires) pour l'établissement de santé ou les tutelles sont tenus à jour et accessibles facilement | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
32.c | Le processus de gestion, mise à jour, sauvegarde et retrait des versions périmées de la documentation biomédicale est connu du personnel et maîtrisé | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 33 | Le service biomédical exploite des moyens techniques de maintenance et de contrôle qualité adaptés | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.2 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
33.a | Les matériels techniques et équipements de contrôle de mesure et d'essai (ECME) du service biomédical sont en adéquation avec le volume et la nature des activités du service et garantissent des délais satisfaisants pour chaque type d'intervention | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
33.b | La liste, les manuels techniques et notices d'instruction et d'utilisation (modes d'emploi) des matériels et ECME du service biomédical sont classés et conservés dans un lieu identifié de manière à être facilement consultables | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
33.c | Un registre spécifique est tenu à jour afin d'assurer la traçabilité des maintenances, des résultats d'étalonnage et des réformes ou mises hors service des ECME (via un système d'information numérique éventuellement)… | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 34 | Le service biomédical gère la co-traitance ou la sous-traitance d'activités externalisées | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.2 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
34.a | Il identifie les secteurs et périmètres d'activités où il ne peut assumer ses missions et objectifs partiellement ou totalement avec ses ressources et supports internes | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
34.b | Il négocie et élabore des contrats de service, en fonction des budgets alloués et des objectifs de disponibilité, qualité et sécurité souhaités pour l’exploitation des dispositifs médicaux | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
34.c | Il associe le prestataire de sous-traitance, ou le partenaire de co-traitance, dans la conception d’indicateurs de performance pour garantir l’efficacité des activités externalisées | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
34.d | Il évalue l'efficacité des activités co-traitées, sous-traitées ou externalisées périodiquement et au moins avant chaque renouvellement de contrat | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 35 | Le service biomédical gère la disponibilité des accessoires et pièces détachées nécessaires aux activités | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.2 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
35.a | Il définit et documente une politique d’approvisionnement avec des critères de qualité explicites et connus | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
35.b | Il maintient à jour un état des stocks afin de maîtriser les approvisionnements, de détecter les problèmes et d'en évaluer la valeur financière et technique | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
35.c | Les articles stockés sont étiquetés et rangés de telle manière que leur qualité ne puisse en être affectée | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
35.d | Les articles stockés et concernés par des dates de péremption sont facilement identifiables | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 36 | Le service biomédical exploite un système d'information partagé | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.2 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
36.a | Tout personnel du service biomédical partage un espace d'information numérique (ou papier, faute de mieux), où sont capitalisés l'inventaire des dispositifs médicaux et les données utiles pour les activités d'ingénierie biomédicale | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
36.b | La prévision des tâches et la traçabilité des actions réalisées en ingénierie biomédicale est assurée et communiquée aux parties prenantes | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
36.c | Le processus de sauvegarde, de duplication, d'archivage et de maintien de la pérennité du système d'information partagé est mis en œuvre périodiquement et maîtrisé en lien avec les gestionnaires de l'informatique | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
BPR 2 : Réaliser la gestion des dispositifs médicaux. |  |  |  | 0% | Bonne Pratique | ligne pour la Bonne Pratique => |  |  |  | vérifier si Somme = 1 => | 1 | 0% |  | 0.33333 | 0%
PR n° 37 | Le service biomédical élabore des plans d'équipements pluriannuels | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.11111 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
37.a | Il conseille, identifie et élabore, avec les services de soins, médico-techniques ou utilisateurs des technologies, et les directions, les besoins, les priorités, les justifications et les caractéristiques essentielles souhaitées dans l'exploitation des dispositifs médicaux à court, moyen et long terme | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
37.b | Il propose à la direction des plans stratégiques d'investissement dans de nouveaux dispositifs médicaux et de remplacement des plus vétustes ou critiques (éventuellement selon les recommandations d'agences de sécurité sanitaire régionale, nationale ou internationale) en présentant les implications et effets induits de leur exploitation | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
37.c | Il garde une trace écrite des différentes phases du processus ayant conduit à la décision de financement par la direction | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 38 | Le service biomédical gère les processus d'acquisition des dispositifs médicaux | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.11111 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
38.a | Il s'informe et assure une veille technologique sur les dernières évolutions ou innovations biomédicales, techniques ou organisationnelles, couvrant les besoins de renouvellement du parc, éventuellement en bénéficiant de visites et d'essais | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
38.b | Il hiérarchise les acquisitions potentielles avec les services de soins et les directions, en fonction des impacts cliniques, techniques, logistiques et financiers qu'elles auront en exploitation, et contribue au bon déroulement du processus d'achat | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
38.c | Il négocie dès l'achat les contrats de garantie à court terme et, le cas échéant, de maintenance à moyen terme visant à obtenir le maximum de performances des dispositifs médicaux sur toute leur durée de vie prévisionnelle | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
38.d | Il élabore et rend facilement accessible un dossier d'achat comprenant entre autre la définition du besoin, le cahier des charges incluant la maintenance si possible, les pièces administratives (dont les preuves de conformité avec la réglementation), les rapports d'essais ou de visites, les questionnaires utilisateurs, les mesures effectuées, l'argumentaire de proposition de choix, le choix final ainsi que tous les comptes rendus de réunions du processus d'achat | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 39 | Le service biomédical s'assure de la mise en fonctionnement correcte des nouveaux dispositifs médicaux | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.11111 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
39.a | Il s'assure que les aspects réglementaires et les contraintes d'implantation sont respectés dans l'aménagement des lieux d'exploitation prévus pour l'installation des dispositifs médicaux, qu'ils soient fixes ou mobiles, dans l'établissement de santé ou, quand cela fait partie de ses missions, au domicile du patient | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
39.b | Il enregistre les informations permettant de s'assurer de la conformité de ce qui est reçu par rapport à la commande dans un document de réception de dispositif médical | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
39.c | Il procède si nécessaire à des essais de fonctionnalité et des mesures des caractéristiques initiales des performances appelés "tests de recette" ou "qualifications" (qualification d'installation, qualification fonctionnelle, qualification des performances), utiles en cas de dérives ou de réclamations ultérieures | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
39.d | En cas de non-conformité mise en évidence lors de la réception, des mesures adaptées sont engagées. L’enregistrement des non-conformités et le suivi des moyens et solutions apportées pour une remise en conformité sont réalisés | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
39.e | Il gère le bon de réception signé par les parties, documente l'inventaire, identifie et marque de manière univoque les dispositifs et informe les services de soins et les directions concernés | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 40 | Le service biomédical s'assure des aptitudes à l'usage des dispositifs médicaux | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.11111 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
40.a | Il planifie, ou aide les services de soins et médico-techniques ou utilisateurs des technologies à planifier les formations des utilisateurs prévues lors de l'achat des dispositifs médicaux, et celles devenues nécessaires au cours de leur exploitation suite aux rotations ou changements du personnel, ainsi que la réactualisation des connaissances du fait du temps ou de modifications apportées à l’équipement au cours de son exploitation | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
40.b | Il s'assure à la mise en service de l’équipement que les guides d'emploi, les manuels d'instruction, de nettoyage et d'utilisation, rédigés dans la langue usuelle du pays et/ou de l'utilisateur, sont fournis et mis à disposition du personnel utilisateur | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
40.c | Il s'assure à la première mise à disposition de l’équipement que les documentations d'entretien périodique, de calibration et de mise en service sont disponibles et accessibles pour tout utilisateur ou autre personnel impliqué | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
40.d | Il veille à ce que les formations aux utilisateurs soient délivrées par des personnes qualifiées et compétentes par rapport aux dispositifs médicaux concernés. Il s'assure que les formations réglementaires, quand elles existent, sont réalisées | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
40.e | Il enregistre dans un document d'aptitude à l'usage que les utilisateurs médicaux et responsables de services de soins et médico-techniques ou utilisateurs des technologies ont été formés, suivant les besoins, à la mise en service et à la manipulation du dispositif médical et qu’ils disposent des documentations utiles à leur fonctionnement et des protocoles de vérification avant leur emploi sur les patients | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 41 | Le service biomédical gère l'exploitation du parc de dispositifs médicaux dont il a la charge | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.11111 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
41.a | Il dresse une liste des dispositifs critiques, vis-à-vis du patient et de l'utilisateur, en cohérence avec les règlements ou exigences pouvant exister | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
41.b | La criticité est qualifiée (formulée) mais aussi quantifiée sur une échelle homogène entre 0% et 100% afin d'en permettre la comparaison entre services et inter-établissements | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
41.c | Il prévoit, avec les services de soins, médico-techniques ou utilisateurs des technologies, et techniques de l'établissement, un processus spécifique d'exploitation des dispositifs médicaux critiques et des alternatives ou « modes dégradés » en cas de problème | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
41.d | Il veille à la qualité et conformité des accessoires, consommables et fluides associés au fonctionnement des dispositifs médicaux | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
41.e | Il contribue au processus de vigilance au sein de l'établissement pour tout danger potentiel ou risque en exploitation qui pourrait être identifié | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
41.f | Il s'assure que les formations sont délivrées et que les moyens techniques spécifiques et nécessaires au maintien des performances sont accessibles au personnel du service biomédical | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
41.g | Il entretient une communication active avec les services de soins sur l'exploitation des dispositifs médicaux et leurs critères de succès en usage | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
41.h | Il renseigne l'inventaire et le suivi des dispositifs médicaux avec les observations d'exploitation et les indicateurs de suivi du succès en usage | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
41.i | Il vérifie que les matériels prêtés, mis à disposition ou loués sont tracés et gérés selon la réglementation en vigueur | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
41.j | Il s'assure de la bonne prise en charge des équipements en matière de nettoyage, de désinfection et de stérilisation | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 42 | Le service biomédical gère la maintenance préventive des dispositifs médicaux | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.11111 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
42.a | Il élabore les programmes de maintenance préventive en fonction des données des constructeurs (incluant d’éventuelles modifications à faire, demandées ou proposées par le constructeur), mais aussi en tenant compte de la criticité du dispositif médical, de la réglementation, des conditions d'emploi et de son intensité d'usage, et de la politique de maintenance de l’établissement validée par les instances | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
42.b | Il planifie avec les services de soins et médico-techniques ou utilisateurs des technologies la disponibilité d'accès aux dispositifs médicaux et propose éventuellement des alternatives d'usage | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
42.c | Il s'assure de l'application des protocoles de décontamination ou désinfection et/ou de stérilisation des dispositifs avant maintenance | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
42.d | Il réalise, ou fait réaliser, la maintenance préventive au minimum selon les recommandations du constructeur, les accords contractualisés ou des procédures internes validées | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
42.e | Une fois la maintenance préventive achevée, il effectue un contrôle qualité complet de toutes les fonctionnalités, autant qualitatif (acceptable, bon, excellent..) que quantitatif sur les caractéristiques essentielles (valeurs et incertitudes des mesures) | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
42.f | Il remet en exploitation les dispositifs médicaux conformes au contrôle qualité en informant l’utilisateur de l'activité réalisée et de la période prévisionnelle pour la prochaine maintenance préventive (éventuellement avec une étiquette du type "maintenance effectuée le : … ", "prochaine maintenance prévue le : ...") | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
42.g | Il documente et rend facilement accessible à toute personne autorisée un rapport d'intervention en maintenance préventive comportant les informations pertinentes (dates et intervenants, identification des dispositifs médicaux, activités techniques réalisées, pièces et main d'œuvre, écarts, défauts, dysfonctionnements corrigés, tests et contrôles effectués et leur conformité, identification des équipement de contrôle, de mesure et d'essai (ECME) utilisés, date de la prochaine maintenance préventive...) | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
42.h | Il veille au respect réglementaire de conservation des données techniques sur les dispositifs médicaux | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
42.i | Il s'assure du respect de la confidentialité sur les données concernant ses prestataires | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 43 | Le service biomédical gère la maintenance corrective des dispositifs médicaux | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.11111 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
43.a | Il veille à ce que tout utilisateur connaisse et utilise la procédure prévue mise en place en cas de panne d'un dispositif médical | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
43.b | Il planifie avec les services de soins la disponibilité d'accès aux dispositifs médicaux en panne et propose éventuellement des alternatives d'usage | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
43.c | Il adresse une personne compétente du service biomédical pour réaliser systématiquement un diagnostic de panne et identifier les actions correctives à mener, le cas échéant en s’appuyant sur les contrats de maintenance couvrant les dispositifs | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
43.d | Il s'assure de l'application des protocoles de décontamination ou désinfection ou de stérilisation des dispositifs avant maintenance | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
43.e | Il réalise, ou fait réaliser, la maintenance corrective dans les meilleurs délais, selon les recommandations du constructeur ou les accords contractualisés | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
43.f | Il met à disposition du personnel utilisateur toute information sur l'avancement dans le processus de maintenance corrective | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
43.g | Une fois la maintenance corrective achevée, il effectue un contrôle qualité complet de toutes les fonctionnalités, autant qualitatif (acceptable, bon, excellent..) que quantitatif sur les caractéristiques essentielles (valeurs et incertitudes des mesures) | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
43.h | Il remet en exploitation les dispositifs médicaux conformes au contrôle qualité en informant l’utilisateur de la source de la panne et de l'activité réalisée | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
43.i | Il documente et rend facilement accessible à toute personne autorisée un rapport d'intervention en maintenance corrective comportant les informations pertinentes (dates et intervenants, identification des dispositifs médicaux, activités techniques réalisées, pièces changées et temps de main d'œuvre, les écarts, les défauts, les dysfonctionnements corrigés, les tests et contrôles effectués et leurs conformités, origines probables de la défaillance, propositions éventuelles d'actions de prévention..) | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
43.j | Il veille au respect réglementaire de conservation des données techniques sur les dispositifs médicaux | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
43.k | Il s'assure du respect de la confidentialité sur les données concernants les prestataires | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 44 | Le service biomédical gère le contrôle qualité des dispositifs médicaux | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.11111 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
44.a | Il conçoit et planifie les opérations de contrôle qualité interne ou externe, en concertation avec les services utilisateurs, médico-techniques ou utilisateurs des technologies, et les fournisseurs agréés ou habilités à intervenir dans l'établissement | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
44.b | Il prend en compte les exigences réglementaires mais aussi la criticité du dispositif médical, ses conditions d'emploi et son intensité d'usage | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
44.c | Il communique sa planification aux services en charge de la qualité ou de la gestion des risques dans l'établissement | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
44.d | Il s'assure de l'application des protocoles de décontamination, désinfection ou stérilisation des dispositifs avant le contrôle qualité | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
44.e | Il réalise, ou fait réaliser, le contrôle qualité par du personnel habilité, selon les recommandations du constructeur ou les accords contractualisés ou les protocoles normalisés | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
44.f | Les résultats obtenus sont validés par l'opérateur habilité, lui-même bien identifié (date, nom et signature de la fiche de contrôle "papier", ou indication du nom de l'opérateur lors de la saisie du rapport d'intervention dans le système d'information) | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
44.g | Le dispositif est immédiatement étiqueté "conforme" ou "non-conforme" suivant les résultats. Une non-conformité est due à une exigence spécifiée non respectée | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
44.h | Il remet en exploitation les dispositifs médicaux déclarés conformes au contrôle qualité en informant l’utilisateur des résultats obtenus et de la période prévisionnelle pour le prochain contrôle qualité. Il renvoie en maintenance les dispositifs médicaux déclarés "non conformes" au contrôle qualité | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
44.i | Il documente et rend facilement accessible à toute personne autorisée un rapport de contrôle qualité comportant les informations pertinentes (date de contrôle réalisé et date du précédent contrôle, intervenant et habilitation, dispositif médical concerné, ECME utilisé et période de validité, méthode ou norme utilisée (si nécessaire), résultats qualitatifs et quantitatifs des contrôles effectués, déclaration de conformité ou non, suivi des non conformités, date ou période prévisionnelle du prochain contrôle qualité...) | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
44.j | Il veille au respect réglementaire de conservation des données techniques sur les dispositifs médicaux | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
44.k | Il s'assure du respect de la confidentialité sur les données concernant ses prestataires | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 45 | Le service biomédical gère la réforme (déclassement ou mise hors service) des dispositifs médicaux dont il a la charge | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.11111 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
45.a | Il établit en partenariat avec les services de soins et médico-techniques ou utilisateurs des technologies, des critères d'évaluation des dispositifs médicaux basés sur le niveau d’obsolescence, le service médical rendu, l’évolutivité (ou le potentiel d’évolution) des besoins, le coût d'exploitation, la criticité et la conformité aux normes en vigueur | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
45.b | Il élabore et valide la planification de réforme (déclassement ou mise hors service) avec les services de soins, médico-techniques ou utilisateurs des technologies, et les directions, en s'assurant de la continuité des soins | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
45.c | Il prévoit en partenariat avec les services de soins ou médico-techniques ou utilisateurs des technologies une procédure de réforme inopinée en cas de problème incurable ou de coût de réparation trop élevé | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
45.d | Il s'assure de l'application des protocoles de décontamination, désinfection et sécurisation des dispositifs avant la mise hors service | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
45.e | Il réalise, ou fait réaliser, la mise hors service selon les recommandations du constructeur ou les accords contractualisés avec des tiers ou la réglementation | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
45.f | Le dispositif médical réformé (déclassé), ses accessoires et éventuellement ses consommables spécifiques sont marqués de manière visible et explicite et stockés dans un lieu identifié, garantissant leur non-usage, en attendant leur retrait physique effectif | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
45.g | La documentation associée est retirée physiquement ou archivée dans un endroit spécifié | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
45.h | Il veille à la destination du dispositif réformé évacué, à la sécurité pour les personnes et à la protection pour l'environnement | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
45.i | Il renseigne le système d'information de la réforme, de ses causes et de sa date, sans supprimer les fiches des dispositifs médicaux concernés | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
45.j | Il veille au respect réglementaire de conservation des données techniques sur les dispositifs médicaux réformés | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
45.k | Il met en œuvre, dans les délais demandés, les éventuelles recommandations des agences de sécurité sanitaire dont il dépend | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
BPR 3 : Réaliser les activités connexes en ingénierie biomédicale. |  | Concerné ? |  | 0% | Bonne Pratique | ligne pour la Bonne Pratique => |  |  |  | vérifier si Somme = 1 => | 1 | 0% |  | 0.33333 | 0%
PR n° 46 | Le service biomédical manage le sens de ses activités connexes | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.33333 | 0% | Concerné ? | 3
[13 empty] | NON concerné | 2
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires | [8 empty] | OUI (par défaut) | 3
46.a | Il définit et formule de manière compréhensible chaque activité connexe | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
46.b | Il identifie les enjeux de chaque activité connexe dans le cadre de ses missions, vocations ou ambitions | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
46.c | Il précise les objectifs majeurs concrétisant une mise en œuvre pour chaque activité connexe | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
46.d | Il identifie les mesures possibles de succès et les méthodes ou moyens associés | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
46.e | Il veille à l'épanouissement et à la motivation du personnel associé aux activités connexes | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
46.f | Il évalue périodiquement (au moins une fois par an) l'activité connexe et en tire des enseignements | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
46.g | Il innove continûment et progresse concrètement dans les activités connexes | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 47 | Le service biomédical organise le soutien de ses activités connexes | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.33333 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
47.a | Il identifie les parties prenantes, bénéficiaires ou fournisseuses, directes ou indirectes, internes ou externes en lien avec chaque activité connexe | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
47.b | Il explicite avec elles les attentes critiques éventuelles à satisfaire et les résultats attendus | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
47.c | Il établit des processus validés en commun pour anticiper les risques sur les interactions ou interfaces critiques | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
47.d | Il identifie les critères de qualité attendue sur chaque activité connexe et élabore un tableau de bord pour le suivi et le pilotage | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
47.e | Il organise les ressources génériques ou spécifiques, internes ou externes à l'établissement, qui sont nécessaires à la réalisation de chaque activité connexe | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
47.f | Il communique auprès du personnel concerné et s'assure de la bonne compréhension sur les enjeux et des compétences requises pour les tâches à réaliser | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
47.g | Il veille à la sécurité de l'environnement de travail pour la santé du personnel dans le cadre de chaque activité connexe et contribue à la protection de l'environnement et des ressources naturelles | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 48 | Le service biomédical réalise le suivi de ses activités connexes | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.33333 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
48.a | Il élabore une cartographie des processus permettant de situer les éléments pertinents de chaque activité connexe | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
48.b | Il déploie les activités support nécessaires à chaque activité connexe | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
48.c | Il veille à l'adéquation des moyens techniques et documentaires spécifiques pour chaque activité connexe | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
48.d | Il réalise, ou fait réaliser, les activités connexes selon les processus prévus et adaptés | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
48.e | Il évalue la performance de chaque activité connexe selon des indicateurs d'efficacité, d'efficience et de qualité perçue | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
48.f | Il exploite un système d'information partagé permettant de tracer et capitaliser le cycle de vie des activités connexes | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
48.g | Il communique périodiquement et contribue à un réseau professionnel d'échanges | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1

## Evaluateur 5
Document d'appui à la déclaration de conformité première partie ISO 17050-1 |  |  |  |  | Concepteur de l'outil d'autodiagnostic : gilbert.farges@utc.fr |  | Légende pour les calculs | [9 empty] | Somme Pondération Modules | Scores Tous les Modules | Classe Maturité Guide | Pour Moy et ET
N° déclaration : | date de la déclaration invalide |  |  |  | Impression sur pages A4 100% en format horizontal
|  | Autodiagnostic sur les Bonnes Pratiques de l'Ingénierie Biomédicale en Etablissement de Santé v2011 | [14 empty] | Pondération Modules | Score Module
|  | Avertissement : toute zone blanche écrite en ROUGE peut être remplie ou modifiée. Les données peuvent être utilisées dans d'autres onglets. | [11 empty] | Somme Pondération BP | Scores Module BP | Classe Maturité Modules
| Etablissement de santé : | Indiquez le nom de l'Etablissement de Santé |  |  | Signature de l'évaluateur : | [5 empty] | somme pondération | Scores BP | Classe Maturité BP | Pondération BP | Score BP
n° 5 | Date de l'autodiagnostic (jj/mm/aaaa) : |  |  | <= Mettre une date valide, merci |  |  | Valeurs choisies | Valeurs calculées | Valeurs retenues | % Maturité retenus | Pondération Processus | Score Processus
| NOM et fonction de l'évaluateur : |  |  | <= Mettre un évaluateur, merci
| Items des Bonnes Pratiques | Evaluations faites | Evaluations résultantes | Taux de Maturité | Items concernés
Niveau global pour toutes les Bonnes Pratiques du Guide |  |  |  | 0% | Guide | ligne pour TOUS les Modules du Guide => | [9 empty] | vérifier Somme = 1 => | 0.33333 | 0%
Bonnes Pratiques de Management (BPM) |  |  |  | 0% | Module | ligne pour le Module de Bonnes Pratiques => | [6 empty] | vérifier Somme = 1 => | 1 | 0% |  | 0.33333 | 0%
BPM 1 : Manager le service et la communication |  |  |  | 0% | Bonne Pratique | ligne pour la Bonne Pratique => |  |  |  | vérifier si Somme = 1 => | 1 | 0% |  | 0.33333 | 0%
PR n° 1 | Le service biomédical connaît sa raison d'être et ses missions. | Choix de Maturité |  | 0% | Processus | ligne pour le Processus => | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.25 | 0%
Llibellé du processus quand il sera choisi
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
1.a | Un document écrit explicite ses missions en référence ou en complément des textes réglementaires existants, ses relations avec les parties prenantes à ses activités, les moyens et ressources dont il dispose et son positionnement dans l'organigramme de l'établissement | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
1.b | Ce document est préparé par le service biomédical en liaison avec la direction dont il dépend | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
1.c | Il est validé par la direction de l'établissement | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 2 | Le service biomédical définit sa politique et connaît ses objectifs. | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.25 | 0%
Llibellé du processus quand il sera choisi
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
2.a | Un document explicite, pour chacune des missions précédentes, les objectifs mesurables à moyen terme (à six mois, un an ou deux ans). | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
2.b | Ce document présente le cadre général de la politique menée par le service biomédical | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
2.c | Il constitue une base de communication auprès des parties prenantes, aussi bien internes qu'externes… | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 3 | Le service biomédical développe sa communication, son leadership et dynamise ses collaborateurs | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.25 | 0%
Llibellé du processus quand il sera choisi
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
3.a | Des actions de communication interne (dans le journal interne de l'établissement par exemple) et externe (dans les colloques professionnels par exemple) sont réalisées périodiquement afin de faire connaître les missions, réalisations et ambitions du service biomédical | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
3.b | Les acteurs biomédicaux sont reconnus dans leurs apports professionnels et valorisés vis-à-vis des autres services et directions. | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
3.c | Les actions de communication sont capitalisées dans leurs phases d'avant-projet, de déroulement et de bilans afin de faciliter les initiatives ultérieures… | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 4 | Le service biomédical revoit périodiquement les bilans de ses actions et le sens de ses missions | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.25 | 0%
Llibellé du processus quand il sera choisi
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
4.a | Une culture "apprenante" sur les retours d'expérience ou des bilans périodiques pour en tirer des enseignements, imaginer des innovations et encourager leurs mises en œuvre est promue au sein du service biomédical | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
4.b | Les niveaux de maturité des processus sont analysés et des actions de progrès sont mises en œuvre | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
4.c | L'adéquation entre les missions, objectifs, ressources mobilisées et résultats atteints est revue au moins une fois par an et fait l'objet d'un compte rendu adressé à la direction, capitalisé dans le système d'information et facilement accessible aux acteurs concernés | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
BPM 2 : Manager la mesure du succès. |  |  |  | 0% | Bonne Pratique | ligne pour la Bonne Pratique => |  |  |  | vérifier si Somme = 1 => | 1 | 0% |  | 0.33333 | 0%
PR n° 5 | Le service biomédical définit et maîtrise ses indicateurs de performance clés | Choix de Maturité |  | 0% | Processus | ligne pour le Processus => | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.2 | 0%
Llibellé du processus quand il sera choisi
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
5.a | Les missions, objectifs et processus critiques du service biomédical sont traduits en indicateurs clés quantifiables, validés avec les parties prenantes | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
5.b | Les données nécessaires pour établir et alimenter les indicateurs clés sont facilement accessibles et identifiées avec leurs incertitudes et les conditions de recueil. | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
5.c | Un tableau de bord est réalisé par le service biomédical et communiqué périodiquement auprès des parties prenantes concernées et des dirigeants de l’organisme… | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 6 | Le service biomédical exploite les données factuelles issues de ses écoutes des parties prenantes | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.2 | 0%
Llibellé du processus quand il sera choisi
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
6.a | Il réalise des entretiens, questionnaires ou enquêtes sur la satisfaction des services de soins, médico-techniques ou utilisateurs des technologies, les directions et autres parties prenantes à ses activités | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
6.b | Il mesure fréquemment, et au moins une fois par an, l'efficacité de ses processus importants, prioritaires ou critiques. Les autres processus sont revus selon un planning planifié précisant la fréquence et les méthodes d'audit | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
6.c | Il recueille systématiquement les retours des parties prenantes, qu’ils soient formels ou informels, spontanés ou induits. | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
6.d | Il enregistre sans délai les données de non-conformité sur les produits de ses activités et met en œuvre des actions correctives | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
6.e | Il sauvegarde l’ensemble des données factuelles recueillies et s’en sert de base pour ses analyses | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 7 | Le service biomédical réalise périodiquement des audits internes | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.2 | 0%
Llibellé du processus quand il sera choisi
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
7.a | Il connaît et met à jour la liste des personnes d'autres services compétentes pour réaliser des audits internes. | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
7.b | Il planifie et met en œuvre des audits internes pour évaluer son niveau de maîtrise des risques et l'efficacité de ses processus prioritaires ou critiques | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
7.c | L'audit interne fait l'objet d'un rapport écrit. Le responsable de l'activité auditée présente ses observations, l'auditeur conclut dans un rapport final et propose des actions correctives | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
7.d | Les résultats d'audits internes sont utilisés pour traiter et corriger les problèmes et les non conformités, promouvoir de nouvelles bonnes pratiques, accroître la compréhension des interactions entre les processus | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 8 | Le service biomédical s'autoévalue périodiquement sur l'ensemble de ses activités | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.2 | 0%
Llibellé du processus quand il sera choisi
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
8.a | Il mesure fréquemment, une fois par an au minimum et de manière exhaustive, le niveau de maturité de ses activités | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
8.b | Les forces et points à améliorer sont identifiés ainsi que les actions d'amélioration prioritaires afin d'en faire des objectifs de service | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
8.c | Les résultats d'autoévaluation font l'objet de comptes rendus enregistrés. Ils sont communiqués au personnel du service biomédical et accessible facilement | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 9 | Le service biomédical pratique le benchmarking | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.2 | 0%
Llibellé du processus quand il sera choisi
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
9.a | Il identifie en permanence les services ou organismes, internes ou externes, pouvant servir de référence à suivre sur les meilleures pratiques | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
9.b | Il recueille périodiquement les éléments pertinents de benchmarking pour identifier les meilleures pratiques | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
9.c | La méthodologie de benchmarking est maîtrisée et permet de maintenir la confidentialité si elle est souhaitée | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
9.d | Les résultats du benchmarking sont communiqués au personnel du service biomédical et accessibles facilement | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
BPM 3 : Manager l'innovation et le progrès. |  |  |  | 0% | Bonne Pratique | ligne pour la Bonne Pratique => |  |  |  | vérifier si Somme = 1 => | 1 | 0% |  | 0.33333 | 0%
PR n° 10 | Le service biomédical veille aux évolutions de son métier et de ses prestations | Choix de Maturité |  | 0% | Processus | ligne pour le Processus => | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.2 | 0%
Llibellé du processus quand il sera choisi
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
10.a | Il analyse les évaluations recueillies (niveaux des critères de succès, retours des services utilisateurs ou parties prenantes, enquêtes, etc.) | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
10.b | Il identifie et analyse l'évolution des règlements, référentiels, normes ou guides ainsi que les nouvelles technologies ou pratiques ayant un impact direct ou indirect sur son secteur professionnel | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
10.c | Il veille aux évolutions réalisées par d'autres services biomédicaux et identifie les facteurs de succès | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 11 | Le service biomédical propose des axes stratégiques d'amélioration | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.2 | 0%
Llibellé du processus quand il sera choisi
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
11.a | Il identifie avec ses parties prenantes (services de soins, médico-techniques, utilisateurs des technologies et directions) les besoins stratégiques d'améliorations sur le moyen terme (1 à 2 ans) | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
11.b | Il estime les ressources nécessaires et les risques d'insuccès sur les projets visant à satisfaire les besoins stratégiques identifiés à moyen terme | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
11.c | Il décide, en accord avec ses parties prenantes des actions d'amélioration qui seront mises en œuvre, autant sur les processus managériaux qu'opérationnels | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 12 | Le service biomédical favorise les démarches créatives, managériales ou opérationnelles | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.2 | 0%
Llibellé du processus quand il sera choisi
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
12.a | La vision et les valeurs du service biomédical sont discutées et partagées régulièrement par le personnel lors des réunions de service | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
12.b | La diversité des opinions et le respect mutuel sont soutenus et valorisés au sein du personnel | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
12.c | Les initiatives et prises de responsabilité sont encouragées et reconnues explicitement | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 13 | Le service biomédical met en œuvre des innovations et mesure leurs effets | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.2 | 0%
Llibellé du processus quand il sera choisi
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
13.a | La synthèse des innovations ou des actions d’amélioration décidées est communiquée à la direction pour validation, lorsque leur application touche des domaines tels que : l’organisation, la référence au cadre réglementaire, le maintien explicite d'activités en interne, les horaires de travail et en général tout ce qui nécessite une validation par les instances décisionnelles internes | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
13.b | Les pilotes d'innovations ont les autorités, compétences et ressources nécessaires à l'accomplissement de leurs projets | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
13.c | Les effets escomptés et obtenus des innovations mises en œuvre sont comparés et analysés périodiquement | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 14 | Le service biomédical capitalise les progrès dans ses pratiques professionnelles | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.2 | 0%
Llibellé du processus quand il sera choisi
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
14.a | Les innovations probantes, managériales ou opérationnelles, sont identifiées et validées par le service biomédical et ses parties prenantes | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
14.b | L'innovation validée est intégrée au référentiel des pratiques et prestations du service biomédical qui est mis à jour, communiqué et accessible facilement | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
14.c | Le processus ayant conduit à cette innovation est tracé et capitalisé à des fins d'apprentissage ultérieur | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
Bonnes Pratiques d'Organisation (BPO) |  |  |  | 0% | Module | ligne pour le Module de Bonnes Pratiques => | [6 empty] | vérifier Somme = 1 => | 1 | 0% |  | 0.33333 | 0%
BPO 1 : Organiser les interfaces. |  |  |  | 0% | Bonne Pratique | ligne pour la Bonne Pratique => |  |  |  | vérifier si Somme = 1 => | 1 | 0% |  | 0.33333 | 0%
PR n° 15 | Le service biomédical détermine les attentes critiques des parties prenantes | Choix de Maturité |  | 0% | Processus | ligne pour le Processus => | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.25 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
15.a | Il identifie et définit ses relations avec les différents services de soins, médico-techniques ou utilisateurs de technologies, administratifs, de support, groupes de travail ou prestataires extérieurs à l'établissement, qui sont parties prenantes vis-à-vis de ses activités (achat, formation, exploitation, activités connexes) | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
15.b | Au niveau de ces relations, il identifie les processus critiques, c'est à dire ceux qui peuvent influer de manière importante sur la qualité des résultats par rapport à ses missions | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
15.c | Avec les services parties prenantes, il élabore les priorités et les criticités vis-à-vis de la qualité et de la sécurité à garantir | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 16 | Le service biomédical identifie et valide les processus d'interfaces | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.25 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
16.a | Pour les activités critiques, il détermine avec les services parties prenantes le cahier des charges des relations à mettre en œuvre | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
16.b | Il élabore une cartographie du processus afin que tout acteur concerné puisse connaître et appréhender les tâches attendues | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
16.c | Il précise les responsabilités et les attributions de chacune des parties, et les critères de mesure de la réussite | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 17 | Le service biomédical anticipe les risques aux interfaces | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.25 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
17.a | Il identifie les risques majeurs pouvant apparaître et prévoit des alternatives à mettre en œuvre, en accord avec les services parties prenantes | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
17.b | Il estime les ressources nécessaires et leurs caractéristiques essentielles pour le succès du processus | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
17.c | Il veille à ce que le personnel soit informé et conscient de l'impact de son activité sur le succès du processus ainsi que des conséquences pour les services parties prenantes | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 18 | Le service biomédical veille à la mise en œuvre et communique auprès du personnel concerné | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.25 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
18.a | Pour les processus considérés comme critiques, des procédures décrivent les modes d'intervention et les relations entre le service biomédical et les autres services parties prenantes | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
18.b | Le mode de relation déterminé est connu par la direction de l'établissement, le personnel des services parties prenantes et biomédical | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
18.c | Le service biomédical veille périodiquement, au moins une fois par an, sur les processus d'interfaces et met en œuvre toute action préventive ou corrective pour en assurer le succès | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
BPO 2 : Organiser la qualité attendue. |  |  |  | 0% | Bonne Pratique | ligne pour la Bonne Pratique => |  |  |  | vérifier si Somme = 1 => | 1 | 0% |  | 0.33333 | 0%
PR n° 19 | Le service biomédical développe l'autonomie et les capacités de son personnel en qualité | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.25 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
19.a | Le personnel permanent et temporaire est informé, sensibilisé et conscient des missions, enjeux, responsabilités et objectifs du service biomédical en lien avec toutes ses parties prenantes | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
19.b | Le personnel permanent est formé aux principes, méthodes et outils qualité de base pouvant être mis en œuvre dans les pratiques quotidiennes | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
19.c | La responsabilité, l'autorité et les relations entre les personnes qui dirigent, exécutent et vérifient des tâches qui ont une incidence sur la qualité sont définies par écrit | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 20 | Le service biomédical organise son système de management qualité | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.25 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
20.a | La politique qualité du service biomédical est écrite et permet de définir : le niveau de service à fournir, les objectifs de qualité, la façon de procéder pour atteindre les objectifs de qualité, le rôle du personnel dans la mise en œuvre de la politique qualité | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
20.b | Le service biomédical identifie et organise les moyens nécessaires à l'exécution et à la vérification des tâches afin de fournir des prestations conformes à la réglementation et aux exigences sur lesquelles l'établissement s'est engagé | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
20.c | Les moyens, constitués par le personnel, le budget, les équipements, les matériels, les fournitures et les locaux, sont maîtrisés, adaptés et évolutifs | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
20.d | Les indicateurs de pilotage du système qualité sont identifiés et leur suivi est planifié | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 21 | Le service biomédical gère son système documentaire | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.25 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
21.a | Tous les documents nécessaires au fonctionnement efficace du service biomédical sont répertoriés et gérés de manière cohérente, éventuellement selon des procédures appropriées | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
21.b | Les documents qualité sur support papier ou informatique sont maîtrisés et actualisés | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
21.c | Les projets qualité prévus ou réalisés par le personnel sont tracés, capitalisés et facilement accessibles au sein du service biomédical | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
21.d | Les documents obsolètes sont traités selon les procédures définies et actualisées | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 22 | Le service biomédical veille continûment à son efficacité sur la qualité attendue | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.25 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
22.a | Des audits internes sont périodiquement réalisés sur le système qualité, au moins une fois par an. Le cas échéant, le responsable de l'activité auditée présente ses observations, ses remarques et fait valoir ses droits de réponse. L'auditeur conclut dans un rapport final et propose des actions correctives | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
22.b | Les revues du système qualité sont effectuées par la direction de l'établissement ou le cas échéant par le responsable du service biomédical, selon l'organisation mise en place dans l'établissement avec une fréquence définie et suffisante, au minimum une fois par an. Des enregistrements de ces revues sont conservés et la direction est tenue informée | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
22.c | Des benchmarkings sur des systèmes qualité similaires sont réalisés périodiquement et analysés afin d'en tirer les meilleurs enseignements pour progresser | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
BPO 3 : Organiser les ressources. |  |  |  | 0% | Bonne Pratique | ligne pour la Bonne Pratique => |  |  |  | vérifier si Somme = 1 => | 1 | 0% |  | 0.33333 | 0%
PR n° 23 | Le responsable du service biomédical gère son personnel | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.11111 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
23.a | Il s'assure de la composition adéquate de l'équipe par rapport aux missions, objectifs et besoins du service. Les organigrammes hiérarchiques et fonctionnels du service biomédical sont établis et disponibles. Ils sont connus de tous les membres du service biomédical | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
23.b | Les définitions des fonctions sont rédigées pour toutes les catégories de personnel du service biomédical, y compris pour les stagiaires et les intérimaires. Chaque membre du personnel connaît ses fonctions, ses responsabilités, ses limites et ses habilitations, y compris vis-à-vis des gardes et astreintes lorsqu'elles existent | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
23.c | Il gère et communique l'emploi du temps du personnel et organise des réunions de service périodiques, avec ordre du jour, objectifs et documents de synthèse, au minimum une fois par mois | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 24 | Le responsable du service biomédical favorise la formation du personnel | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.11111 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
24.a | Il tient à jour un registre ou un support documenté concernant les qualifications, les habilitations, les formations, l'autoformation, les participations aux journées techniques et congrès professionnels et les expériences du personnel | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
24.b | L’autoévaluation et l'expression des besoins par le personnel permettent de définir un plan de formation qui est proposé annuellement aux services compétents de l'établissement | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
24.c | Les ouvrages de référence courants et les revues spécialisées pourront être disponibles dans le service ou en bibliothèque ou en accès libre via Internet | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 25 | Le responsable du service biomédical valorise les compétences | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.11111 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
25.a | Il implique le personnel dans des tâches valorisantes, en tenant compte des souhaits et compétences de chacun, lui donne de l’autonomie et le responsabilise, le met en avant dans les réunions de service périodiques. | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
25.b | Il encourage le relationnel et prend des initiatives pour développer le bien-être au travail et fédérer l’ensemble de l’équipe | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
25.c | Il facilite l'évolution des pratiques et des fonctions du personnel motivé par l'évolution de ses compétences | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 26 | Le service biomédical entretient des partenariats mutuellement bénéfiques | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.11111 | 0%
Le processus est efficace, systématiquement tracé dans son cheminement et évalué dans ses résultats.
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
26.a | Il identifie les partenaires qui ont une communauté d'intérêts avec ses missions (autres services biomédicaux, organismes de formation ou d'évaluation, entités non-marchandes en santé, associations, etc.) | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
26.b | Il établit des relations qui équilibrent les gains mutuels à court terme et les considérations à long terme | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
26.c | Il met en commun son expertise et ses ressources avec les partenaires identifiés, partage les informations et pratique une communication claire et ouverte | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 27 | Le service biomédical gère ses fournisseurs | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.11111 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
27.a | Il identifie, évalue et sélectionne les fournisseurs clés en fonction de leur aptitude de service et de la qualité de leurs produits ou services à partir de critères établis et communiqués, et dans le respect des règles de passation des marchés | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
27.b | Il motive, encourage et reconnaît les améliorations et les réalisations des fournisseurs. | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
27.c | Il enregistre et conserve les enregistrements des résultats des évaluations ou réévaluations des fournisseurs sur des périodes au moins équivalentes à celles des durées de vie des produits fournis | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 28 | Le service biomédical optimise ses ressources financières ou budgétaires | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.11111 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
28.a | Il met en œuvre un processus de prévision, de surveillance et de maîtrise des ressources financières ou budgétaires | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
28.b | Il identifie les risques financiers ou budgétaires et prévoit des alternatives d'atténuation | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
28.c | Il mène des revues périodiques sur l'efficacité des ressources financières consommées | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 29 | Le service biomédical gère ses infrastructures | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.11111 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
29.a | Les locaux sont adaptés aux différentes missions du service biomédical, équipés de manière adéquate par rapport aux objectifs d'activité et favorisent la dynamique collective du travail et l'épanouissement professionnel individuel | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
29.b | Des zones spécifiques clairement identifiées (marquage au sol / affichage) sont créées afin de garantir le bon déroulement des processus et des flux de prise en charge et de maintenance des dispositifs médicaux. Le plan du service biomédical est établi et consultable facilement dans le service | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
29.c | L'infrastructure respecte les exigences légales et réglementaires, elle est maintenue de manière adéquate et les risques potentiels sont identifiés et minimisés | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 30 | Le service biomédical est vigilant sur les conditions et risques au travail | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.11111 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
30.a | Il formalise ses relations avec les entités, comités ou organisations de prévention des risques professionnels tels que les organisations chargées de l’évaluation des risques professionnels de l’établissement (exemple en France : CHSCT, Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail), en planifiant leurs visites et les objectifs à atteindre pour le service biomédical (selon les recommandations et les rapports antérieurs d’inspection…) | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
30.b | Il collabore à la rédaction et aux révisions du Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels, ou document équivalent, pour lui-même et pour les autres entités de l’établissement | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
30.c | Il met en œuvre un processus pour atteindre ses objectifs d’amélioration sur les risques professionnels et ouvre un registre ad hoc ou approprié permettant de documenter et de mémoriser les actions réalisées | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
30.d | Il classe et rend facilement accessible au personnel du service le registre de prévention des risques au travail | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
30.e | Il met à disposition les moyens et équipements de protection adaptés | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 31 | Le service biomédical est vigilant sur les ressources naturelles et la protection de l'environnement | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.11111 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
31.a | Il met en œuvre des actions pour maîtriser sa consommation des ressources naturelles (fluides, énergies, papier, stockage d’objets avec date de péremption...) | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
31.b | Il met en œuvre des actions pour maîtriser son impact environnemental, notamment dans ses activités quotidiennes et sur la gestion de ses déchets | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
31.c | Il anticipe l'impact environnemental dans ses choix de fournisseurs et assure un suivi de celui des équipements, accessoires, énergie ou consommables médicaux réformés par l'établissement | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
31.d | Il valorise les politiques de développement durable des fournisseurs en les intégrant comme l'un des critères de choix dans les marchés d'équipements biomédicaux de son établissement | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
31.e | Il reste en veille sur les nouvelles solutions innovantes pour minimiser l’impact environnemental et, le cas échéant, se les approprie pour les mettre en œuvre | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
Bonnes Pratiques de Réalisation (BPR) |  |  |  | 0% | Module | ligne pour le Module de Bonnes Pratiques => | [6 empty] | vérifier Somme = 1 => | 1 | 0% |  | 0.33333 | 0%
BPR 1 : Réaliser les activités support. |  |  |  | 0% | Bonne Pratique | ligne pour la Bonne Pratique => |  |  |  | vérifier si Somme = 1 => | 1 | 0% |  | 0.33333 | 0%
PR n° 32 | Le service biomédical exploite la documentation nécessaire aux activités d'ingénierie biomédicale | Choix de Maturité |  | 0% | Processus | ligne pour le Processus => | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.2 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
32.a | Le personnel accède facilement aux documents, qu'ils soient en format papier ou numérique | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
32.b | Les documents spécifiques ou obligatoires (réglementaires) pour l'établissement de santé ou les tutelles sont tenus à jour et accessibles facilement | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
32.c | Le processus de gestion, mise à jour, sauvegarde et retrait des versions périmées de la documentation biomédicale est connu du personnel et maîtrisé | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 33 | Le service biomédical exploite des moyens techniques de maintenance et de contrôle qualité adaptés | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.2 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
33.a | Les matériels techniques et équipements de contrôle de mesure et d'essai (ECME) du service biomédical sont en adéquation avec le volume et la nature des activités du service et garantissent des délais satisfaisants pour chaque type d'intervention | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
33.b | La liste, les manuels techniques et notices d'instruction et d'utilisation (modes d'emploi) des matériels et ECME du service biomédical sont classés et conservés dans un lieu identifié de manière à être facilement consultables | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
33.c | Un registre spécifique est tenu à jour afin d'assurer la traçabilité des maintenances, des résultats d'étalonnage et des réformes ou mises hors service des ECME (via un système d'information numérique éventuellement)… | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 34 | Le service biomédical gère la co-traitance ou la sous-traitance d'activités externalisées | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.2 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
34.a | Il identifie les secteurs et périmètres d'activités où il ne peut assumer ses missions et objectifs partiellement ou totalement avec ses ressources et supports internes | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
34.b | Il négocie et élabore des contrats de service, en fonction des budgets alloués et des objectifs de disponibilité, qualité et sécurité souhaités pour l’exploitation des dispositifs médicaux | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
34.c | Il associe le prestataire de sous-traitance, ou le partenaire de co-traitance, dans la conception d’indicateurs de performance pour garantir l’efficacité des activités externalisées | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
34.d | Il évalue l'efficacité des activités co-traitées, sous-traitées ou externalisées périodiquement et au moins avant chaque renouvellement de contrat | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 35 | Le service biomédical gère la disponibilité des accessoires et pièces détachées nécessaires aux activités | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.2 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
35.a | Il définit et documente une politique d’approvisionnement avec des critères de qualité explicites et connus | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
35.b | Il maintient à jour un état des stocks afin de maîtriser les approvisionnements, de détecter les problèmes et d'en évaluer la valeur financière et technique | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
35.c | Les articles stockés sont étiquetés et rangés de telle manière que leur qualité ne puisse en être affectée | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
35.d | Les articles stockés et concernés par des dates de péremption sont facilement identifiables | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 36 | Le service biomédical exploite un système d'information partagé | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.2 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
36.a | Tout personnel du service biomédical partage un espace d'information numérique (ou papier, faute de mieux), où sont capitalisés l'inventaire des dispositifs médicaux et les données utiles pour les activités d'ingénierie biomédicale | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
36.b | La prévision des tâches et la traçabilité des actions réalisées en ingénierie biomédicale est assurée et communiquée aux parties prenantes | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
36.c | Le processus de sauvegarde, de duplication, d'archivage et de maintien de la pérennité du système d'information partagé est mis en œuvre périodiquement et maîtrisé en lien avec les gestionnaires de l'informatique | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
BPR 2 : Réaliser la gestion des dispositifs médicaux. |  |  |  | 0% | Bonne Pratique | ligne pour la Bonne Pratique => |  |  |  | vérifier si Somme = 1 => | 1 | 0% |  | 0.33333 | 0%
PR n° 37 | Le service biomédical élabore des plans d'équipements pluriannuels | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.11111 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
37.a | Il conseille, identifie et élabore, avec les services de soins, médico-techniques ou utilisateurs des technologies, et les directions, les besoins, les priorités, les justifications et les caractéristiques essentielles souhaitées dans l'exploitation des dispositifs médicaux à court, moyen et long terme | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
37.b | Il propose à la direction des plans stratégiques d'investissement dans de nouveaux dispositifs médicaux et de remplacement des plus vétustes ou critiques (éventuellement selon les recommandations d'agences de sécurité sanitaire régionale, nationale ou internationale) en présentant les implications et effets induits de leur exploitation | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
37.c | Il garde une trace écrite des différentes phases du processus ayant conduit à la décision de financement par la direction | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 38 | Le service biomédical gère les processus d'acquisition des dispositifs médicaux | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.11111 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
38.a | Il s'informe et assure une veille technologique sur les dernières évolutions ou innovations biomédicales, techniques ou organisationnelles, couvrant les besoins de renouvellement du parc, éventuellement en bénéficiant de visites et d'essais | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
38.b | Il hiérarchise les acquisitions potentielles avec les services de soins et les directions, en fonction des impacts cliniques, techniques, logistiques et financiers qu'elles auront en exploitation, et contribue au bon déroulement du processus d'achat | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
38.c | Il négocie dès l'achat les contrats de garantie à court terme et, le cas échéant, de maintenance à moyen terme visant à obtenir le maximum de performances des dispositifs médicaux sur toute leur durée de vie prévisionnelle | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
38.d | Il élabore et rend facilement accessible un dossier d'achat comprenant entre autre la définition du besoin, le cahier des charges incluant la maintenance si possible, les pièces administratives (dont les preuves de conformité avec la réglementation), les rapports d'essais ou de visites, les questionnaires utilisateurs, les mesures effectuées, l'argumentaire de proposition de choix, le choix final ainsi que tous les comptes rendus de réunions du processus d'achat | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 39 | Le service biomédical s'assure de la mise en fonctionnement correcte des nouveaux dispositifs médicaux | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.11111 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
39.a | Il s'assure que les aspects réglementaires et les contraintes d'implantation sont respectés dans l'aménagement des lieux d'exploitation prévus pour l'installation des dispositifs médicaux, qu'ils soient fixes ou mobiles, dans l'établissement de santé ou, quand cela fait partie de ses missions, au domicile du patient | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
39.b | Il enregistre les informations permettant de s'assurer de la conformité de ce qui est reçu par rapport à la commande dans un document de réception de dispositif médical | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
39.c | Il procède si nécessaire à des essais de fonctionnalité et des mesures des caractéristiques initiales des performances appelés "tests de recette" ou "qualifications" (qualification d'installation, qualification fonctionnelle, qualification des performances), utiles en cas de dérives ou de réclamations ultérieures | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
39.d | En cas de non-conformité mise en évidence lors de la réception, des mesures adaptées sont engagées. L’enregistrement des non-conformités et le suivi des moyens et solutions apportées pour une remise en conformité sont réalisés | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
39.e | Il gère le bon de réception signé par les parties, documente l'inventaire, identifie et marque de manière univoque les dispositifs et informe les services de soins et les directions concernés | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 40 | Le service biomédical s'assure des aptitudes à l'usage des dispositifs médicaux | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.11111 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
40.a | Il planifie, ou aide les services de soins et médico-techniques ou utilisateurs des technologies à planifier les formations des utilisateurs prévues lors de l'achat des dispositifs médicaux, et celles devenues nécessaires au cours de leur exploitation suite aux rotations ou changements du personnel, ainsi que la réactualisation des connaissances du fait du temps ou de modifications apportées à l’équipement au cours de son exploitation | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
40.b | Il s'assure à la mise en service de l’équipement que les guides d'emploi, les manuels d'instruction, de nettoyage et d'utilisation, rédigés dans la langue usuelle du pays et/ou de l'utilisateur, sont fournis et mis à disposition du personnel utilisateur | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
40.c | Il s'assure à la première mise à disposition de l’équipement que les documentations d'entretien périodique, de calibration et de mise en service sont disponibles et accessibles pour tout utilisateur ou autre personnel impliqué | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
40.d | Il veille à ce que les formations aux utilisateurs soient délivrées par des personnes qualifiées et compétentes par rapport aux dispositifs médicaux concernés. Il s'assure que les formations réglementaires, quand elles existent, sont réalisées | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
40.e | Il enregistre dans un document d'aptitude à l'usage que les utilisateurs médicaux et responsables de services de soins et médico-techniques ou utilisateurs des technologies ont été formés, suivant les besoins, à la mise en service et à la manipulation du dispositif médical et qu’ils disposent des documentations utiles à leur fonctionnement et des protocoles de vérification avant leur emploi sur les patients | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 41 | Le service biomédical gère l'exploitation du parc de dispositifs médicaux dont il a la charge | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.11111 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
41.a | Il dresse une liste des dispositifs critiques, vis-à-vis du patient et de l'utilisateur, en cohérence avec les règlements ou exigences pouvant exister | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
41.b | La criticité est qualifiée (formulée) mais aussi quantifiée sur une échelle homogène entre 0% et 100% afin d'en permettre la comparaison entre services et inter-établissements | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
41.c | Il prévoit, avec les services de soins, médico-techniques ou utilisateurs des technologies, et techniques de l'établissement, un processus spécifique d'exploitation des dispositifs médicaux critiques et des alternatives ou « modes dégradés » en cas de problème | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
41.d | Il veille à la qualité et conformité des accessoires, consommables et fluides associés au fonctionnement des dispositifs médicaux | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
41.e | Il contribue au processus de vigilance au sein de l'établissement pour tout danger potentiel ou risque en exploitation qui pourrait être identifié | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
41.f | Il s'assure que les formations sont délivrées et que les moyens techniques spécifiques et nécessaires au maintien des performances sont accessibles au personnel du service biomédical | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
41.g | Il entretient une communication active avec les services de soins sur l'exploitation des dispositifs médicaux et leurs critères de succès en usage | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
41.h | Il renseigne l'inventaire et le suivi des dispositifs médicaux avec les observations d'exploitation et les indicateurs de suivi du succès en usage | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
41.i | Il vérifie que les matériels prêtés, mis à disposition ou loués sont tracés et gérés selon la réglementation en vigueur | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
41.j | Il s'assure de la bonne prise en charge des équipements en matière de nettoyage, de désinfection et de stérilisation | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 42 | Le service biomédical gère la maintenance préventive des dispositifs médicaux | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.11111 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
42.a | Il élabore les programmes de maintenance préventive en fonction des données des constructeurs (incluant d’éventuelles modifications à faire, demandées ou proposées par le constructeur), mais aussi en tenant compte de la criticité du dispositif médical, de la réglementation, des conditions d'emploi et de son intensité d'usage, et de la politique de maintenance de l’établissement validée par les instances | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
42.b | Il planifie avec les services de soins et médico-techniques ou utilisateurs des technologies la disponibilité d'accès aux dispositifs médicaux et propose éventuellement des alternatives d'usage | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
42.c | Il s'assure de l'application des protocoles de décontamination ou désinfection et/ou de stérilisation des dispositifs avant maintenance | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
42.d | Il réalise, ou fait réaliser, la maintenance préventive au minimum selon les recommandations du constructeur, les accords contractualisés ou des procédures internes validées | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
42.e | Une fois la maintenance préventive achevée, il effectue un contrôle qualité complet de toutes les fonctionnalités, autant qualitatif (acceptable, bon, excellent..) que quantitatif sur les caractéristiques essentielles (valeurs et incertitudes des mesures) | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
42.f | Il remet en exploitation les dispositifs médicaux conformes au contrôle qualité en informant l’utilisateur de l'activité réalisée et de la période prévisionnelle pour la prochaine maintenance préventive (éventuellement avec une étiquette du type "maintenance effectuée le : … ", "prochaine maintenance prévue le : ...") | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
42.g | Il documente et rend facilement accessible à toute personne autorisée un rapport d'intervention en maintenance préventive comportant les informations pertinentes (dates et intervenants, identification des dispositifs médicaux, activités techniques réalisées, pièces et main d'œuvre, écarts, défauts, dysfonctionnements corrigés, tests et contrôles effectués et leur conformité, identification des équipement de contrôle, de mesure et d'essai (ECME) utilisés, date de la prochaine maintenance préventive...) | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
42.h | Il veille au respect réglementaire de conservation des données techniques sur les dispositifs médicaux | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
42.i | Il s'assure du respect de la confidentialité sur les données concernant ses prestataires | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 43 | Le service biomédical gère la maintenance corrective des dispositifs médicaux | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.11111 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
43.a | Il veille à ce que tout utilisateur connaisse et utilise la procédure prévue mise en place en cas de panne d'un dispositif médical | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
43.b | Il planifie avec les services de soins la disponibilité d'accès aux dispositifs médicaux en panne et propose éventuellement des alternatives d'usage | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
43.c | Il adresse une personne compétente du service biomédical pour réaliser systématiquement un diagnostic de panne et identifier les actions correctives à mener, le cas échéant en s’appuyant sur les contrats de maintenance couvrant les dispositifs | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
43.d | Il s'assure de l'application des protocoles de décontamination ou désinfection ou de stérilisation des dispositifs avant maintenance | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
43.e | Il réalise, ou fait réaliser, la maintenance corrective dans les meilleurs délais, selon les recommandations du constructeur ou les accords contractualisés | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
43.f | Il met à disposition du personnel utilisateur toute information sur l'avancement dans le processus de maintenance corrective | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
43.g | Une fois la maintenance corrective achevée, il effectue un contrôle qualité complet de toutes les fonctionnalités, autant qualitatif (acceptable, bon, excellent..) que quantitatif sur les caractéristiques essentielles (valeurs et incertitudes des mesures) | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
43.h | Il remet en exploitation les dispositifs médicaux conformes au contrôle qualité en informant l’utilisateur de la source de la panne et de l'activité réalisée | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
43.i | Il documente et rend facilement accessible à toute personne autorisée un rapport d'intervention en maintenance corrective comportant les informations pertinentes (dates et intervenants, identification des dispositifs médicaux, activités techniques réalisées, pièces changées et temps de main d'œuvre, les écarts, les défauts, les dysfonctionnements corrigés, les tests et contrôles effectués et leurs conformités, origines probables de la défaillance, propositions éventuelles d'actions de prévention..) | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
43.j | Il veille au respect réglementaire de conservation des données techniques sur les dispositifs médicaux | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
43.k | Il s'assure du respect de la confidentialité sur les données concernants les prestataires | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 44 | Le service biomédical gère le contrôle qualité des dispositifs médicaux | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.11111 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
44.a | Il conçoit et planifie les opérations de contrôle qualité interne ou externe, en concertation avec les services utilisateurs, médico-techniques ou utilisateurs des technologies, et les fournisseurs agréés ou habilités à intervenir dans l'établissement | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
44.b | Il prend en compte les exigences réglementaires mais aussi la criticité du dispositif médical, ses conditions d'emploi et son intensité d'usage | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
44.c | Il communique sa planification aux services en charge de la qualité ou de la gestion des risques dans l'établissement | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
44.d | Il s'assure de l'application des protocoles de décontamination, désinfection ou stérilisation des dispositifs avant le contrôle qualité | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
44.e | Il réalise, ou fait réaliser, le contrôle qualité par du personnel habilité, selon les recommandations du constructeur ou les accords contractualisés ou les protocoles normalisés | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
44.f | Les résultats obtenus sont validés par l'opérateur habilité, lui-même bien identifié (date, nom et signature de la fiche de contrôle "papier", ou indication du nom de l'opérateur lors de la saisie du rapport d'intervention dans le système d'information) | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
44.g | Le dispositif est immédiatement étiqueté "conforme" ou "non-conforme" suivant les résultats. Une non-conformité est due à une exigence spécifiée non respectée | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
44.h | Il remet en exploitation les dispositifs médicaux déclarés conformes au contrôle qualité en informant l’utilisateur des résultats obtenus et de la période prévisionnelle pour le prochain contrôle qualité. Il renvoie en maintenance les dispositifs médicaux déclarés "non conformes" au contrôle qualité | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
44.i | Il documente et rend facilement accessible à toute personne autorisée un rapport de contrôle qualité comportant les informations pertinentes (date de contrôle réalisé et date du précédent contrôle, intervenant et habilitation, dispositif médical concerné, ECME utilisé et période de validité, méthode ou norme utilisée (si nécessaire), résultats qualitatifs et quantitatifs des contrôles effectués, déclaration de conformité ou non, suivi des non conformités, date ou période prévisionnelle du prochain contrôle qualité...) | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
44.j | Il veille au respect réglementaire de conservation des données techniques sur les dispositifs médicaux | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
44.k | Il s'assure du respect de la confidentialité sur les données concernant ses prestataires | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 45 | Le service biomédical gère la réforme (déclassement ou mise hors service) des dispositifs médicaux dont il a la charge | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.11111 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
45.a | Il établit en partenariat avec les services de soins et médico-techniques ou utilisateurs des technologies, des critères d'évaluation des dispositifs médicaux basés sur le niveau d’obsolescence, le service médical rendu, l’évolutivité (ou le potentiel d’évolution) des besoins, le coût d'exploitation, la criticité et la conformité aux normes en vigueur | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
45.b | Il élabore et valide la planification de réforme (déclassement ou mise hors service) avec les services de soins, médico-techniques ou utilisateurs des technologies, et les directions, en s'assurant de la continuité des soins | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
45.c | Il prévoit en partenariat avec les services de soins ou médico-techniques ou utilisateurs des technologies une procédure de réforme inopinée en cas de problème incurable ou de coût de réparation trop élevé | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
45.d | Il s'assure de l'application des protocoles de décontamination, désinfection et sécurisation des dispositifs avant la mise hors service | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
45.e | Il réalise, ou fait réaliser, la mise hors service selon les recommandations du constructeur ou les accords contractualisés avec des tiers ou la réglementation | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
45.f | Le dispositif médical réformé (déclassé), ses accessoires et éventuellement ses consommables spécifiques sont marqués de manière visible et explicite et stockés dans un lieu identifié, garantissant leur non-usage, en attendant leur retrait physique effectif | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
45.g | La documentation associée est retirée physiquement ou archivée dans un endroit spécifié | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
45.h | Il veille à la destination du dispositif réformé évacué, à la sécurité pour les personnes et à la protection pour l'environnement | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
45.i | Il renseigne le système d'information de la réforme, de ses causes et de sa date, sans supprimer les fiches des dispositifs médicaux concernés | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
45.j | Il veille au respect réglementaire de conservation des données techniques sur les dispositifs médicaux réformés | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
45.k | Il met en œuvre, dans les délais demandés, les éventuelles recommandations des agences de sécurité sanitaire dont il dépend | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
BPR 3 : Réaliser les activités connexes en ingénierie biomédicale. |  | Concerné ? |  | 0% | Bonne Pratique | ligne pour la Bonne Pratique => |  |  |  | vérifier si Somme = 1 => | 1 | 0% |  | 0.33333 | 0%
PR n° 46 | Le service biomédical manage le sens de ses activités connexes | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.33333 | 0% | Concerné ? | 3
[13 empty] | NON concerné | 2
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires | [8 empty] | OUI (par défaut) | 3
46.a | Il définit et formule de manière compréhensible chaque activité connexe | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
46.b | Il identifie les enjeux de chaque activité connexe dans le cadre de ses missions, vocations ou ambitions | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
46.c | Il précise les objectifs majeurs concrétisant une mise en œuvre pour chaque activité connexe | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
46.d | Il identifie les mesures possibles de succès et les méthodes ou moyens associés | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
46.e | Il veille à l'épanouissement et à la motivation du personnel associé aux activités connexes | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
46.f | Il évalue périodiquement (au moins une fois par an) l'activité connexe et en tire des enseignements | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
46.g | Il innove continûment et progresse concrètement dans les activités connexes | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 47 | Le service biomédical organise le soutien de ses activités connexes | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.33333 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
47.a | Il identifie les parties prenantes, bénéficiaires ou fournisseuses, directes ou indirectes, internes ou externes en lien avec chaque activité connexe | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
47.b | Il explicite avec elles les attentes critiques éventuelles à satisfaire et les résultats attendus | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
47.c | Il établit des processus validés en commun pour anticiper les risques sur les interactions ou interfaces critiques | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
47.d | Il identifie les critères de qualité attendue sur chaque activité connexe et élabore un tableau de bord pour le suivi et le pilotage | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
47.e | Il organise les ressources génériques ou spécifiques, internes ou externes à l'établissement, qui sont nécessaires à la réalisation de chaque activité connexe | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
47.f | Il communique auprès du personnel concerné et s'assure de la bonne compréhension sur les enjeux et des compétences requises pour les tâches à réaliser | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
47.g | Il veille à la sécurité de l'environnement de travail pour la santé du personnel dans le cadre de chaque activité connexe et contribue à la protection de l'environnement et des ressources naturelles | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
PR n° 48 | Le service biomédical réalise le suivi de ses activités connexes | Choix de Maturité |  | 0% | Processus |  | 1 | 1 | 1 | 0% | 0.33333 | 0%
Critères | Facultatif : Evaluez via les critères si celle du processus est difficile directement : laissez alors "Choix de Maturité" ci-dessus |  |  | Modes de preuve et commentaires
48.a | Il élabore une cartographie des processus permettant de situer les éléments pertinents de chaque activité connexe | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
48.b | Il déploie les activités support nécessaires à chaque activité connexe | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
48.c | Il veille à l'adéquation des moyens techniques et documentaires spécifiques pour chaque activité connexe | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
48.d | Il réalise, ou fait réaliser, les activités connexes selon les processus prévus et adaptés | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
48.e | Il évalue la performance de chaque activité connexe selon des indicateurs d'efficacité, d'efficience et de qualité perçue | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
48.f | Il exploite un système d'information partagé permettant de tracer et capitaliser le cycle de vie des activités connexes | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1
48.g | Il communique périodiquement et contribue à un réseau professionnel d'échanges | Choix de Véracité | Llibellé du critère quand il sera choisi |  |  |  | 1 | 1